## Panel
Panel · Sistema de Gestión MP 2026
Pulso del equipamiento clínico — HHHA · se actualiza al abrir en Excel
Hoy: | 2026-06-18
OPERATIVIDAD (hoy)
Casos abiertos | Equipos No Operativos | En servicio técnico | Dados de baja | Pend. documentales
11 | 11 | 8 | 0 | 2
PROGRAMA PREVENTIVO 2026
MP programadas | MP ejecutadas | % avance | Reprogramadas | Por correctivo
1234 | 888 | 71.96% | 299 | 47
PENDIENTES (cola de acción)
Por hacer | Vencidos | Completados
54 | 24 | 5
EQUIPOS CRÍTICOS — en correctivo + preventivo + pendientes
N° Inventario | Equipo | Servicio | Caso abierto | Pend. por hacer
2-013590 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | Sí | 4
2-110571 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | No | 3
2-119890 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | Sí | 1
2-119891 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | Sí | 1
2-121203 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | Sí | 2
IR A:
▸ Pendientes (qué hacer hoy)
▸ Ficha de Equipo (estado 360)
▸ Tablero correctivo
▸ MP Carta 2026

## Pendientes
Equipo | Serie | N° Inventario | Tipo de pendiente | Fecha compromiso | Días de atraso | Situación | Estado | Prioridad | Responsable Ejecutivo | Responsable Administrativo | En espera de | Descripción | Tareas | Fecha completado | Creado
Máquina Diálisis | 8VCAJN39 | 2-113999 | Reprogramación Mantención Preventiva | 15-06-2026 | 2 | Vencido | Por hacer | Media | Cristián Beltrán Oviedo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Reprogramación de MP por causal C6 (MP del 30-04-2026). | [ ] Sacar la firma del reporte de reprogramación (causal C6) | — | 12-06-2026
Máquina Diálisis | 3SXA4HCP | 2-128062 | Otro | 12-06-2026 |  | Completado | Completado | Media | Cristián Beltrán Oviedo | Cristián Beltrán Oviedo |  | No se encuentra la carpeta. |  | 15-06-2026 | 12-06-2026
Máquina Diálisis | 3SXA4HDJ | 2-128045 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 12-06-2026 | 5 | Vencido | Por hacer | Media | Cristián Beltrán Oviedo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Falta el protocolo interno de MP de esta máquina de diálisis. | [ ] Conseguir/completar el protocolo interno de MP | — | 12-06-2026
Máquina Diálisis | 0VSANY78 | 2-130653 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 12-06-2026 | 5 | Vencido | Por hacer | Media | Cristián Beltrán Oviedo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Falta el protocolo interno de MP de esta máquina de diálisis. | [ ] Conseguir/completar el protocolo interno de MP | — | 12-06-2026
Máquina Diálisis | 0VSANY78 | 2-130653 | Protocolo Externo de Mantenimiento | 12-06-2026 | 5 | Vencido | Por hacer | Media | Cristián Beltrán Oviedo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Falta el protocolo externo de MP de esta máquina de diálisis. | [ ] Conseguir/completar el protocolo externo de MP | — | 12-06-2026
Ventilador Mecánico | ASFN-0008 | 2-013590 | Otro | 15-06-2026 | 2 | Vencido | Por hacer | Media | Ricardo Matus Aroca | Cristián Beltrán Oviedo |  | Falta el reporte de reparación (folio 19-6709). | [ ] Conseguir el reporte de reparación (folio 19-6709) y archivarlo | — | 12-06-2026
Ventilador Mecánico | ASFN-0008 | 2-013590 | Reprogramación Mantención Preventiva | 30-04-2026 | 48 | Vencido | Por hacer | Media | Ricardo Matus Aroca | Cristián Beltrán Oviedo |  | Reprogramación de MP por causal C3 (MP del 30-04-2026). | [ ] Generar el reporte de reprogramación (causal C3 · 30-04-2026) [ ] Imprimir el reporte de reprogramación [ ] Firma del supervisor del servicio clínico [ ] Firma del jefe de equipos médicos | — | 12-06-2026
Monitor Multiparámetros | 5494254562 | 2-007495 | Reprogramación Mantención Preventiva | 12-06-2026 | 5 | Vencido | Por hacer | Media | Ignacio Berner Bergara | Cristián Beltrán Oviedo |  | Reprogramación de MP por causal C5 (MP del 30-04-2026). | [ ] Generar el reporte de reprogramación (causal C5 · 30-04-2026) [ ] Imprimir el reporte de reprogramación [ ] Firma del supervisor del servicio clínico [ ] Firma del jefe de equipos médicos | — | 12-06-2026
Máquina de Anestesia | ASMB-0231 | 2-117816 | Otro | 12-06-2026 | 5 | Vencido | Por hacer | Media | Cristián Beltrán Oviedo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Falta el protocolo interno de MP y hay una causal nueva por revisar. | [ ] Armar/conseguir el protocolo interno de MP [ ] Revisar la causal nueva [ ] Consultar con Marco | — | 12-06-2026
Monitor Multiparámetros | 5494252457 | 2-016863 | Reprogramación Mantención Preventiva | 12-06-2026 | 5 | Vencido | Por hacer | Media | Ignacio Berner Bergara | Cristián Beltrán Oviedo |  | Reprogramación de MP por causal C5 (MP del 30-04-2026). | [ ] Generar el reporte de reprogramación (causal C5 · 30-04-2026) [ ] Imprimir el reporte de reprogramación [ ] Firma del supervisor del servicio clínico [ ] Firma del jefe de equipos médicos | — | 12-06-2026
Ventilador Mecánico | 40966N0126 | 2-119887 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 15-06-2026 | 2 | Vencido | Por hacer | Media | Ricardo Matus Aroca | Cristián Beltrán Oviedo |  | MP del 09-04-2026 (resultado Sí). Falta el reporte de MP; enviarlo a Ignacio Díaz (Medtronic) para que lo complete. | [ ] Enviar el reporte de MP a Ignacio Díaz (Medtronic) para que lo complete [ ] Firma de los profesionales del servicio clínico [ ] Firma de Marco [ ] Firma de Don Ricardo [ ] Archivar el documento | — | 12-06-2026
Máquina Diálisis | 3SXA4HCP | 2-128062 | Reprogramación Mantención Preventiva | 15-06-2026 | 2 | Vencido | Por hacer | Media | Cristián Beltrán Oviedo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Reprogramación de MP por causal C6 (MP del 30-04-2026). | [ ] Generar el reporte de reprogramación (causal C6 · 30-04-2026) [ ] Imprimir el reporte de reprogramación [ ] Firma del supervisor del servicio clínico [ ] Firma del jefe de equipos médicos | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | 40966N0134 | 2-119890 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 18-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Solicitar a Ignacio Díaz (Medtronic) que envíe el protocolo de mantención preventiva firmado. | [ ] Enviar el reporte de MP a Medtronic para que lo complete [ ] Sacar la firma de los profesionales del servicio [ ] Sacar la firma de Marco [ ] Sacar la firma de Don Ricardo [ ] Archivar el documento | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | 40966N0118 | 2-119891 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 18-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Falta el protocolo de mantención preventiva interno de Medtronic. | [ ] Enviar a Ignacio Díaz (Medtronic) el protocolo para que lo complete [ ] Sacar la firma de Marco [ ] Sacar la firma de Ricardo Matus [ ] Firma del servicio clínico [ ] Archivar el documento | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASCL-0116 | 2-003526 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 18-06-2026 |  | Completado | Completado | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Generado por la MP del 18-05-2026 (resultado Sí): falta el protocolo de MP interno. | [Sí] Conseguir el reporte de MP interno y archivarlo | 17-06-2026 | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASJL-0081 | 2-121203 | Otro | 15-06-2026 | 2 | Vencido | Por hacer | Media | Cristián Beltrán Oviedo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Actualizar en la carta Gantt el estado de la ST (solicitud de trabajo). | [ ] Actualizar en la carta Gantt el estado de la ST | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | TV01802190B | 2-116500 | Otro | 15-06-2026 | 2 | Vencido | Por hacer | Media | Cristián Beltrán Oviedo | Cristián Beltrán Oviedo |  | El equipo regresó el 15-06-2026. Se había enviado el año pasado por falla; Don Ricardo recuerda que el envío fue por garantía, pero Andover quedó esperando una orden de compra pese a tratarse de garantía. | [ ] Aclarar con Andover si corresponde garantía u orden de compra [ ] Regularizar el ingreso del equipo | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASFM-0082 | 2-013598 | Otro | 22-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Cristián Beltrán Oviedo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Generada automáticamente por la MP del 18-05-2026 (resultado Sí). Falta especificar qué acción queda pendiente. | [ ] Definir/revisar qué falta de esta MP | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASHK-0152 | 2-110569 | Otro | 22-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Cristián Beltrán Oviedo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Generada automáticamente por la MP del 18-05-2026 (resultado Sí). Falta especificar qué acción queda pendiente. | [ ] Definir/revisar qué falta de esta MP | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASHK-0155 | 2-110568 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 18-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Generado por la MP del 20-05-2026 (resultado Sí): falta el reporte de MP interno (lo tiene Luis Hurtado). | [ ] Solicitar a Luis Hurtado el reporte de MP interno y archivarlo | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASHK-0157 | 2-110566 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 22-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Generado por la MP del 14-05-2026 (resultado Sí): falta el reporte de MP interno (lo tiene Luis Hurtado). | [ ] Solicitar a Luis Hurtado el reporte de MP interno y archivarlo | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASHK-0158 | 2-110574 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 22-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Generado por la MP del 06-05-2026 (resultado Sí): falta el reporte de MP interno (lo tiene Luis Hurtado). | [ ] Solicitar a Luis Hurtado el reporte de MP interno y archivarlo | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASHK-0162 | 2-110575 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 18-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Generado por la MP del 13-05-2026 (resultado Sí): falta el reporte de MP interno (lo tiene Luis Hurtado). | [ ] Solicitar a Luis Hurtado el reporte de MP interno y archivarlo | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASHK-0163 | 2-110572 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 18-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Generado por la MP del 13-05-2026 (resultado Sí): falta el reporte de MP interno (lo tiene Luis Hurtado). | [ ] Solicitar a Luis Hurtado el reporte de MP interno y archivarlo | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASJA-0096 | 2-116308 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 18-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Generado por la MP del 18-05-2026 (resultado Sí): falta el reporte de MP interno (lo tiene Luis Hurtado). | [ ] Solicitar a Luis Hurtado el reporte de MP interno y archivarlo | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASJA-0097 | 2-116302 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 18-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Generado por la MP del 14-05-2026 (resultado Sí): falta el reporte de MP interno (lo tiene Luis Hurtado). | [ ] Solicitar a Luis Hurtado el reporte de MP interno y archivarlo | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASJA-0098 | 2-116303 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 18-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Generado por la MP del 07-05-2026 (resultado Sí): falta el reporte de MP interno (lo tiene Luis Hurtado). | [ ] Solicitar a Luis Hurtado el reporte de MP interno y archivarlo | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASJA-0138 | 2-116301 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 22-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Generado por la MP del 20-05-2026 (resultado Sí): falta el reporte de MP interno (lo tiene Luis Hurtado). | [ ] Solicitar a Luis Hurtado el reporte de MP interno y archivarlo | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASJF-0008 | 2-116305 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 18-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Generado por la MP del 14-05-2026 (resultado Sí): falta el reporte de MP interno (lo tiene Luis Hurtado). | [ ] Solicitar a Luis Hurtado el reporte de MP interno y archivarlo | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASJL-0081 | 2-121203 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 22-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Generado por la MP del 18-05-2026 (resultado Sí): falta el reporte de MP interno (lo tiene Luis Hurtado). | [ ] Solicitar a Luis Hurtado el reporte de MP interno y archivarlo | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASJL-0149 | 2-116306 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 22-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Generado por la MP del 20-05-2026 (resultado Sí): falta el reporte de MP interno (lo tiene Luis Hurtado). | [ ] Solicitar a Luis Hurtado el reporte de MP interno y archivarlo | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASKK-0199 | 2-116291 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 19-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Generado por la MP del 15-05-2026 (resultado Sí): falta el reporte de MP interno (lo entrega Luis Hurtado). | [ ] Solicitar a Luis Hurtado la entrega del reporte de MP interno y archivarlo | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASKK-0201 | 2-116297 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 22-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Generado por la MP del 20-05-2026 (resultado Sí): falta el reporte de MP interno (lo tiene Luis Hurtado). | [ ] Solicitar a Luis Hurtado el reporte de MP interno y archivarlo | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASKL-0003 | 2-116293 | Otro | 22-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Cristián Beltrán Oviedo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Generada automáticamente por la MP del 20-05-2026 (resultado Sí). Falta especificar qué acción queda pendiente. | [ ] Definir/revisar qué falta de esta MP | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASKL-0008 | 2-116295 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 22-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Generado por la MP del 20-05-2026 (resultado Sí): falta el reporte de MP interno (lo tiene Luis Hurtado). | [ ] Solicitar a Luis Hurtado el reporte de MP interno y archivarlo | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASKL-0009 | 2-116296 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 22-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Generado por la MP del 20-05-2026 (resultado Sí): falta el reporte de MP interno (lo tiene Luis Hurtado). | [ ] Solicitar a Luis Hurtado el reporte de MP interno y archivarlo | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASNH-0098 | 2-120837 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 22-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Cristián Beltrán Oviedo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Generado por la MP del 18-05-2026 (resultado Sí): falta el reporte de MP interno (lo tiene Luis Hurtado). | [ ] Solicitar a Luis Hurtado el reporte de MP interno y archivarlo | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASNK-0043 | 2-120939 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 22-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Generado por la MP del 07-05-2026 (resultado Sí): falta el reporte de MP interno (lo tiene Luis Hurtado). | [No] Protocolo de MP interno [ ] Solicitar a Luis Hurtado el reporte de MP interno y archivarlo | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASNK-0045 | 2-120945 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 22-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Cristián Beltrán Oviedo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Generado por la MP del 06-05-2026 (resultado Sí): falta el reporte de MP interno (lo tiene Luis Hurtado). | [—] Protocolo de MP interno [ ] Solicitar a Luis Hurtado el reporte de MP interno y archivarlo | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASNK-0048 | 2-120937 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 22-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Generado por la MP del 06-05-2026 (resultado Sí): falta el reporte de MP interno (lo tiene Luis Hurtado). | [No] Protocolo de MP interno [ ] Solicitar a Luis Hurtado el reporte de MP interno y archivarlo | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASNM-0002 | 2-120948 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 22-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Cristián Beltrán Oviedo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Generado por la MP del 14-05-2026 (resultado Sí): falta el reporte de MP interno (lo tiene Luis Hurtado). | [No] Protocolo de MP interno [ ] Solicitar a Luis Hurtado el reporte de MP interno y archivarlo | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASJF-0007 | 2-116304 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 22-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Generado por la MP del 07-05-2026 (resultado Sí): falta el reporte de MP interno (lo tiene Luis Hurtado). | [ ] Solicitar a Luis Hurtado el reporte de MP interno y archivarlo | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASCL-0116 | 2-003526 | Reprogramación Mantención Preventiva | 30-05-2026 |  | Completado | Completado | Media | Cristián Beltrán Oviedo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Reprogramación de MP por causal C6 (MP del 30-04-2026). | [Sí] Imprimir el reporte de reprogramación (causal C6) | 17-06-2026 | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASHK-0158 | 2-110574 | Reprogramación Mantención Preventiva | 18-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Reprogramación de MP por causal C6 (MP del 30-04-2026). | [ ] Imprimir el reporte de reprogramación (causal C6) | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASHK-0163 | 2-110572 | Reprogramación Mantención Preventiva | 30-05-2026 | 18 | Vencido | Por hacer | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Reprogramación de MP por causal C6 (MP del 30-04-2026). | [ ] Imprimir el reporte de reprogramación (causal C6) | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASHK-0162 | 2-110575 | Reprogramación Mantención Preventiva | 18-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Reprogramación de MP por causal C6 (MP del 30-04-2026). | [ ] Imprimir el reporte de reprogramación (causal C6) | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASHK-0155 | 2-110568 | Reprogramación Mantención Preventiva | 18-06-2026 |  | Vigente | Por hacer | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Reprogramación de MP por causal C6 (MP del 30-04-2026). | [ ] Imprimir el reporte de reprogramación (causal C6) | — | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASHK-0157 | 2-110566 | Reprogramación Mantención Preventiva | 18-06-2026 |  | Completado | Completado | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Reprogramación de MP por causal C6 (MP del 30-04-2026). | [ ] Imprimir el reporte de reprogramación (causal C6) | 17-06-2026 | 15-06-2026
Ventilador Mecánico | ASNH-0098 | 2-120837 | Reprogramación Mantención Preventiva | 30-05-2026 | 18 | Vencido | Por hacer | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Reprogramación de MP (externa) por causal C6 (MP del 30-04-2026). | [No] Protocolo de MP interno (lo tiene Luis Hurtado) [Sí] Protocolo de MP externo [ ] Imprimir el reporte de reprogramación (causal C6) | — | 16-06-2026
Ventilador Mecánico | ASNK-0045 | 2-120945 | Reprogramación Mantención Preventiva | 30-05-2026 | 18 | Vencido | Por hacer | Media | Cristián Beltrán Oviedo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Reprogramación de MP (externa) por causal C6 (MP del 30-04-2026). | [No] Protocolo de MP interno [Sí] Protocolo de MP externo [ ] Generar la reprogramación (causal C6) | — | 16-06-2026
Ventilador Mecánico | ASNM-0002 | 2-120948 | Reprogramación Mantención Preventiva | 30-05-2026 | 18 | Vencido | Por hacer | Media | Cristián Beltrán Oviedo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Reprogramación de MP (externa) por causal C6 (MP del 30-04-2026). | [—] Protocolo de MP interno [—] Protocolo de MP externo [ ] Imprimir el reporte de reprogramación (causal C6) | — | 16-06-2026
Ventilador Mecánico | ASFN-0008 | 2-013590 | Protocolo Interno de Mantenimiento | 12-02-2026 | 125 | Vencido | Por hacer | Media | Personal Externo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Falta el protocolo de MP interno; solicitarlo a Miguel Hernández (Drager). | [ ] Solicitar a Miguel Hernández (Drager) el reporte de MP interno y archivarlo | — | 16-06-2026
Ventilador Mecánico | ASFN-0008 | 2-013590 | Otro | 16-06-2026 | 1 | Vencido | Por hacer | Media | Ricardo Matus Aroca | Cristián Beltrán Oviedo |  | Falta el informe de reparación del equipo (figura reparado el 05-06-2026). | [ ] Conseguir el informe de reparación y archivarlo | — | 16-06-2026
Ventilador Mecánico | ASLE-0157 | 2-119687 | Reprogramación Mantención Preventiva | 30-04-2026 |  | Completado | Completado | Media | Cristián Beltrán Oviedo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Reprogramación de MP por causal C6 (MP del 30-04-2026). | [ ] Generar el reporte de reprogramación (causal C6 · 30-04-2026) [ ] Imprimir el reporte de reprogramación [ ] Firma del supervisor del servicio clínico [ ] Firma del jefe de equipos médicos | 17-06-2026 | 16-06-2026
Ventilador Mecánico | ASFM-0082 | 2-013598 | Reprogramación Mantención Preventiva | 30-04-2026 | 48 | Vencido | Por hacer | Media | Cristián Beltrán Oviedo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Reprogramación de MP por causal C6 (MP del 30-04-2026). | [ ] Generar el reporte de reprogramación (causal C6 · 30-04-2026) [ ] Imprimir el reporte de reprogramación [ ] Firma del supervisor del servicio clínico [ ] Firma del jefe de equipos médicos | — | 16-06-2026
Ventilador Mecánico | ASFN-0006 | 2-013592 | Reprogramación Mantención Preventiva | 30-04-2026 | 48 | Vencido | Por hacer | Media | Cristián Beltrán Oviedo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Reprogramación de MP por causal C6 (MP del 30-04-2026). | [ ] Generar el reporte de reprogramación (causal C6 · 30-04-2026) [ ] Imprimir el reporte de reprogramación [ ] Firma del supervisor del servicio clínico [ ] Firma del jefe de equipos médicos | — | 16-06-2026
Ventilador Mecánico | ASHK-0151 | 2-110571 | Otro | 24-04-2026 | 54 | Vencido | Por hacer | Media | Cristián Beltrán Oviedo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Falta el reporte de reparación del retorno (guía 119703 · OT 2025-121109-19-10024). Gestionar con Drager Chile Ltda. | [ ] Solicitar a Drager Chile el reporte de reparación del retorno y archivarlo | — | 16-06-2026
Ventilador Mecánico | ASHK-0151 | 2-110571 | Reprogramación Mantención Preventiva | 30-04-2026 | 48 | Vencido | Por hacer | Media | Cristián Beltrán Oviedo | Cristián Beltrán Oviedo |  | Reprogramación de MP por causal C2 (MP del 30-04-2026). | [ ] Generar el reporte de reprogramación (causal C2 · 30-04-2026) [ ] Imprimir el reporte de reprogramación [ ] Firma del supervisor del servicio clínico [ ] Firma del jefe de equipos médicos | — | 16-06-2026
Ventilador Mecánico | ASHK-0151 | 2-110571 | Otro | 16-06-2026 | 1 | Vencido | Por hacer | Media | Cristián Beltrán Oviedo | Cristián Beltrán Oviedo |  | El equipo regresó sin su reporte de servicio; hay que gestionarlo. | [ ] Gestionar el reporte de servicio asociado al retorno | — | 16-06-2026

## Ficha de Equipo
Ficha de Equipo
Elige el N° de inventario y verás todo su estado e historial
N° Inventario: | 2-118732
IDENTIDAD
| Equipo | Servicio | Ubicación
| Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Pabellón 7
| Marca | Modelo | Serie
| Drager | M540 | 5613543568
ESTADO ACTUAL
¿Caso correctivo abierto? |  | SÍ — en proceso
¿En servicio técnico? |  | No
Pendientes por hacer |  | 0
MP ejecutadas / programadas |  | 1 / 1
PREVENTIVO 2026 (por mes)
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun
0 | 0 | 0 | E | 0 | 0
Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HISTORIAL CORRECTIVO
Folio | Fecha OT | Requerimiento | Estado | Cierre
HISTORIAL PREVENTIVO
Mes | Resultado | Fecha | Ingeniero
PENDIENTES DEL EQUIPO
Tipo | Estado | Vence | Responsable | Descripción

## Tablero
Tablero
Operatividad correctiva en tiempo real y avance del programa preventivo 2026 · se actualiza solo al cargar datos
Hoy: | 2026-06-18
Casos abiertos | Equipos No Operativos | En Servicio Técnico | Dados de baja | Casos cerrados | Pendientes documentales
11 | 11 | 8 | 0 | 4 | 2
Folio SIGEM | Equipo | Servicio | Estado actual | Técnico asignado | Fecha OT | Días abierto | Evento
2025-121109-19-18809 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | No Operativo | Ricardo Matus Aroca | 24-10-2025 | 237 | Abierto
2026-121109-19-6215 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | No Operativo | Cristián Beltrán Oviedo | 06-04-2026 | 73 | Abierto
2026-121109-19-6271 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | Servicio Técnico | Ricardo Matus Aroca | 07-04-2026 | 72 | Abierto
2026-121109-19-6374 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | Servicio Técnico | Ricardo Matus Aroca | 08-04-2026 | 71 | Abierto
2026-121109-19-7762 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Servicio Técnico | Carlos Bahamondes Seguel | 27-04-2026 | 52 | Abierto
2026-121109-19-9046 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Servicio Técnico | Carlos Bahamondes Seguel | 14-05-2026 | 35 | Abierto
2026-121109-19-9887 | Monitor Multiparámetros | Pabellones Gineco-Obstétricos | Servicio Técnico | Cristina Rozas Urrutia | 28-05-2026 | 21 | Abierto
2026-121109-19-10081 | Máquina Diálisis | UPC Adulto | No Operativo | Cristián Beltrán Oviedo | 01-06-2026 | 17 | Abierto
2026-121109-19-10464 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | Servicio Técnico | Ricardo Matus Aroca | 05-06-2026 | 13 | Abierto
2026-121109-19-10641 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | Servicio Técnico | Ricardo Matus Aroca | 09-06-2026 | 9 | Abierto
2026-121109-19-10869 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Servicio Técnico | Cristina Rozas Urrutia | 2026-06-11 | #VALUE! | Abierto
Nota: el «Estado actual» se calcula así — si el equipo está en Bajas muestra «Baja»; si tiene un envío a servicio técnico sin retorno registrado muestra «Servicio Técnico»; en otro caso, el estado inicial de la OT. Solo se listan casos con evento «Abierto». Los días en rojo superan los 30.
Pendientes documentales (equipo retornado/atendido, falta Reporte de Servicio)
Incluye casos aunque la OT esté cerrada: el equipo opera, pero falta el respaldo documental para la carpeta física.
Folio SIGEM | Equipo | Origen | Empresa | Resp. conseguir reporte | Resp. administrativo | Estado OT
2025-121109-19-10024 | Ventilador Mecánico | Servicio técnico | DRAGER CHILE LIMITADA | Ricardo Matus Aroca | Cristián Beltrán Oviedo | Cerrado
2025-121109-19-10024 | Ventilador Mecánico | Visita técnica | DRAGER CHILE LIMITADA | Ricardo Matus Aroca | Cristián Beltrán Oviedo | Cerrado
Mantención preventiva 2026 — avance del programa
Resumen anual del preventivo. El detalle por mes y por equipo está en la hoja MP Carta 2026.
Programadas | Ejecutadas | Pendientes | Atrasadas | % avance
1234 | 888 | 0 | 0 | 71.96%

## MP Carta 2026
Programa de Mantención Preventiva 2026 — Carta de ejecución
Un equipo por fila (los 966 de la base). Marca el código del mes en cada celda: X programada · E ejecutada · C2/C3 no ejecutada por falla · R reprogramada · B baja. La identidad del equipo se hereda de la hoja Equipos.
N° Inventario | Equipo | Servicio | Ubicación | Marca | Modelo | Serie | Periodicidad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Programadas | Ejecutadas | Pendientes | x Correctivo | Atrasadas | % avance
2-115361 | Incubadora | Neonatología | UTI 1/2 | DRAGER | CALEO | ASJL-0008 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb; May
2-116070 | Incubadora | Neonatología | SALA EQUIPOS | GENERAL ELECTRIC | GIRAFFE OMNIBED CARESTATION | TABX62307 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb; May
2-116071 | Incubadora | Neonatología | UCI 16 | GENERAL ELECTRIC | GIRAFFE OMNIBED CARESTATION | TABX62308 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb; May
2-116018 | Incubadora | Neonatología | UTI 1/4 | DRAGER | CALEO | ASHM-0118 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb; May
2-116072 | Incubadora | Neonatología | UCI 4 | GENERAL ELECTRIC | GIRAFFE OMNIBED CARESTATION | TABX62309 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
0 | Incubadora | Neonatología | 0 | TSE | Shelly 610 | 02516. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-022133 | Incubadora | Neonatología | Pasillo | HILL-ROM | TI500 | VD03887 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb; May
2-116019 | Incubadora | Neonatología | UCI 2 | DRAGER | CALEO | ASLB-0016 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb; May
2-116073 | Incubadora | Neonatología | UTI 2/6 | GENERAL ELECTRIC | GIRAFFE OMNIBED CARESTATION | TABX62310 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
0 | Incubadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-125347 | Incubadora | SAMU | Base 1 | ATOM | INCU ARCH | 621012300012 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
0 | Incubadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Incubadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Incubadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Incubadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-116024 | Incubadora | Neonatología | UTI 3/3 | DRAGER | CALEO | ASLB-0009 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb; May
0 | Incubadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-112137 | Incubadora | Neonatología | UTI 1/6 | DRAGER | CALEO | ASDA-0012 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb; May
2-016566 | Incubadora | Neonatología | UCI 6 | DRAGER | CALEO | ASDA-0009 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb; May
2-112138 | Incubadora | Neonatología | UCI 13 | DRAGER | CALEO | ASDA-0010 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb; May
2-112141 | Incubadora | Neonatología | UTI 4/2 | DRAGER | CALEO | ASDA-0011 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb; May
0 | Incubadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Incubadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-116025 | Incubadora | Neonatología | UCI 5 | DRAGER | CALEO | ASLB-0010 | [13 empty] | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | bar: Feb to Mar; May
0 | Incubadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Incubadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Incubadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Incubadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Incubadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Incubadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-024094 | Incubadora | Neonatología | 0 | DRAGER | TI500 | KM10530 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb; May
2-116022 | Incubadora | Neonatología | UCI 7 | DRAGER | CALEO | ASLB-0011 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb; May
2-116017 | Incubadora | Neonatología | SALA EQUIPOS | DRAGER | CALEO | ASLB-0012 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb; May
2-116021 | Incubadora | Neonatología | UTI 1/5 | DRAGER | CALEO | ASLB-0013 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb; May
2-116023 | Incubadora | Neonatología | UTI 1/3 | DRAGER | CALEO | ASLB-0014 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb; May
2-116020 | Incubadora | Neonatología | UTI 2/4 | DRAGER | CALEO | ASLB-0015 | [13 empty] | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | bar: Feb; May to Jun
2-115788 | Incubadora | Neonatología | SALA EQUIPOS | DRAGER | CALEO | ASJL-0039 | [13 empty] | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | bar: Feb to Mar; May
2-115787 | Incubadora | Neonatología | UTI 1/1 | DRAGER | CALEO | ASJL-0015 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb; May
2-115785 | Incubadora | Neonatología | UCI 8 | DRAGER | CALEO | ASJL-0007 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb; May
2-115784 | Incubadora | Neonatología | UCI 11 | DRAGER | CALEO | ASJL-0006 | [13 empty] | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | bar: Feb to Mar; May
2-115786 | Incubadora | Neonatología | UTI 2/1 | DRAGER | CALEO | ASJL-0013 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb; May
2-135839 | DEA | TROI | 0 | Mindray | BeneHeart C2 | AE7-2408132 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-024223 | Desfibrilador | Pabellón (Hemodinamia) | Pabellón 2Piso | Zoll | R SERIES ALS | AF12B020910 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-112264 | Desfibrilador | UPC Adulto (Prestado a Urgencia Adulto) | Sala Reanimación | Zoll | R SERIES ALS | AF10H011856 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-013518 | Desfibrilador | Medicina (Prestado a Medicina cardiovascular) | Zócalo | Nihon Kohden | TEC 5531E | 01816 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-117973 | DEA | Gestión de Pacientes | Gestión de Pacientes | Zoll | AEDPLUS | X18E028657 | [13 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene to May
121010-024575 | DEA | Unidad Evaluación Paciente Imputado | UEPI-103 | Nihon Kohden | AED-3100 | 13042 | [13 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene to May
2-134465 | DEA | SAMU | Ambulancia | Mindray | BeneHeart C1A | AF1-48110851 | [13 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene to May
2-112265 | Desfibrilador | Urgencia Infantil | SUI sala IRA | Nihon Kohden | TEC 5531E | 00888 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-112266 | Desfibrilador | Endoscopía | CDT-P1-SA06 | Zoll | R SERIES ALS | AF12B020988 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-112267 | Desfibrilador | UPC Adulto | UCI D | Nihon Kohden | TEC 5531E | 00889 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | bar: Feb; Abr
2-023059 | Desfibrilador | Pediatría | Pediatréa EPA | Nihon Kohden | TEC 5531E | 00039 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-112268 | Desfibrilador | Pabellones Gineco-Obstétricos | Pabellón Urgencia Obstétrica | Zoll | M SERIES | T03K52786 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-015926 | Desfibrilador | Pabellones Gineco-Obstétricos | Recuperación Partos | Medtronic | Lifepack 20 | 40676147 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-021577 | Desfibrilador | Cirugía Adulto | Bodega escritorio | Medtronic | Lifepack 20 | 39322210 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-017416 | Desfibrilador | Pabellón Quirúrgico | CDT-P2-PA05 | Nihon Kohden | TEC 5531E | 00880 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-024411 | Desfibrilador | Cirugía Adulto | EPB-P3-OF02 | Nihon Kohden | TEC 5531E | 00885 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-112269 | Desfibrilador | Pabellón CMA | 0 | Nihon Kohden | TEC 5531E | 01818 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-013928 | Desfibrilador | Pabellón CMA | 0 | Nihon Kohden | TEC 5531E | 00887 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-017028 | Desfibrilador | Psiquiatría | CDT-P1-SA32 | Nihon Kohden | TEC 5531E | 00876 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-017177 | Desfibrilador | Psiquiatría | CDT-P2-E.E02 | Nihon Kohden | TEC 5521E | 00795 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-024493 | Desfibrilador | Imagenología | Scanner | Nihon Kohden | TEC 5521E | 00790 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-112287 | Desfibrilador | Imagenología | Angiógrafo | Nihon Kohden | TEC 5521E | 00083 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-002720 | Desfibrilador | Traumatología | Cirugía Trauma | Nihon Kohden | TEC 5531E | 01811 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-013295 | Desfibrilador | Neurocirugía | Sala 298 | Nihon Kohden | TEC 5521E | 01076 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-003576 | Desfibrilador | Cirugía Adulto | EPC | Nihon Kohden | TEC 5531E | 01815 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-021802 | Desfibrilador | UPC 3er Piso | Carro de paro | Nihon Kohden | TEC 5531E | 01810 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-004033 | Desfibrilador | Ginecología | 0 | Zoll | R SERIES ALS | AF10H011861 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-027959 | Desfibrilador | Neonatología | 0 | Zoll | R SERIES ALS | AF10G011487 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-135456 | Desfibrilador | Imagenología | Angiógrafo | Nihon Kohden | TEC-5631 | 07900 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-022181 | Desfibrilador | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | EPC-P2 | Zoll | R SERIES ALS | AF12B020977 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-112270 | Desfibrilador | Pediatría | Carro de paro | Nihon Kohden | TEC 5531E | 01814 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-135846 | Desfibrilador | Traumatología | 0 | Nihon Kohden | TEC-5632E | 08104 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-008958 | Desfibrilador | Pediatría | Pasillo | Nihon Kohden | TEC 5521E | 00082 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-119676 | Desfibrilador | UPC Adulto | P2 | Zoll | M2 | (21)BA19F000019 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-004405 | Desfibrilador | Medicina | 5TO PISO TN | Nihon Kohden | TEC 5531E | 01812 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-008665 | Desfibrilador | Medicina | 5TO PISO EPA | Nihon Kohden | TEC 5521E | 00342 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-135837 | Desfibrilador | TROI | 0 | Mindray | BeneHeart D30 | FP5-49011641 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-021249 | Desfibrilador | Cirugía Infantil | Sala procedmiento cirugíaa infantil | Nihon Kohden | TEC 5531E | 01813 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-004271 | Desfibrilador | Medicina Materno Fetal | P4-TNB | Nihon Kohden | TEC 5531E | 00883 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-003814 | Desfibrilador | Cirugía Adulto | EPA | Nihon Kohden | TEC 5531E | 01796 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
0 | Desfibrilador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-002799 | Desfibrilador | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | EPC-P2 | Nihon Kohden | TEC 5531E | 01819 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
0 | Desfibrilador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-022320 | Desfibrilador | Urgencias Gineco-Obstétricas | UPC-P1-SA20 | Zoll | R SERIES ALS | AF12B020983 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
0 | Desfibrilador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-122452 | Desfibrilador | Pabellón Quirúrgico | 0 | Physio Control | Lifepak 15 | 49453842 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-112272 | Desfibrilador | UPC Cardiovascular | Angiografo | Medtronic | Lifepack 20 | 30634707 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
121010-020241 | DEA | SAMU | Movil 1305 | Zoll | AEDPLUS | X21J421750 | [13 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene to May
2-117263 | Desfibrilador | SAMU | Movil 1301 | Nihon Kohden | TEC-8352K | 01640 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-017206 | Desfibrilador | SAMU | Movil 1302 | Zoll | R SERIES ALS | AF12B020986 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-124605 | DEA | Gestión de Pacientes | Movil SHLF-84 | Mindray | BeneHeart C2 | AE7-24048210 | [13 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene to May
2-024418 | Desfibrilador | Pabellón Quirúrgico | CDT-P2-PA05 | Medtronic | Lifepack 20 | 40979213 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-134460 | DEA | CDT | 0 | Nihon Kohden | AED-3100K | 40422 | [13 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene to May
2-112273 | DEA | Prevención de Riesgos | CDT 1ER Piso | DEFIBTECH | LIFE LINE | 122002994 | [13 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene to May
2-112274 | DEA | Prevención de Riesgos | Hall 1º Piso EP | DEFIBTECH | LIFE LINE | 122003001 | [13 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene to May
2-112275 | DEA | Prevención de Riesgos | Urgencia Infantil | DEFIBTECH | LIFE LINE | 122002995 | [13 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene to May
2-112276 | DEA | Prevención de Riesgos (Urgencia Adulto) | Priorización Adultos | DEFIBTECH | LIFE LINE | 122003000 | [13 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene to May
2-112277 | DEA | Prevención de Riesgos | Zócalo CDT | DEFIBTECH | LIFE LINE | 122002981 | [13 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene to May
2-002371 | DEA | Prevención de Riesgos | Entrada Principal TN | DEFIBTECH | LIFE LINE | 122002983 | [13 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene to May
2-112278 | DEA | Prevención de Riesgos | Estacionamiento Zócalo | DEFIBTECH | LIFE LINE | 122002988 | [13 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene to May
2-001551 | DEA | Prevención de Riesgos | Hall Imagenología | DEFIBTECH | LIFE LINE | 122002985 | [13 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene to May
2-134461 | DEA | CDT | 0 | Nihon Kohden | AED-3100K | 40361 | [13 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene to May
2-006472 | Desfibrilador | Hemodiálisis (Prestado a SAMU) | EPB-P1 | Mindray | BeneHeart D6 | DG-29006896 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-112279 | Desfibrilador | Urgencia Infantil | SUI reanimador | Mindray | BeneHeart D6 | DG-29006907 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-112280 | Desfibrilador | Cirugía Adulto | 7mo piso | Zoll | R SERIES ALS | (21)AF14J041071 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-007396 | Desfibrilador | UPC Cardiovascular | Pasillo | Zoll | R SERIES ALS | (21)AF14J041081 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-112281 | Desfibrilador | Electrofisiología | EPC 5to Piso | Zoll | R SERIES ALS | (21)AF14J041073 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-113491 | Desfibrilador | SAMU | Base 13 | Instramed | Cardiomax 8 Series | 41204CM7004 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-135212 | Desfibrilador | Urgencia Infantil | 0 | Nihon Kohden | TEC-5631E | 07905 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-112290 | Desfibrilador | UPC Adulto | UCI D | Mindray | BeneHeart D6 | DG4C012442 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-112282 | Desfibrilador | UPC Adulto | TNB--1-BG05 | Mindray | BeneHeart D6 | DG4C012445 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-112283 | Desfibrilador | UPC Adulto | SECTOR C | Mindray | BeneHeart D6 | DG4C012440 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-023257 | Desfibrilador | UPC Adulto (Prestado a Cirugía Adulto) | 3 Piso | Mindray | BeneHeart D6 | DG4C012439 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-112284 | Desfibrilador | UPC Adulto | BODEGA | Mindray | BeneHeart D6 | DG4C012437 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-112000 | Desfibrilador | SAMU | 0 | NIHON KOHDEN | TEC-8352K | 00932 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-112001 | Desfibrilador | Urgencia Adulto | Reanimación | NIHON KOHDEN | TEC-8352K | 00946 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-118880 | Desfibrilador | UPC Pediátrica | 0 | Zoll | R SERIES ALS | (21)AF19F099451 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-118883 | Desfibrilador | UPC Pediátrica | 0 | Zoll | R SERIES ALS | (21)AF19F099428 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-119182 | Desfibrilador | Pabellón (Recuperación) | Carro de paro | Zoll | R SERIES ALS | (21)AF19K107390 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-119180 | Desfibrilador | Pabellón CMA | 0 | Zoll | R SERIES ALS | (21)AF19K107391 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-119179 | Desfibrilador | Pabellón Quirúrgico | 0 | Zoll | R SERIES ALS | (21)AF19K107393 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-119181 | Desfibrilador | Pabellón Quirúrgico | 0 | Zoll | R SERIES ALS | (21)AF19K107388 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-118891 | Desfibrilador | UPC Cardiovascular | Pasillo | Zoll | R SERIES ALS | (21)AF19F099447 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | bar: Ene; Mar
2-120767 | Desfibrilador | Cardiología | Box 15C | Nihon Kohden | TEC 5531E | 02609 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-120768 | Desfibrilador | UPC 3er Piso | Carro de paro | Nihon Kohden | TEC 5531E | 03249 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-120997 | Desfibrilador | Urgencia Adulto | Sala de equipos SUA | Nihon Kohden | EMS-1052E | 298 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | bar: Mar; May
121010-019639 | Desfibrilador | SAMU | Base 13 | Zoll | M2 | BA19F000013 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb; Abr
2-121024 | Desfibrilador | SAMU (Prestado a Hemodiálisis) | Base 13 | Nihon Kohden | TEC-5631 | 03533 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121010-019243 | DEA | SAMU | SAMU | Nihon Kohden | AED-3100K | 13036 | [13 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene to May
2-121573 | Desfibrilador | Medicina | 5TO PISO TNB | Nihon Kohden | TEC-5631 | 03938 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121574 | Desfibrilador | Medicina | 5TO PISO TNA | Nihon Kohden | TEC-5631 | 03939 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121624 | DEA | Gestión de Pacientes | Movil RBFR-32 | Zoll | AEDPLUS | X21A332744 | [13 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene to May
2-121695 | Desfibrilador | Hemato Oncología Adulto | 5to piso EPB | Nihon Kohden | TEC-5631 | 03945 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-117144 | Máquina de Anestesia | Pabellones Gineco-Obstétricos | Pabellón 2 | Drager | Primus IE | ASLJ-0308 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | bar: Mar
2-133529 | Máquina de Anestesia | Pabellones Gineco-Obstétricos | 0 | Drager | Perseus A500 | ASRJ-0185 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | bar: Mar
2-135400 | Máquina de Anestesia | TROI | 0 | Drager | Atlan A350 | ASUD-0008 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-112255 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Electrofisiología) | Angiógrafo 5to piso | Drager | Fabius GS | ARXN-0048 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Mar
2-024432 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Imagenología) | Scanner | Drager | Primus | ARYA-0173 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
0 | Máquina de Anestesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-024393 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Pasillo | Drager | Primus | ARXK-0016 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-117817 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Pabellón CMA) | 2do piso | Drager | Primus IE | ASMB-0232 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-024458 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Imagenología) | Angiógrafo 1er piso | Drager | Primus | ASCB-0130 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Mar
2-024296 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Pabellón 3 | Drager | Primus | ASCB-0129 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
0 | Máquina de Anestesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-117816 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | BODEGA | Drager | Primus IE | ASMB-0231 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Mar
2-117815 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Pabellón 7 Urgencia | Drager | Primus IE | ASMB-0230 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-017350 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Equipamiento clinico | Drager | Primus | ARYA-0174 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
0 | Máquina de Anestesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-017325 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Pabellón 8 | Drager | Primus | ASDK-0158 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
0 | Máquina de Anestesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-112256 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | BODEGA | Drager | Fabius GS | ARYL-0080 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-024253 | Máquina de Anestesia | Imagenología | Resonador | Datex Ohmeda | Aestiva/5 MRI | AMTK00245 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
0 | Máquina de Anestesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-016193 | Máquina de Anestesia | Pabellón (Prestado a Hemodinamia) | Pabellón Hemodinamia | Drager | Primus | ARXK-0015 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-022660 | Máquina de Anestesia | Pabellones Gineco-Obstétricos | Pabellón 1 | Drager | Primus IE | ASHB-0263 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-024370 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Pabellón 1 | Drager | Primus IE | ASHB-0262 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-024352 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Pabellón 1 | Drager | Primus IE | ASHB-0261 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-118716 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Bodega Pabellón Central | Drager | Primus IE | ASMB-0233 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-118800 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Pabellón CMA) | PabellónCMA 2 | Drager | Primus | ASMB-0234 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-118822 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Pabellón 2 | Drager | Perseus A500 | ASMK-0087 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-118850 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Pabellón | Drager | Perseus A500 | ASMK-0086 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-118851 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Pabellón 10 | Drager | Perseus A500 | ASMK-0085 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | bar: Mar
2-118840 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Pabellón 5 | Drager | Primus | ASMK-0178 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-118843 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Pabellón 3 | Drager | Primus | ASMK-0179 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-118847 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Imagenología) | Resonador | Drager | Fabius MRI | ASML-0015 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-003535 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UPC-P2-SA07 | Puritan Bennett | 840/Sin Comp. | 3510094199 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-121199 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | 0 | MEK ICS | MTV1000 | MTV1KUA1C0139 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
200717-011500 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | 0 | Drager | Savina 300 Classic | ASSM-0041 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb; Abr
2-013579 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UPC-P2-SA19 | Puritan Bennett | 840 | 3510094181 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-112306 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UPC-P2-SA19 | Puritan Bennett | 840/Sin Comp. | 3510094192 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-121782 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | 0 | Puritan Bennett | 980/cc | 35B2101536 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-121200 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | 0 | MEK ICS | MTV1000 | MTV1KUA1B0123 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-121783 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | 0 | Puritan Bennett | 980/cc | 35B2101595 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
121010-005326 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | 0 | Flight Medical | Flight 60 | 16124260 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-121784 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | 0 | Puritan Bennett | 980/cc | 35B2101546 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
972-006742 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | 0 | Puritan Bennett | 980 | 35B2004446 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
0 | Ventilador Mecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ventilador Mecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ventilador Mecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ventilador Mecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-003526 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UPC-P2-SA08 | Drager | Oxylog 3000 | ASCL-0116 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Abr to May
2-116302 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | Sala de equipos | Drager | Evita V300 | ASJA-0097 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
0 | Ventilador Mecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ventilador Mecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ventilador Mecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-003462 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | SALA EQUIPOS | Puritan Bennett | 840/Sin Comp. | 3510094107 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-135144 | Ventilador Mecánico | SAMU | 0 | Newport | HT70 PLUS | HT7P200663 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
0 | Ventilador Mecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ventilador Mecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-003461 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | SALA EQUIPOS | Puritan Bennett | 840 | 3510053116 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-003452 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | SALA EQUIPOS | Puritan Bennett | 840 | 3510053070 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
0 | Ventilador Mecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-112294 | Ventilador Alta Frecuencia | UPC Pediátrica | UPC-P2-SA44 | CareFusion | Sensormedics 3100A | AJW01025 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-119687 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UPC-P2-BG14 | Drager | Evita V300/SC | ASLE-0157 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Abr to May
2-121208 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | 0 | MEK ICS | MV2000 EVO5 | MV2000UA1D0803 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
0 | Ventilador Mecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-112298 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UPC-P2-SA44 | Maquet | Servo i | 15062 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-112299 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UPC-P2-SA44 | Maquet | Servo i | 27409 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
0 | Ventilador Mecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-112301 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UPC-P2-SA44 | Maquet | Servo i RM | 27406 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Mar
0 | Ventilador Mecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-125486 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | Oficina | Philips | Trilogy 202 | TV019111110 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-116303 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | Sala de equipos | Drager | Evita V300 | ASJA-0098 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-116304 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | Sala de equipos | Drager | Evita V300 | ASJF-0007 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-116305 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | Sala de equipos | Drager | Evita V300 | ASJF-0008 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-116306 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | Sala de equipos | Drager | Evita V300 | ASJL-0149 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-116307 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | Sala de equipos | Drager | Evita V300 | ASJA-0099 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-116308 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | Sala de equipos | Drager | Evita V300 | ASJA-0096 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-013602 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UPC-P2-SA19 | Drager | Carina | SRYM-0043 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Feb
2-112313 | Ventilador Mecánico | Neonatología | 0 | Drager | VN500 | ASDB-0042 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | bar: Ene
2-027983 | Ventilador Alta Frecuencia | Neonatología | 0 | CareFusion | Sensormedics 3100A | TMA24453 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-112304 | Ventilador Alta Frecuencia | UPC Pediátrica | UPC-P2-SA44 | CareFusion | Sensormedics 3100B | BBW01018 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-125487 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | Oficina | Philips | Trilogy 202 | TV020010610 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-125490 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto (Prestado a Urgencia Infantil) | Reanimación | Philips | Trilogy 202 | TV019111203 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-118676 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto | Sala equipos SUA | Drager | Carina | ASHC-0026 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-119313 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | SALA EQUIPOS | Philips | Respironic V60 | 201038729 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-125491 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto | Sala equipos SUA | Philips | Trilogy 202 | TV02001060B | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-116288 | Ventilador Mecánico | Neonatología | 0 | Drager | VN500 | ASJL-0099 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-125488 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | Oficina | Philips | Trilogy 202 | TV020010608 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-116289 | Ventilador Mecánico | Neonatología | 0 | Drager | VN500 | ASKK-0196 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
0 | Ventilador Mecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ventilador Mecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ventilador Mecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ventilador Mecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-125401 | Ventilador Mecánico | SAMU | 0 | Hamilton | T1 | 27365 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-112320 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto | Sala equipos SUA | Drager | Oxylog 3000 | ASCL-0118 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
0 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | 0 | Philips | EV300 | H377386649137 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-007500 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | 0 | Puritan Bennett | 840/Sin Comp. | 3510053115 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Mar
2-121785 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | 0 | Puritan Bennett | 980/cc | 35B2100833 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-125348 | Ventilador Mecánico | SAMU | 0 | Hamilton | T1 | 27332 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-116290 | Ventilador Mecánico | Neonatología | 0 | Drager | VN500 | ASKK-0198 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-133451 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto | 0 | Hamilton | MR1 | 5497 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
0 | Ventilador Mecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-112325 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto (Prestado a UPC Cardiovascular) | UPC Cardiovascular | Puritan Bennett | 840/Sin Comp. | 3512141901 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-007497 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UPC-P2-SA19 | Drager | Oxylog 3000 | ASFM-0081 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | bar: Ene
2-013598 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UPC-P2-SA19 | Drager | Oxylog 3000 | ASFM-0082 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Abr to May
2-112326 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | 0 | Drager | Carina | ASFN-0010 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | bar: Ene
2-013590 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UPC-P2-SA19 | Drager | Carina | ASFN-0008 |  | Ene: R; Abr: C3; May: E | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33%
2-013589 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UPC-P2-SA19 | Drager | Carina | ASFN-0007 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | bar: Ene
2-013592 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UPC-P2-SA19 | Drager | Carina | ASFN-0006 | [13 empty] | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | bar: Ene; Abr to May
2-112327 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | 0 | Drager | Carina | ASFN-0009 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-110574 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UPC-P2-SA02 | Drager | Evita V300 | ASHK-0158 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Abr to May
2-110572 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UPC-P2-SA02 | Drager | Evita V300 | ASHK-0163 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Abr to May
2-110575 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UPC-P2-SA02 | Drager | Evita V300 | ASHK-0162 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Abr to May
2-110565 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UPC-P2-SA02 | Drager | Evita V300 | ASHK-0148 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-110571 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UPC-P2-SA02 | Drager | Evita V300 | ASHK-0151 |  | Ene: R; Abr: C2; May: E | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33%
2-110563 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UPC-P2-SA02 | Drager | Evita V300 | ASHK-0153 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-110568 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UPC-P2-SA02 | Drager | Evita V300 | ASHK-0155 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Abr to May
2-110567 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UPC-P2-SA02 | Drager | Evita V300 | ASHK-0160 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-110566 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UPC-P2-SA02 | Drager | Evita V300 | ASHK-0157 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Abr to May
2-110573 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UPC-P2-SA02 | Drager | Evita V300 | ASHK-0156 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-110562 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UPC-P2-SA02 | Drager | Evita V300 | ASHK-0161 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-110569 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UPC-P2-SA02 | Drager | Evita V300 | ASHK-0152 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Abr to May
2-110564 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UPC-P2-SA02 | Drager | Evita V300 | ASHK-0154 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | bar: Ene
2-110570 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UPC-P2-SA02 | Drager | Evita V300 | ASHK-0159 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ventilador Mecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-121214 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | 0 | MEK ICS | MV2000 EVO5 | MV2000UA1D0984 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-013588 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UPC-P2-SA19 | Maquet | Servo i RM | 79510 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
0 | Ventilador Mecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-121215 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | 0 | MEK ICS | MV2000 EVO5 | MV2000UA1D0987 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-111146 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto (Prestado a UPC Cardiovascular) | UPC Cardiovascular | Newport | HT70 PLUS | N14HT720413504 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-116291 | Ventilador Mecánico | Neonatología | 0 | Drager | VN500 | ASKK-0199 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-116292 | Ventilador Mecánico | Neonatología | 0 | Drager | VN500 | ASKK-0200 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-116293 | Ventilador Mecánico | Neonatología | 0 | Drager | VN500 | ASKL-0003 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-116294 | Ventilador Mecánico | Neonatología | 0 | Drager | VN500 | ASKL-0004 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-116295 | Ventilador Mecánico | Neonatología | 0 | Drager | VN500 | ASKL-0008 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-116296 | Ventilador Mecánico | Neonatología | 0 | Drager | VN500 | ASKL-0009 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-116297 | Ventilador Mecánico | Neonatología | 0 | Drager | VN500 | ASKK-0201 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-116298 | Ventilador Mecánico | Neonatología | 0 | Drager | VN500 | ASKL-0005 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-116299 | Ventilador Mecánico | Neonatología | 0 | Drager | VN500 | ASKL-0006 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-116300 | Ventilador Mecánico | Neonatología | 0 | Drager | VN500 | ASKL-0007 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-116301 | Ventilador Mecánico | Neonatología | 0 | Drager | VN500 | ASJA-0138 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-117264 | Ventilador Mecánico | SAMU | Base 13 | Newport | HT70 PLUS | N17HT720120041 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-121216 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | 0 | MEK ICS | MV2000 EVO5 | MV2000UA1D0775 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-119888 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | Sala de equipos | Puritan Bennett | 560 | 40966N0158 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Mar
2-119889 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | Bodega | Puritan Bennett | 560 | 40966N0156 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-119890 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | Bodega | Puritan Bennett | 560 | 40966N0134 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-119891 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | Bodega | Puritan Bennett | 560 | 40966N0118 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-119885 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto | 0 | Puritan Bennett | 560 | 40966N0147 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Mar
2-119886 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto (Prestado a UPC Cardiovascular) | 0 | Puritan Bennett | 560 | 40966N0133 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-119887 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto (Prestado a UPC 3er piso) | UPC 3er Piso | Puritan Bennett | 560 | 40966N0126 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
121010-019703 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | SALA EQUIPOS | Newport | HT70 PLUS | HT7P200197 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-120318 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso (Prestado a Urgencia Adulto) | Urgencia Adulto | Aeonmed | VG70 | VG70(E)XZZU6636 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-120321 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso (Prestado a Urgencia Adulto) | Urgencia Adulto | Aeonmed | VG70 | VG70(E)XZZU3360 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-120319 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | Sala de equipos | Aeonmed | VG70 | VG70(E)XZZU9473 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-120320 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | Sala de equipos | Aeonmed | VG70 | VG70(E)XZZU8032 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-120322 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | 0 | MEK ICS | MV2000 EVO5 | MV2000TA2F0736 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-120323 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | Sala de equipos | MEK ICS | MV2000 EVO5 | MV2000TA2F0740 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-120324 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | Sala de equipos | MEK ICS | MV2000 EVO5 | MV2000TA2F0735 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-120325 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | 0 | MEK ICS | MV2000 EVO5 | MV2000TA1F0353 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-120326 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | Sala de equipos | MEK ICS | MV2000 EVO5 | MV2000TA2F0745 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-012933 | Ventilador Mecánico | SAMU (Prestado al Hospital de Villarrica) | Hospital de Villarrica | Weinmann | Medumat Transport | 8253 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | bar: Ene
2-121048 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | UCI Cardiovascular | Puritan Bennett | 980 | 35B2002482 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-121204 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto | 0 | Drager | Oxylog 3000 | ASJL-0086 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-121203 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | Sala de equipos | Drager | Oxylog 3000 | ASJL-0081 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-120744 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto | Sala equipos SUA | Aeonmed | VG70 | VG70(E)XZZU7932 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-120745 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto | Sala equipos SUA | Aeonmed | VG70 | VG70(E)XZZU7934 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-120565 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | Sala de equipos | Puritan Bennett | 980/Sin Comp. | 35B2004521 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-120566 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto (Prestado a UPC Cardiovascular) | UPC Cardiovascular | Puritan Bennett | 840 | 3512202265 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-120568 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | UCI Cardiovascular | Puritan Bennett | 980/Sin Comp. | 35B2004413 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-120567 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | UCI Cardiovascular | Puritan Bennett | 980/Sin Comp. | 35B2004449 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-120569 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | 0 | Puritan Bennett | 980/Sin Comp. | 35B2004447 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-120570 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | 0 | Puritan Bennett | 840 | 3512202261 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-120571 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | 0 | Puritan Bennett | 840 | 3512202219 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-120837 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | 0 | Drager | Oxylog 3000 | ASNH-0098 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Abr to May
2-120836 | Ventilador Mecánico | Medicina | SALA PROCEDIMIENTO TNA | Drager | Oxylog 3000 | ASNH-0099 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
0 | Ventilador Mecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-120936 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | UCI 4 | Drager | Evita V800 | ASNM-0001 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-120937 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | UCI 1 | Drager | Evita V800 | ASNK-0048 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-120938 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | UCI 7 | Drager | Evita V800 | ASNK-0047 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-120939 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | UCI 3 | Drager | Evita V800 | ASNK-0043 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-120940 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | UCI 5 | Drager | Evita V800 | ASNK-0046 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-120941 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | Sala de equipos | Drager | Evita V800 | ASNM-0007 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-120943 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | 0 | Drager | Evita V800 | ASNM-0005 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Abr to May
2-120944 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | 0 | Drager | Evita V800 | ASNM-0008 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | bar: Abr
2-120945 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | 0 | Drager | Evita V800 | ASNK-0045 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Abr to May
2-120946 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | 0 | Drager | Evita V800 | ASNM-0003 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Abr to May
2-120947 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | 0 | Drager | Evita V800 | ASNM-0006 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | bar: Ene
2-120948 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | 0 | Drager | Evita V800 | ASNM-0002 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Abr to May
0 | Ventilador Mecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-121218 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | Bodega | MEK ICS | MTV1000 | MTV1KUA1B0082 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-121219 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | Sala de equipos | MEK ICS | MTV1000 | MTV1KUA1B0031 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene; Abr
2-121220 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | Sala de equipos | MEK ICS | MTV1000 | MTV1KUA1B0051 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-121780 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular (Prestado a Urgencia Adulto) | 0 | Puritan Bennett | 980/cc | 35B2101527 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-121781 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | Sala de equipos | Puritan Bennett | 980/cc | 35B2101475 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Mar
2-133374 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | Sala de equipos | Puritan Bennett | 980 | 35B2101446 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
200717-005592 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | 0 | Puritan Bennett | 840 | 3512202272 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
200717-005511 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | 0 | Puritan Bennett | 840 | 3512202231 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
200717-001961 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | 0 | Aeonmed | VG70 | VG70(E)XZZT15424 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-125250 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | Sala de equipos | Philips | Trilogy EV300 | H29942683ADD6 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-116493 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | Sala de equipos | Philips | Trilogy 202 | TV018020609 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-116494 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | Sala de equipos | Philips | Trilogy 202 | TV01802060A | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-116495 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | Sala de equipos | Philips | Trilogy 202 | TV018020612 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Mar
2-116496 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | Sala de equipos | Philips | Trilogy 202 | TV018021903 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-116497 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | Sala de equipos | Philips | Trilogy 202 | TV018021907 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-116498 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | Sala de equipos | Philips | Trilogy 202 | TV018021909 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-116499 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | Sala de equipos | Philips | Trilogy 202 | TV01802190A | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-116500 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | Sala de equipos | Philips | Trilogy 202 | TV01802190B | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Mar
2-116501 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | Sala de equipos | Philips | Trilogy 202 | TV01802190C | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-119582 | Ventilador Mecánico | Hospitalización Domiciliaria | Domicilio de paciente | Philips | Trilogy EVO | H27247766FFE4 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
0 | Ventilador Mecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-134627 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | Sala de equipos | Yuwell | YH-830 | YH830-V24C35011 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-134628 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | Sala de equipos | Yuwell | YH-830 | YH830A-V24C35013 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-134629 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | Sala de equipos | Yuwell | YH-830 | YH830A-V25132020 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-134630 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | Sala de equipos | Yuwell | YH-830 | YH830A-V24C35008 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-007495 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 6 | Drager | Infinity Kappa | 5494254562 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Abr to May
2-016863 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 4 | Drager | Infinity Kappa | 5494252457 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Abr to May
2-112537 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 12 | Drager | Infinity Kappa | 5494254161 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Abr
2-003536 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 5 | Drager | Infinity Kappa | 5494254259 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-013560 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 8 | Drager | Infinity Kappa | 5494264756 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-007522 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 10 | Drager | Infinity Kappa | 5494268852 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-112538 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 3 | Drager | Infinity Kappa | 5494252564 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-003522 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 2 | Drager | Infinity Kappa | 5494265657 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-007511 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 7 | Drager | Infinity Kappa | 5494255757 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-007502 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 9 | Drager | Infinity Kappa | 5494255659 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-112539 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 11 | Drager | Infinity Kappa | 5494275254 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-003508 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 14 | Drager | Infinity Kappa | 5494264854 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-003445 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto (Prestado a Pediatría) | Pediatría lactantes | Drager | Infinity Vista XL | 6000543675 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-003446 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular (Prestado a medicina cardiovascular) | BODEGA | Drager | Infinity Vista | 5514410774 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-003460 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UCI-CAMA 1 | Drager | Infinity Kappa | 5494273060 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-112543 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UCI-CAMA 2 | Drager | Infinity Kappa | 5494308255 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-112544 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UCI-CAMA 3 | Drager | Infinity Kappa | 5494307158 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-003453 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UCI-CAMA 6 | Drager | Infinity Kappa | 5494307853 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-112545 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UCI-CAMA 4 | Drager | Infinity Kappa | 5494278447 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-112546 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UCI-CAMA 7 | Drager | infinity kappa | 5494294652 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-113483 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UTI-CAMA 6 | Drager | Infinity Kappa | 5494306061 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-013522 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto (Prestado a UPC Adulto) | 0 | Drager | Infinity Vista XL | 6000883771. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-003476 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UTI-CAMA 1 | Drager | Infinity Kappa | 5494308353 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-003478 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UTI-CAMA 2 | Drager | Infinity Kappa | 5494305953 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-003485 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UTI-CAMA 3 | Drager | Infinity Kappa | 5494307951 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-013495 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UTI-CAMA 4 | Drager | Infinity Kappa | 5494306854 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-003489 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UTI-CAMA 5 | Drager | Infinity Kappa | 5494269849 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | bar: Ene
2-013502 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UCI-CAMA 8 | Drager | Infinity Kappa | 5494279847 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-013507 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UTI-CAMA 8 | Drager | Infinity Kappa | 5494305855 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-126872 | Monitor Multiparámetros | Medicina Física y Rehabilitación | 0 | Philips | CM100 | CN12099174 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-116518 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | Cama 2 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109323 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
200717-011278 | Monitor Multiparámetros | Cardiología (2do piso) | Pabellon Hemodinamia 2do piso | Nihon Kohden | BSM-3562 | 33034. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-118962 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | 0 | Mindray | EPM 10 | 96000115 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-118666 | Monitor Multiparámetros | Medicina Materno Fetal | P4-TNB | Drager | Vista 120 | VGSLN0011 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-118732 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Pabellón 7 | Drager | M540 | 5613543568 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-119188 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | Sala de equipos | General Electric | B450 | SNT19480100HA | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-119187 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | BODEGA | General Electric | B450 | SNT19480103HA | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-118674 | Monitor Multiparámetros | Imagenología | 0 | General Electric | B105 | SP318493998WA | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-118671 | Monitor Multiparámetros | Imagenología | 0 | General Electric | B105 | SP318493999WA | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-118672 | Monitor Multiparámetros | Imagenología | 0 | General Electric | B105 | SP318494009WA | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-118673 | Monitor Multiparámetros | Imagenología | 0 | General Electric | B105 | SP318494018WA | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-023555 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | SAR 3 | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100645 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-023573 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Bodega Equipos SUI | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100638. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-112503 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Box baja complejidad SUI | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100643 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-112504 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Bodega Equipos SUI | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100647. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-133048 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | EPC-P6 | Mindray | EPM 15 Compact | AC5-43007991 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-112505 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Box B-4 | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100653 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-023589 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | 0 | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100659. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-112506 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Box 2 SAR | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100641 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-112507 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Box A-4 | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100658 | [13 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Ene; Mar
2-116519 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | Cama 3 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109303 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-022471 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Sala de equipos | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100650 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-116520 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | Cama 7 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109313 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-113493 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | EPC-P6 | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100652 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-009315 | Monitor Multiparámetros | Imagenología | Bodega Angiógrafo | Creative Medical | UP-7000 | J3300KB00015 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-118799 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Pabellón 9 | Drager | M540 | 5613541766 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-116521 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | UCI-Sala 5 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109324 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-135917 | Monitor Multiparámetros | TROI | 0 | Drager | Vista 300 | VSSUC0199 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-013601 | Monitor Multiparámetros | Imagenología | Recuperación | Drager | Infinity Vista | 5514423368 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-023255 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | EPC-P6 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01060 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-112497 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Segunda infancia | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100648 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-116522 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | Cama 5 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109302 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-112655 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Sala de equipos | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100655 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-120577 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UTI 1 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-114594 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-121185 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 502-2E | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29676 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121186 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Sala 598 | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29695 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-116523 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | Cama 6 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109321 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-023258 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | 0 | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100654 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-112498 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Sala de equipos | Nihon Kohden | BSM-1763K | 00570 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-016151 | Monitor Multiparámetros | Pabellón CMA | 0 | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100651 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-015904 | Monitor Multiparámetros | Urgencias Gineco-Obstétricas | Preparto 2 | General Electric | Dash 4000 | D3DJ7839G | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Feb
2-121187 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 501-2 | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29751 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-135918 | Monitor Multiparámetros | TROI | 0 | Drager | Vista 300 | VSSUM0041 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-118814 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Pabellón 2 | Drager | M540 | 5613541864 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-112722 | Monitor Multiparámetros | Urgencias Gineco-Obstétricas | Preparto 2 | Philips | VM6 | US74915948 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-015901 | Monitor Multiparámetros | Urgencias Gineco-Obstétricas | Preparto 1 | Philips | VM6 | US74915942 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-125217 | Monitor Multiparámetros | SAMU | Base 1 | Nihon Kohden | BSM-1763 | 10912 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-125218 | Monitor Multiparámetros | SAMU | Base 1 | Nihon Kohden | BSM-1763 | 10919 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-133062 | Monitor Multiparámetros | Hemato Oncología Adulto | 0 | Drager | Vista 120 S | S2SRF0982 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | bar: Mar
2-133063 | Monitor Multiparámetros | Hemato Oncología Adulto | 0 | Drager | Vista 120 S | S2SRF0969 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-134896 | Monitor Multiparámetros | CR ONCOLOGICO AMBULATORIO | MODLULO ZD CTD | NORTHERN | Aquarius ECG | JH01B910030 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-133064 | Monitor Multiparámetros | Hemato Oncología Adulto | 0 | Drager | Vista 120 S | S2SRF0978 | [13 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Mar to Abr
2-116524 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | Cama 1 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109326 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-133065 | Monitor Multiparámetros | Hemato Oncología Adulto | 0 | Drager | Vista 120 S | S2SRF0975 | [13 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Mar to Abr
2-017381 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Imagenología) | Angiógrafo zócalo | Drager | Infinity Kappa | 5494757898 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-112531 | Monitor Multiparámetros | Pabellones Gineco-Obstétricos | 0 | Drager | Infinity Kappa | 5494770058 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-024460 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | 0 | Drager | Infinity Kappa | 5494537845 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-121188 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 510-2E | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29761 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-017347 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Angiógrafo FD20 | Drager | Infinity Kappa | 5493645944 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-022637 | Monitor Multiparámetros | Pabellones Gineco-Obstétricos | Pasillo | Drager | Infinity Kappa | 5494286652 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-016196 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Pre Anestesia | Drager | Infinity Kappa | 5493642252 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-116503 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | Cama 1 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109311 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-112502 | Monitor Multiparámetros | Cardiología | Modulo C box Eco | Drager | Infinity Vista | 5395660070 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-112572 | Monitor Multiparámetros | Imagenología (Prestado a Pabellón Quirúrgico) | Pabellón 2 | Drager | Infinity Kappa | 5494287054 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-116504 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | Cama 2 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109319 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-024433 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | CDT-P2-QF07 | Drager | Infinity Kappa | 5493757948 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-133447 | Monitor Multiparámetros | Ginecología | EPA-P4-SA06 | Drager | Vista 300 | VSSTB0049 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-116507 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | Cama 3 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109304 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-133448 | Monitor Multiparámetros | Ginecología | EPA-P4-SA06 | Drager | Vista 300 | VSSTB0059 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-116506 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | Cama 9 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109320 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-135919 | Monitor Multiparámetros | TROI | 0 | Drager | Vista 300 | VSSUM0044 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-134895 | Monitor Multiparámetros | CR ONCOLOGICO AMBULATORIO | MODULO ZD CDT | NORTHERN | Aquarius ECG | JB01B910013 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-119651 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a Psiquiatria) | Salud Mental | General Electric | B105 | SQE19510002SA | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-133532 | Monitor Multiparámetros | Pabellones Gineco-Obstétricos | 0 | Drager | Vista 300 | VSSTA0230 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-116505 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | Cama 5 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109322 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-113494 | Monitor Multiparámetros | Pabellón CMA | 0 | SPACELABS HEALTHCARE | Elance 2.0 | 3300-004914 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
121010-024574 | Monitor Multiparámetros | Unidad Evaluación Paciente Imputado | UEPI-103 | Nihon Kohden | Vismo 2701K | 0131641 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-116508 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | Cama 6 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109327 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-118854 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Pabellón 9 | Drager | M540 | 5613541169 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-116510 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | Cama 7 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109328 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-016560 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Sala de equipos | Drager | Infinity Vista | 5514429166 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-124788 | Monitor Multiparámetros | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | EPC-P2 | Mindray | UMEC10 | KN-25140948 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-023497 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Philips | M8003A | DE82025973 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Ene
2-027939 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Philips | M8003A | DE82025965 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-134990 | Monitor Multiparámetros | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | 0 | Drager | Vista 120 | VSSTE0203 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-119259 | Oxímetro | Neonatología | 0 | SOMANETICS | 5100C | (21)17G11325X | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-119260 | Oxímetro | Neonatología | 0 | SOMANETICS | 5100C | (21)18G10312X | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-119363 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Cama N° 17 | Drager | Vista 120 | VGSML0046 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-119364 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Unidad N° 11 | Drager | Vista 120 | VGSML0057 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-119365 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Cama 14 | Drager | Vista 120 | VGSML0043 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-119366 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Unidad N° 03 | Drager | Vista 120 | VGSML0044 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-119367 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) prestado a UPC Adulto | Oficina Supervisora | Drager | Vista 120 | VGSML0047 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-119368 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Unidad N° 10 | Drager | Vista 120 | VGSML0049 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-119369 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Cama 15 | Drager | Vista 120 | VGSML0050 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-119370 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Cama N° 12 | Drager | Vista 120 | VGSML0062 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-119371 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Cama N° 16 | Drager | Vista 120 | VGSML0065 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-027911 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100639 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-027888 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01070 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Ene
2-016546 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01033 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-027912 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01044 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-027891 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01071 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-016561 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | Bodega | Drager | Infinity Vista | 5516412180 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-112499 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Sala de equipos | Drager | Infinity Vista | 5516412278 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-027889 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01051 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-112659 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100657 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-027887 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Sala de equipos | Drager | Infinity Vista | 5514422672 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-027890 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01037 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-023484 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Sala de equipos | Drager | Infinity Vista | 5516414472 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-016545 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Sala de equipos | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100649 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-023483 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Segunda infancia | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100640 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-017324 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | CDT-P2-QF08 | Drager | Infinity Kappa | 5494782651 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-002719 | Monitor Multiparámetros | Traumatología | Cirugía Trauma | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01035. | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-002681 | Monitor Multiparámetros | Traumatología | Pasillo | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01036. | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-111918 | Monitor Multiparámetros | Hemato Oncología Adulto | EPB-P5-SA11 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01039 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-111913 | Monitor Multiparámetros | Hemato Oncología Adulto | EPB-P5-SA12 | Criticare | 8100E-S | 212726171 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-002869 | Monitor Multiparámetros | Hemato Oncología Adulto | EPB-P5-SA08 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01074 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-111945 | Monitor Multiparámetros | Hemato Oncología Adulto | EPB-P5-SA10 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01063 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-002849 | Monitor Multiparámetros | Hemato Oncología Adulto | EPB-P5-SA13 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01043 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-111950 | Monitor Multiparámetros | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | Sala de Procedimientos | Criticare | 8100E-S | 212726117 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-013337 | Monitor Multiparámetros | Neurocirugía | Cama 298-2 | Drager | Infinity Vista XL | 6001128079 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-013336 | Monitor Multiparámetros | Neurocirugía | Cama 298-1 | Drager | Infinity Vista XL | 6001029471 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-013338 | Monitor Multiparámetros | Neurocirugía | Cama 298-3 | Drager | Infinity Vista XL | 6001111685 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-135920 | Monitor Multiparámetros | TROI | 0 | Drager | Vista 300 | VSSUM0046 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-013334 | Monitor Multiparámetros | Neurocirugía | Cama 299-2 | Drager | Infinity Vista | 6001123877 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-116509 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | Cama 8 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109300 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-007695 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | EPC | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01041 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-003579 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | EPC | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01049 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-003577 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | EPC | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01055 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-007631 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | EPB | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01057 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-007632 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | EPB | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01065 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-003601 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | TNB 705 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01032 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-112423 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | TNB 709 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01053 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-007992 | Monitor Multiparámetros | Ginecología | 0 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01034 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-007991 | Monitor Multiparámetros | Ginecología | 0 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01050 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-007993 | Monitor Multiparámetros | Ginecología | 0 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01038 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-022179 | Monitor Multiparámetros | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | EPC-P2 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01072 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-004857 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Segunda infancia | Criticare | 8100E-S | 212726139 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-014911 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Lactantes | Criticare | 8100E-S | 212726134 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-014718 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Segunda infancia | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01062 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-004772 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Oncología Pediátrica | Criticare | 8100E-S | 212726126 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-014981 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Infantil | Cirugía infantil 624-628 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01030 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-004356 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 509-2 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01064 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-008498 | Monitor Multiparámetros | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | EPC-P2 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01056 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-008452 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Sala 599 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01073 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-008450 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 503-2E | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01061 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-008659 | Monitor Multiparámetros | SAMU | Base 1 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01048 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-008465 | Monitor Multiparámetros | SAMU | Base 13 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01040 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-008497 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | 514-3 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01068 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-004583 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 514-3 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01067 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-008485 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 526-3 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01042 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-004503 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | 517-2 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01058 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-004584 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 526-3 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01045 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Feb
2-116511 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | Cama 4 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109309 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-008451 | Monitor Multiparámetros | CDT | Pabellón Procedimiento | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01029 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-116513 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | Cama 10 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109310 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-008466 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 510-1 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01069 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-121189 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 503-3E | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29789 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-008660 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 511-2 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01054 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-116512 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | Cama 11 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109301 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-112424 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | EPC (Clinica) | Nihon Kohden | BSM-2351K | 03643 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Feb
2-112501 | Monitor Multiparámetros | Traumatología | Cirugía Trauma | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01052. | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-012781 | Monitor Multiparámetros | Traumatología | Cirugía Trauma | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01046. | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-003578 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | EPB | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01047 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-002733 | Monitor Multiparámetros | Traumatología | Cirugía Trauma | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01059. | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-119372 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Unidad N° 02 | Drager | Vista 120 | VGSML0069 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-116514 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | Cama 12 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109325 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-116515 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | Cama 13 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109314 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-119373 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Endoscopía) | 1º Piso | Drager | Vista 120 | VGSML0070 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-013525 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | BODEGA | Drager | Infinity Vista XL | 6000874576 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-013523 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | BODEGA | Drager | Infinity Vista XL | 6000907871 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | bar: Ene; Mar
2-013524 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular (Prestado a UPC Adulto) | Armario de equipos UCI Cardio | Drager | Infinity Vista XL | 6000875272 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Abr
2-013521 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 522-3 | Drager | Infinity Vista XL | 6000873372 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-112577 | Monitor Multiparámetros | Cardiología | Box 12 - Ecografia | Nellcor | M5600-LA | 23307030152 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-111613 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil (Prestado a Pediatría) | 0 | Drager | Infinity Vista XL | 5395673564 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-021178 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Infantil | Cirugia infantil 619-623 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01066 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-119374 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Cama N° 13 | Drager | Vista 120 | VGSML0072 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-024353 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | 0 | Drager | Infinity Kappa | 5494305160 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-119632 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | Sala de equipos | General Electric | B105 | SQE19510004SA | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-119633 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | Sala de equipos | General Electric | B105 | SQE19510005SA | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-135921 | Monitor Multiparámetros | TROI | 0 | Drager | Vista 300 | VSSUM0052 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-135399 | Monitor Multiparámetros | TROI | 0 | Drager | Vista 300 | VSSTE0190 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
0 | Monitor Multiparámetros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-112536 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | 0 | Drager | Infinity Delta | 5395138358 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-027413 | Monitor Multiparámetros | Psiquiatría | TN-P2 | Philips | VM6 | US74915951 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Mar
2-119629 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | Bodega | General Electric | B105 | SQE19510008SA | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
0 | Monitor Multiparámetros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-113428 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 518-3 | Nihon Kohden | BSM-2351K | 03644. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-016153 | Monitor Multiparámetros | Pabellón CMA | 0 | Nihon Kohden | PVM-2701K | 100646 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-023029 | Monitor Multiparámetros | Pabellón CMA | 0 | Nihon Kohden | PVM-2701K | 100642 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-119650 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | Sala de equipos | General Electric | B105 | SQE19510009SA | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-023026 | Monitor Multiparámetros | Pabellón CMA (prestado a UPC Adulto) | 0 | Nihon Kohden | PVM-2701K | 100656 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-118855 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Pabellón 10 | Drager | M540 | 5613540865 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-027447 | Monitor Multiparámetros | Hospitalización Domiciliaria | Domicilio | Philips | VM6 | US74915955 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-003463 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UCI-CAMA 5 | Drager | Infinity Kappa | 5494308059 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-113429 | Monitor Multiparámetros | Hemodiálisis | EPB-P1 | Nihon Kohden | BSM-2351K | 3647 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-024297 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | 0 | Drager | Infinity Kappa | 5494528944 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Abr to May
2-118839 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Bodega | Drager | M540 | 5613542961 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-119652 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 595-1 | General Electric | B105 | SQE19510010SA | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-007607 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | EPA | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01031. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-112658 | Monitor Multiparámetros | Imagenología | Angiógrafo | Drager | Infinity Vista XL | 5396140362 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-027591 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 1 | Drager | Infinity Kappa | 5495045456 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-016363 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 20 | Drager | Infinity Kappa | 5495022766 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-027646 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 21 | Drager | Infinity Kappa | 5495046856 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-023232 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 19 | Drager | Infinity Kappa | 5495038063 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-027618 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 23 | Drager | Infinity Kappa | 5495024960 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-027647 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 24 | Drager | Infinity Kappa | 5495046758 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-023233 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 16 | Drager | Infinity Kappa | 5495042762 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-016364 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 18 | Drager | Infinity Kappa | 5495036956 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-027617 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 13 | Drager | Infinity Kappa | 5495022864 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-021531 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Unidad N° 01 | Drager | Vista 120 | V2SFH0017 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-021532 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Unidad N° 07 | Drager | Vista 120 | V2SFH0032 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-021540 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Cama N° 5 | Drager | Vista 120 | V2SFH0025 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-021538 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Cama N° 18 | Drager | Vista 120 | V2SFH0016 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-021537 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Cama N° 6 | Drager | Vista 120 | V2SFH0031 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-021535 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Cama N° 8 | Drager | Vista 120 | V2SFH0035 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | bar: Feb; Abr
2-021534 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Oficina Supervisora | Drager | Vista 120 | V2SFH0038 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-021539 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Traumatología) | 1° Piso | Drager | Vista 120 | V2SFH0033 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-021533 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Cama N° 4 | Drager | Vista 120 | V2SFH0019 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-021536 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Unidad N° 09 | Drager | Vista 120 | V2SFH0026 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-112548 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | BODEGA | Drager | Infinity Delta | 6006239368 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Monitor Multiparámetros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Monitor Multiparámetros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-007496 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | BODEGA | Drager | Infinity Delta | 6006232874 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-028015 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | 0 | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | 0105413. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-023575 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | OBS. 3 | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | 105784 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-112508 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Reanimación SUI | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | 0105405. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-023536 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Box 2 SAR | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | 0105409. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-112510 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Neurocirug√≠a | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | 105804 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-112511 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Box A-5 | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | 107080 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-027994 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Box A-3 | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | 0107075. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-112512 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | SUI Observaci√≥n | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | 0107083. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
0 | Monitor Multiparámetros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-028043 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | SUI Sala IRA | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | 0107101. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-112514 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Bodega Equipos SUI | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | 0107093. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-112515 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Bodega Equipos SUI | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | 0107077. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-022372 | Monitor Multiparámetros | Urgencias Gineco-Obstétricas | 0 | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | 107076 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-015816 | Monitor Multiparámetros | Urgencias Gineco-Obstétricas | Preparto | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | 107110 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-112516 | Monitor Multiparámetros | Peritoneodiálisis Adulto | Sala de equipos | Philips | G70 | CN23200081 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | bar: Mar
2-112517 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Box 0 | Philips | G70 | CN23200082 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-023482 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Sala de equipos | Drager | Vista 120 | VTSHD0109 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-016543 | Monitor Multiparámetros | Neurocirugía | Portatil | Drager | Vista 120 | VTSHD0102 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-027894 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | EPA | Drager | Vista 120 | VTSHD0071 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-023481 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Segunda infancia | Drager | Vista 120 | VTSHD0101 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-016540 | Monitor Multiparámetros | Neurocirugía | Cama 299-5 | Drager | Vista 120 | VTSHD0089 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-027910 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Lactantes | Drager | Vista 120 | VTSHD0103 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-023478 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto (Prestado a Cirugía Adulto) | Sala 714 | Drager | Vista 120 | VTSHD0068 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-016544 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | TNB 701 | Drager | Vista 120 | VTSHD0090 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-023479 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 595-4 | Drager | Vista 120 | VTSHD0065 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-027909 | Monitor Multiparámetros | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | EPC-P2 | Drager | Vista 120 | VTSHD0051 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-023477 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 516-1 | Drager | Vista 120 | VTSHD0072 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-016538 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 509-1 | Drager | Vista 120 | VTSHD0070 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-016539 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 527-1 | Drager | Vista 120 | VTSHD0106 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-016551 | Monitor Multiparámetros | Neurocirugía | Portatil | Drager | Vista 120 | VTSHD0107 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-023480 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | EPB | Drager | Vista 120 | VTSHD0096 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-016541 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 529-3 | Drager | Vista 120 | VTSHD0094 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-016542 | Monitor Multiparámetros | Neurocirugía | Cama 299-4 | Drager | Vista 120 | VTSHD0111 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-117050 | Monitor Multiparámetros | Pabellones Gineco-Obstétricos | 0 | Philips | MX450 | DE351C1469 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-013293 | Monitor Multiparámetros | Neurocirugía | Cama 299-3 | Drager | Vista 120 | VTSHD0066 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-004769 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Oncología Pediátrica | Drager | Vista 120 | VTSHD0099 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-110948 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Drager | Vista 120 | VQSHD0069 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-110843 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Drager | Vista 120 | VQSHD0088 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-110831 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Drager | Vista 120 | VQSHD0103 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-110838 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Drager | Vista 120 | VQSHD0120 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-110834 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Drager | Vista 120 | VQSHD0122 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-110828 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Drager | Vista 120 | VQSHD0124 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-110842 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Drager | Vista 120 | VQSHD0127 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-110945 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Drager | Vista 120 | VQSHD0130 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-110829 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Drager | Vista 120 | VQSHD0133 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-110836 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Drager | Vista 120 | VQSHD0146 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-110942 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Drager | Vista 120 | VQSHD0152 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-110943 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Drager | Vista 120 | VQSHD0154 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-110947 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Drager | Vista 120 | VQSHD0158 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-110837 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Drager | Vista 120 | VQSHD0160 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-110832 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Drager | Vista 120 | VQSHD0166 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-110840 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Drager | Vista 120 | VQSHD0169 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-110833 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Drager | Vista 120 | VQSHD0170 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-110839 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Drager | Vista 120 | VQSHD0171 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-110841 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Drager | Vista 120 | VQSHD0173 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-110835 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Drager | Vista 120 | VQSHD0174 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-110944 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Drager | Vista 120 | VQSHD0194 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-110844 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Drager | Vista 120 | VQSHD0197 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-110830 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Drager | Vista 120 | VQSHD0226 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-110946 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Drager | Vista 120 | VQSHD0233 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-110941 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Drager | Vista 120 | VQSHD0234 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-013520 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular (Prestado a Medicina) | 0 | Drager | Vista 120 | VTSHD0021 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-110957 | Monitor Multiparámetros | Pabellones Gineco-Obstétricos | Cama 8 | Drager | Vista 120 | VTSHN0089 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-022659 | Monitor Multiparámetros | Pabellones Gineco-Obstétricos | Pabellón 1 | Drager | Infinity Kappa | 5495188658 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-024122 | Monitor Multiparámetros | SAMU | Movil 1301 | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01117. | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Abr to May
2-111142 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | Bodega | Drager | Infinity Delta | 6007939163 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-111140 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | CAMA 7 | Drager | Infinity Kappa | 5495339950 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-111902 | Monitor Multiparámetros | Pabellón CMA | 0 | Nihon Kohden | PVM-2701 | 111450 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-111901 | Monitor Multiparámetros | Pabellón CMA | 0 | Nihon Kohden | PVM-2701 | 111456 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-016338 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | BODEGA | Drager | Infinity Delta | 6006242079 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-112541 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto (Prestado a UPC 3er piso) | UPC 3er piso | Drager | Infinity Kappa | 5495318955 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-112601 | Monitor Multiparámetros | Cardiología | Pabellon Hemodinamia 2do piso | Drager | Infinity Kappa | 5493736846 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
0 | Monitor Multiparámetros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-117051 | Monitor Multiparámetros | Pabellones Gineco-Obstétricos | Cama 10 | Philips | MX450 | DE351C1465 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-110795 | Oxímetro de Pulso | Neonatología | 0 | Masimo | R7 | 225548 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-110796 | Oxímetro de Pulso | Neonatología | 0 | Masimo | R7 | 225507 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-112800 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 4 | Drager | Infinity Kappa | 5495286953 | [13 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Ene; Abr
2-112838 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 14 | Drager | Infinity Kappa | 5495289950 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-112836 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 11 | Drager | Infinity Kappa | 5495290066 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Abr to May
2-112833 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 22 | Drager | Infinity Kappa | 5495302268 | [13 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Ene; Abr
2-112839 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 16 | Drager | Infinity Kappa | 5495303668 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-112812 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 10 | Drager | Infinity Kappa | 5495305167 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-112813 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 9 | Drager | Infinity Kappa | 5495307067 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Abr to May
2-112801 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 3 | Drager | Infinity Kappa | 5495307263 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-112834 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 21 | Drager | Infinity Kappa | 5495307762 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-112840 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 15 | Drager | Infinity Kappa | 5495310268 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-112830 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 13 | Drager | Infinity Kappa | 5495310865 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-112827 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 19 | Drager | Infinity Kappa | 5495311962 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-112831 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 14 | Drager | Infinity Kappa | 5495313461 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Abr to May
2-112802 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 6 | Drager | Infinity Kappa | 5495313764 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-110634 | Monitor Multiparámetros | Imagenología | Resonancia | Tesla | M3 | TM3M0264 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-112795 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 2 | Drager | Infinity Kappa | 5495319063 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
0 | Monitor Multiparámetros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-112814 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 8 | Drager | Infinity Kappa | 5495320364 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-112828 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 22 | Drager | Infinity Kappa | 5495320569 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-112829 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto (Prestado a UPC 3er piso) | CAMA 6 | Drager | Infinity Kappa | 5495321363 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-112822 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 18 | Drager | Infinity Kappa | 5495322460 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-112815 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 7 | Drager | Infinity Kappa | 5495323165 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-112796 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 1 | Drager | Infinity Kappa | 5495324164 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-112835 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 20 | Drager | Infinity Kappa | 5495324458 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-112837 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 12 | Drager | Infinity Kappa | 5495324565 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-112832 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 15 | Drager | Infinity Kappa | 5495325858 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-112824 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 17 | Drager | Infinity Kappa | 5495326064 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-112803 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 5 | Drager | Infinity Kappa | 5495326456 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-112841 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | CAMA 22 | Drager | Infinity Kappa | 5495326955 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-112943 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | CDT-P2-QF03 | Drager | Infinity Kappa | 5495192163 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-024371 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Imagenología) | Scanner Siemens | Drager | Infinity Kappa | 5495196658 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-113299 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Oncología Pediátrica | EDAN | IM50 | 260123-M15803660005 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-113430 | Monitor Multiparámetros | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | EPC-P2 | Nihon Kohden | BSM-2351K | 3648 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-112353 | Monitor Multiparámetros | Cardiología (Prestado a Medicina cardiovascular) | Zócalo | Drager | Vista 120 | V2SFF0044 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-113189 | Monitor Multiparámetros | Cardiología (Prestado a Medicina cardiovascular) | Zócalo | Drager | Vista 120 | V1SHL0116 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-113188 | Monitor Multiparámetros | Electrofisiología | EPC 5to Piso | Drager | Vista 120 | VQSHF0100 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-110576 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Philips | MX500 | DE35137548 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-116713 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | Bodega | Drager | Infinity Delta | 6009179462 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-117052 | Monitor Multiparámetros | Pabellones Gineco-Obstétricos | Cama 3 | Philips | MX450 | DE351C1289 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-117053 | Monitor Multiparámetros | Pabellones Gineco-Obstétricos | Cama 6 | Philips | MX450 | DE351C1464 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-117054 | Monitor Multiparámetros | Pabellones Gineco-Obstétricos | CAMA 4 | Philips | MX450 | DE351C1468 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-117055 | Monitor Multiparámetros | Pabellones Gineco-Obstétricos | Cama 7 | Philips | MX450 | DE351C1471 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-117056 | Monitor Multiparámetros | Pabellones Gineco-Obstétricos | Cama 1 | Philips | MX450 | DE351C1466 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-117057 | Monitor Multiparámetros | Urgencias Gineco-Obstétricas | Pabellón | Philips | MX450 | DE351C1288 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-117540 | Monitor Multiparámetros | Pabellones Gineco-Obstétricos | Pabellón 2 | Drager | Infinity Kappa | 5495671163 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: May
2-117733 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0395 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-117734 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0396 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-117735 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0397 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-117736 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0398 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-117737 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0399 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-117738 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0401 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-117739 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0403 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-117740 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0404 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-117741 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0405 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-117742 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0406 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-117743 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0407 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-117744 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0408 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-117745 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0409 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-117746 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0410 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-117747 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0434 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-117748 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | 0 | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0435 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Ene
2-117818 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Box 1 Neurología | Drager | Vista 120 | VGSLN0003 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-117819 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Observación 1 | Drager | Vista 120 | VGSLN0002 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-117820 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Box 5 SAR | Drager | Vista 120 | VGSLN0014 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-117821 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Observación 3 | Drager | Vista 120 | VGSLN0017 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-117822 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto (Prestado a Pediatría) | 0 | Drager | Vista 120 | VGSLN0049 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-117823 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Observación 2 | Drager | Vista 120 | VGSLN0079 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-117814 | Monitor Multiparámetros | Pabellón CMA | Pabellón CMA 1 | Drager | M540 | 5613359963 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-117813 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Bodega | Drager | M540 | 5613354870 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-117812 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Pabellón CMA) | Pabellon CMA 2 | Drager | M540 | 5613360578 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-118846 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | 0 | Drager | M540 | 5613993759 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-118884 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | Bodega | General Electric | B105 | SP318331750WA | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-118881 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | Bodega | General Electric | B105 | SP318443451WA | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Ene
2-119653 | Monitor Multiparámetros | Electrofisiología | EPC 5to Piso | General Electric | B105 | SQE19510024SA | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-119634 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | EPB | General Electric | B105 | SQE19510025SA | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-119635 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | Bodega | General Electric | B105 | SQE19510026SA | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-119637 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | EPA | General Electric | B105 | SQE19510027SA | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-119631 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 520-3 | General Electric | B105 | SQE19510029SA | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-119636 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Zócalo | General Electric | B105 | SQE19510030SA | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-119630 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 516-2 | General Electric | B105 | SQE19510031SA | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-119702 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Zócalo | Nihon Kohden | PVM-2703 | 0118020. | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-119703 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Sala 597 | Nihon Kohden | PVM-2703 | 0118042. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-119704 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 521-3 | Nihon Kohden | PVM-2703 | 0117935. | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-119705 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 501 | Nihon Kohden | PVM-2703 | 0118040. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-119706 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 515-3 | Nihon Kohden | PVM-2703 | 0118006. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-119707 | Monitor Multiparámetros | Urgencia infantil | 0 | Nihon Kohden | PVM-2703 | 0117960. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-119708 | Monitor Multiparámetros | Urgencia infantil | 0 | Nihon Kohden | PVM-2703 | 0117934. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-119709 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Box A-2 | Nihon Kohden | PVM-2703 | 0117925. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-119710 | Monitor Multiparámetros | Urgencia infantil | Bodega equipos SUI | Nihon Kohden | PVM-2703 | 0117936. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-119711 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Priorización | Nihon Kohden | PVM-2703 | 117954 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-119713 | Monitor Multiparámetros | Servicio Social | Reanimación box 3 | MATIMED | MN-580 | 1810190910101 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-119741 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UCI 1 | Drager | Infinity Kappa | 5495679556 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-119742 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UCI 2 | Drager | Infinity Kappa | 5495714162 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-119743 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UCI 3 | Drager | Infinity Kappa | 5495709257 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-119744 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UCI 5 | Drager | Infinity Kappa | 5495706162 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-119745 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UCI 7 | Drager | Infinity Kappa | 5495686254 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-120244 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UTI 9 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-113289 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-120245 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UTI 5 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-113283 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-120246 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UTI 8 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-113290 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-120247 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UTI 10 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-113276 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-120248 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UTI 7 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-113292 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-120249 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UTI 6 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-113279 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-124829 | Monitor Multiparámetros | Imagenología | 0 | SCHILLER | MAGELIFE Serenity | 94999001058 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-120428 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Reanimación box 3 | Mindray | BeneVision N17 | F2-04008218 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-120427 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Box A-1 | Mindray | BeneVision N17 | F2-04008204 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-120429 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Reanimación box 2 | Mindray | BeneVision N17 | F2-04008289 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-120430 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Reanimación box 1 | Mindray | BeneVision N17 | F2-04008141 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-120574 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UTI 2 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-114595 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-120575 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | Sala medico | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-114598 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-120576 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | Sala medico | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-114593 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-120572 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UTI 4 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-114597 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-120573 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UTI 3 | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-114596 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-120776 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | Bodega | Mindray | UMEC12 | KQ-04036895 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-120804 | Monitor Multiparámetros | Pabellón CMA | 0 | General Electric | B125 | SQF20247942WA | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-120805 | Monitor Multiparámetros | Pabellón CMA | 0 | General Electric | B125 | SQF20247940WA | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-120827 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UCI 8 | Drager | Infinity Kappa | 5495845056 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-120925 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Observación 4 | Drager | Vista 120 | VGSNE3867 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-120924 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Observación 6 | Drager | Vista 120 | VGSNE3877 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Mar
2-120923 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Observación 5 | Drager | Vista 120 | VGSNE3864 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-120922 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Box 4 SAR | Drager | Vista 120 | VGSNE3830 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-120949 | Monitor Multiparámetros | Ginecología | 0 | Mindray | UMEC12 | KQ-04036808 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-120996 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Box B-5 | Nihon Kohden | PVM-4763 | 3319 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-120994 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Cirug√≠a box 1 | Nihon Kohden | PVM-4763 | 3326 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-120995 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | TMT | Nihon Kohden | PVM-4763 | 3318 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-121004 | Monitor Multiparámetros | Servicio Social | Domicilio | Creative Medical | UP-7000 | J3300QF04734 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-121002 | Monitor Multiparámetros | Servicio Social | Domicilio | Sinohero | H5 | PSHH501479 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Abr to May
2-121003 | Monitor Multiparámetros | Servicio Social | Oficina Supervisora | Creative Medical | UP-7000 | J3300QF04724 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-121190 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 511-2E | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29791 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121191 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 510-3E | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29792 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121192 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 518-1 | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29805 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121193 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 512-3E | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29811 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121194 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 501-3 | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29814 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121195 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 503-2E | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29815 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121196 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 503-1E | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29816 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121197 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 502-3E | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29817 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121198 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 502-1 | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29800 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121232 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 508-3 | EDAN | X12 | 261594-M21407240019 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121233 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 504 | EDAN | X12 | 261594-M21407240011 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121234 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 596-1 | EDAN | X12 | 261594-M21406070014 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-121235 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 527 | EDAN | X12 | 261594-M21407000058 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121236 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 596-3 | EDAN | X12 | 261594-M21407240059 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121237 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 509-2 | EDAN | X12 | 261594-M21407240073 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121238 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Sala 598 | EDAN | X12 | 261594-M21407240071 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121239 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | 0 | EDAN | X12 | 261594-M21407240024 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-121240 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Sala 597 | EDAN | X12 | 261594-M21407000083 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121241 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 0 | EDAN | X12 | 261594-M21406070011 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Feb
2-121304 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 0 | Bistos | BT-770 | DGLC0120 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Feb
2-121305 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | 0 | Bistos | BT-770 | DGLC0121 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-121306 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | 0 | Bistos | BT-770 | DGLC0118 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-121307 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 0 | Bistos | BT-770 | DGLC0126 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121308 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a Cirugía Infantil ) | 0 | Bistos | BT-770 | DGLC0138 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-121309 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 0 | Bistos | BT-770 | DGLC0124 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121310 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 0 | Bistos | BT-770 | DGLC0137 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121311 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 0 | Bistos | BT-770 | DGLC0134 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121312 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a Pediatría) | EP 696 | Bistos | BT-770 | DGLC0115 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-121313 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Peditría Segunda Infancia | Bistos | BT-770 | DGLC0136 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-121314 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 0 | Bistos | BT-770 | DGLC0133 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121315 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 0 | Bistos | BT-770 | DGL70654 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121316 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 0 | Bistos | BT-770 | DGLC0112 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121317 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a Pediatría) | EPA-P6 | Bistos | BT-770 | DGLC0125 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-121318 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | 0 | Bistos | BT-770 | DGL70658 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-121319 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 0 | Bistos | BT-770 | DGLC0128 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Feb
2-121320 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 0 | Bistos | BT-770 | DGL70653 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121321 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 0 | Bistos | BT-770 | DGLC0122 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121322 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 0 | Bistos | BT-770 | DGL70649 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121323 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Sala de equipos | Bistos | BT-770 | DGLC0109 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121324 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | 0 | Bistos | BT-770 | DGL70650 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-121325 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 0 | Bistos | BT-770 | DGLC0127 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121326 | Monitor Multiparámetros | Hospitalización Domiciliaria | 0 | Bistos | BT-770 | DGL70652 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-121327 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 0 | Bistos | BT-770 | DGLC0114 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121328 | Monitor Multiparámetros | Medicina | EPA-P6 | Bistos | BT-770 | DGLC0119 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121329 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 0 | Bistos | BT-770 | DGLC0129 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121330 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 0 | Bistos | BT-770 | DGLC0123 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121331 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 0 | Bistos | BT-770 | DGLC0131 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121332 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Infantil | 6to piso | Bistos | BT-770 | DGLC0111 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-121333 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 0 | Bistos | BT-770 | DGLC0113 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121334 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 0 | Bistos | BT-770 | DGLC0110 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121335 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 0 | Bistos | BT-770 | DGL70655 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121336 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 0 | Bistos | BT-770 | DGL80024 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121337 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 0 | Bistos | BT-770 | DGL80022 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121338 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 0 | Bistos | BT-770 | DGL80023 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121499 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Pabellón 5 | Drager | M540 | 5613165575 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-121524 | Monitor Multiparámetros | Endoscopía | CDT | Bistos | BT-770 | DGM40020 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-121525 | Monitor Multiparámetros | Endoscopía | CDT | Bistos | BT-770 | DGM40018 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-121526 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 0 | Bistos | BT-770 | DGM40013 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121527 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Sala de equipos EPA | Bistos | BT-770 | DGM40037 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121528 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 0 | Bistos | BT-770 | DGM40028 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121529 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Infantil | 6to piso | Bistos | BT-770 | DGM40016 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-121530 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Sala de procedimiento TNA | Bistos | BT-770 | DGM40026 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121531 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 597-4 | Bistos | BT-770 | DGM40019 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121532 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 0 | Bistos | BT-770 | DGM40041 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121533 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | 0 | Bistos | BT-770 | DGM40042 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-121534 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | 0 | Bistos | BT-770 | DGM40023 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Feb to Mar
2-121535 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 598-2 | Bistos | BT-770 | DGM40032 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Feb
2-121536 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | EP 699 | Bistos | BT-770 | DGM40040 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Ene
2-121537 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Lactantes | Bistos | BT-770 | DGM40021 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-121538 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Lactantes | Bistos | BT-770 | DGM40036 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Ene
2-121539 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | EP 699 | Bistos | BT-770 | DGM40015 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-121540 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | 0 | Bistos | BT-770 | DGM40031 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-121541 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | EP 696 | Bistos | BT-770 | DGM40038 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-121542 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | TB 605 | Bistos | BT-770 | DGM40030 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-121543 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | EP 695 | Bistos | BT-770 | DGM40029 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Ene to Feb
2-121564 | Monitor Multiparámetros | Urgencias Gineco-Obstétricas | Preparto | Nihon Kohden | PVM-2701 | 132816 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-121565 | Monitor Multiparámetros | Urgencias Gineco-Obstétricas | Preparto | Nihon Kohden | PVM-2701 | 132818 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-121566 | Monitor Multiparámetros | Urgencias Gineco-Obstétricas | Preparto | Nihon Kohden | PVM-2701 | 132819 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-121691 | Monitor Multiparámetros | Hemato Oncología Adulto | 0 | Nihon Kohden | PVM-4763K | 2943 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-121692 | Monitor Multiparámetros | Hemato Oncología Adulto | 0 | Nihon Kohden | PVM-4763K | 2731 |  | Feb: R; Mar: C2; May: E | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33%
2-121693 | Monitor Multiparámetros | Hemato Oncología Adulto | 0 | Nihon Kohden | PVM-4763K | 2915 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: Mar
2-121694 | Monitor Multiparámetros | Hemato Oncología Adulto | 0 | Nihon Kohden | PVM-4763K | 02922. | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-118718 | Monitor Multiparámetros | Servicio Social | Domicilio | General Meditech | G3H | G3HQ40045 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Abr to May
2-117350 | Monitor Multiparámetros | Servicio Social | Domicilio | General Meditech | G3F | G3FPB0029 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-121711 | Monitor Multiparámetros | CDT | Box 6 | Philips | CM100 | CN92392265 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-121712 | Monitor Multiparámetros | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | EPC-P2 | Philips | CM100 | CN92373992 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-121714 | Monitor Multiparámetros | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | EPC-P2 | Philips | CM100 | CN92392228 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-121715 | Monitor Multiparámetros | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | EPC-P2 | Philips | CM100 | CN92392229 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-121716 | Monitor Multiparámetros | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | EPC-P2 | Philips | CM100 | CN92392230 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-121717 | Monitor Multiparámetros | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | EPC-P2 | Philips | CM100 | CN92392264 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-121791 | Monitor Multiparámetros | Endoscopía | 0 | Philips | CM120 | CN92395201 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-121792 | Monitor Multiparámetros | Endoscopía | 0 | Philips | CM120 | CN92395203 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-121554 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | SUI Box 2 | Nihon Kohden | PVM-2701 | 0132821. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-121555 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | SUI Box 3 | Nihon Kohden | PVM-2701 | 0132822. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-121556 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | SUI IRA | Nihon Kohden | PVM-2701 | 0132823. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-121557 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | SUI Observaci√≥n | Nihon Kohden | PVM-2701 | 0132824. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-121558 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | SUI Box 4 | Nihon Kohden | PVM-2701 | 0132825. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-121559 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | SUI Box 1 | Nihon Kohden | PVM-2701 | 0132826. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-121560 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | SUI TMT | Nihon Kohden | PVM-2701 | 0132829. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-121561 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Priorización SUI | Nihon Kohden | PVM-2701 | 0132834. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-121562 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | SUI Observaci√≥n | Nihon Kohden | BSM-3763 | 19109. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-121563 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Reanimación SUI | Nihon Kohden | BSM-1763 | 08813. | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-121798 | Monitor Multiparámetros | Pabellón CMA | 0 | Mindray | BeneVision N1 | AA3-14033891 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-122346 | Monitor Multiparámetros | Ginecología | 0 | Philips | CM100 | CN92392254 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-124761 | Monitor Multiparámetros | Servicio Social | 0 | Sinohero | H5 | 22060100008 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-124762 | Monitor Multiparámetros | Servicio Social | 0 | Sinohero | H5 | 22060100003 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | bar: Abr
2-124831 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | 0 | Drager | Vista 120 S | S2SRC0509 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-124832 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | 0 | Drager | Vista 120 S | S2SNE1555 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-124842 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | 0 | Drager | Vista 120 | VGSRC0520 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-124843 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | 0 | Drager | Vista 120 | VGSRC0467 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-124844 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | 0 | Drager | Vista 120 | VGSRC0512 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-124845 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | 0 | Drager | Vista 120 | VGSRC0472 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-124846 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | 0 | Drager | Vista 120 | VGSRC0490 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-124847 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | 0 | Drager | Vista 120 | VGSRC0495 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-124848 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | 0 | Drager | Vista 120 | VGSRC0521 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-124849 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | 0 | Drager | Vista 120 | VGSRC0543 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-124850 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | 0 | Drager | Vista 120 | VGSRC0538 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Mar
2-133676 | Monitor Multiparámetros | CDT | CDT Administracion / CEM 3ER PISO | Northern | Aquarius ECG | JH01B910008 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-133677 | Monitor Multiparámetros | CDT | CDT Administracion / Seran reubicados | Northern | Aquarius ECG | JH01B910020 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-133678 | Monitor Multiparámetros | CDT | CDT Administracion / CEM 3ER PISO | Northern | Aquarius ECG | JH01B910011 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
2-133679 | Monitor Multiparámetros | CDT | CDT Administracion / Seran reubicados | Northern | Aquarius ECG | JH01B910002 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Mar to Abr
0 | Máquina Diálisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Máquina Diálisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Máquina Diálisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Máquina Diálisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-006455 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | EPB-P1 | Fresenius | 4008B(s) | 8VCAJN47 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Ene
2-006460 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | EPB-P1 | Fresenius | 4008B(s) | 9VCAPR03 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Feb
0 | Máquina Diálisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-113999 | Máquina Diálisis | UPC Adulto | 0 | Fresenius | 4008B(s) | 8VCAJN39 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Abr to May
0 | Máquina Diálisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Máquina Diálisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Máquina Diálisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-133198 | Máquina Diálisis | UPC Adulto | 0 | Fresenius | MultiFiltrate PRO | 2FTG6886 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-133199 | Máquina Diálisis | UPC Adulto | 0 | Fresenius | MultiFiltrate PRO | 2FTG6885 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-133200 | Máquina Diálisis | UPC Adulto | 0 | Fresenius | MultiFiltrate PRO | 2FTG6884 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
0 | Máquina Diálisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Máquina Diálisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Máquina Diálisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Máquina Diálisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-006456 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | EPB-P1 | Fresenius | 4008B | OV5APR17 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-016016 | Máquina Diálisis | UPC Pediátrica | 0 | Gambro | Prismaflex | PA10283 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-013586 | Máquina Diálisis | UPC Adulto | 0 | Fresenius | 4008S | 5SXAEL56 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-111213 | Máquina Diálisis | UPC Adulto | 0 | Fresenius | 4008S | 5SXAEL57 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
2-027619 | Máquina Diálisis | UPC Adulto | 0 | Fresenius | 4008S | 5SXAEL58 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: Abr
0 | Máquina Diálisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Máquina Diálisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Máquina Diálisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Máquina Diálisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Máquina Diálisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Máquina Diálisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-128041 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | 0 | Fresenius | 4008S | 3SXA4HC6 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-128043 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | 0 | Fresenius | 4008S | 3SXA4HC2 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-128044 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | 0 | Fresenius | 4008S | 3SXA4HDK | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-128045 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | 0 | Fresenius | 4008S | 3SXA4HDJ | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-128046 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | 0 | Fresenius | 4008S | 3SXA4HD0 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-128047 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | 0 | Fresenius | 4008S | 3SXA4HD1 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-128048 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | 0 | Fresenius | 4008S | 3SXA4HCJ | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-128050 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | 0 | Fresenius | 4008S | 3SXA4HC9 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-128060 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | 0 | Fresenius | 4008S | 3SXA4HC0 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | bar: May
2-128062 | Máquina Diálisis | UPC Adulto | 0 | Fresenius | 4008S | 3SXA4HCP | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | bar: Abr to May
2-130653 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | 0 | Fresenius | 5008S | 0VSANY78 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-130654 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | 0 | Fresenius | 5008S | 9VSAMM17 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | bar: May
2-130655 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | 0 | Fresenius | 5008S | 9VSAMM15 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Atrasadas = SUMPRODUCT(([Ene]:INDEX([Ene]:[Dic],MONTH(TODAY()))="X")*1)

## Registro MP
N° Inventario | Equipo (auto) | N° Serie (auto) | Servicio (auto) | Marca (auto) | Modelo (auto) | Mes / período programado | Ejecución | Empresa (si externo) | Resultado | Descripción del resultado | Fecha de ejecución | Estado del equipo | Ingeniero que ejecutó | Protocolo interno entregado | Protocolo empresa entregado | Observaciones
2-115361 | Incubadora | ASJL-0008 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-115361 | Incubadora | ASJL-0008 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116070 | Incubadora | TABX62307 | Neonatología | GENERAL ELECTRIC | GIRAFFE OMNIBED CARESTATION | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116070 | Incubadora | TABX62307 | Neonatología | GENERAL ELECTRIC | GIRAFFE OMNIBED CARESTATION | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116071 | Incubadora | TABX62308 | Neonatología | GENERAL ELECTRIC | GIRAFFE OMNIBED CARESTATION | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116071 | Incubadora | TABX62308 | Neonatología | GENERAL ELECTRIC | GIRAFFE OMNIBED CARESTATION | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116018 | Incubadora | ASHM-0118 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116018 | Incubadora | ASHM-0118 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116072 | Incubadora | TABX62309 | Neonatología | GENERAL ELECTRIC | GIRAFFE OMNIBED CARESTATION | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
N/A | [5 empty] | Febrero |  |  | Baja | Equipo Dado de Baja
2-022133 | Incubadora | VD03887 | Neonatología | HILL-ROM | TI500 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-022133 | Incubadora | VD03887 | Neonatología | HILL-ROM | TI500 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116019 | Incubadora | ASLB-0016 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116019 | Incubadora | ASLB-0016 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116073 | Incubadora | TABX62310 | Neonatología | GENERAL ELECTRIC | GIRAFFE OMNIBED CARESTATION | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-125347 | Incubadora | 621012300012 | SAMU | ATOM | INCU ARCH | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116024 | Incubadora | ASLB-0009 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116024 | Incubadora | ASLB-0009 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112137 | Incubadora | ASDA-0012 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112137 | Incubadora | ASDA-0012 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-016566 | Incubadora | ASDA-0009 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-016566 | Incubadora | ASDA-0009 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112138 | Incubadora | ASDA-0010 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112138 | Incubadora | ASDA-0010 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112141 | Incubadora | ASDA-0011 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112141 | Incubadora | ASDA-0011 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116025 | Incubadora | ASLB-0010 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Febrero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-116025 | Incubadora | ASLB-0010 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116025 | Incubadora | ASLB-0010 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-024094 | Incubadora | KM10530 | Neonatología | DRAGER | TI500 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-024094 | Incubadora | KM10530 | Neonatología | DRAGER | TI500 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116022 | Incubadora | ASLB-0011 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116022 | Incubadora | ASLB-0011 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116017 | Incubadora | ASLB-0012 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116017 | Incubadora | ASLB-0012 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116021 | Incubadora | ASLB-0013 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116021 | Incubadora | ASLB-0013 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116023 | Incubadora | ASLB-0014 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116023 | Incubadora | ASLB-0014 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116020 | Incubadora | ASLB-0015 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116020 | Incubadora | ASLB-0015 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Mayo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-116020 | Incubadora | ASLB-0015 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Junio |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-115788 | Incubadora | ASJL-0039 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Febrero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-115788 | Incubadora | ASJL-0039 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-115788 | Incubadora | ASJL-0039 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-115787 | Incubadora | ASJL-0015 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-115787 | Incubadora | ASJL-0015 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-115785 | Incubadora | ASJL-0007 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-115785 | Incubadora | ASJL-0007 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-115784 | Incubadora | ASJL-0006 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Febrero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-115784 | Incubadora | ASJL-0006 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-115784 | Incubadora | ASJL-0006 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-115786 | Incubadora | ASJL-0013 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-115786 | Incubadora | ASJL-0013 | Neonatología | DRAGER | CALEO | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-135839 | DEA | AE7-2408132 | TROI | Mindray | BeneHeart C2 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-024223 | Desfibrilador | AF12B020910 | Pabellón (Hemodinamia) | Zoll | R SERIES ALS | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112264 | Desfibrilador | AF10H011856 | UPC Adulto (Prestado a Urgencia Adulto) | Zoll | R SERIES ALS | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-013518 | Desfibrilador | 01816 | Medicina (Prestado a Medicina cardiovascular) | Nihon Kohden | TEC 5531E | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117973 | DEA | X18E028657 | Gestión de Pacientes | Zoll | AEDPLUS | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117973 | DEA | X18E028657 | Gestión de Pacientes | Zoll | AEDPLUS | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117973 | DEA | X18E028657 | Gestión de Pacientes | Zoll | AEDPLUS | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117973 | DEA | X18E028657 | Gestión de Pacientes | Zoll | AEDPLUS | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117973 | DEA | X18E028657 | Gestión de Pacientes | Zoll | AEDPLUS | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
121010-024575 | DEA | 13042 | Unidad Evaluación Paciente Imputado | Nihon Kohden | AED-3100 | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
121010-024575 | DEA | 13042 | Unidad Evaluación Paciente Imputado | Nihon Kohden | AED-3100 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
121010-024575 | DEA | 13042 | Unidad Evaluación Paciente Imputado | Nihon Kohden | AED-3100 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
121010-024575 | DEA | 13042 | Unidad Evaluación Paciente Imputado | Nihon Kohden | AED-3100 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
121010-024575 | DEA | 13042 | Unidad Evaluación Paciente Imputado | Nihon Kohden | AED-3100 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-134465 | DEA | AF1-48110851 | SAMU | Mindray | BeneHeart C1A | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-134465 | DEA | AF1-48110851 | SAMU | Mindray | BeneHeart C1A | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-134465 | DEA | AF1-48110851 | SAMU | Mindray | BeneHeart C1A | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-134465 | DEA | AF1-48110851 | SAMU | Mindray | BeneHeart C1A | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-134465 | DEA | AF1-48110851 | SAMU | Mindray | BeneHeart C1A | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112265 | Desfibrilador | 00888 | Urgencia Infantil | Nihon Kohden | TEC 5531E | Marzo |  |  | C3 | Reprogramada · Equipo no operativo, a la espera de repuestos o accesorios
2-112265 | Desfibrilador | 00888 | Urgencia Infantil | Nihon Kohden | TEC 5531E | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112266 | Desfibrilador | AF12B020988 | Endoscopía | Zoll | R SERIES ALS | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112267 | Desfibrilador | 00889 | UPC Adulto | Nihon Kohden | TEC 5531E | Febrero |  |  | C3 | Reprogramada · Equipo no operativo, a la espera de repuestos o accesorios
2-112267 | Desfibrilador | 00889 | UPC Adulto | Nihon Kohden | TEC 5531E | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-023059 | Desfibrilador | 00039 | Pediatría | Nihon Kohden | TEC 5531E | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112268 | Desfibrilador | T03K52786 | Pabellones Gineco-Obstétricos | Zoll | M SERIES | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-015926 | Desfibrilador | 40676147 | Pabellones Gineco-Obstétricos | Medtronic | Lifepack 20 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-021577 | Desfibrilador | 39322210 | Cirugía Adulto | Medtronic | Lifepack 20 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-017416 | Desfibrilador | 00880 | Pabellón Quirúrgico | Nihon Kohden | TEC 5531E | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-024411 | Desfibrilador | 00885 | Cirugía Adulto | Nihon Kohden | TEC 5531E | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112269 | Desfibrilador | 01818 | Pabellón CMA | Nihon Kohden | TEC 5531E | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-013928 | Desfibrilador | 00887 | Pabellón CMA | Nihon Kohden | TEC 5531E | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-017028 | Desfibrilador | 00876 | Psiquiatría | Nihon Kohden | TEC 5531E | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-017177 | Desfibrilador | 00795 | Psiquiatría | Nihon Kohden | TEC 5521E | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-024493 | Desfibrilador | 00790 | Imagenología | Nihon Kohden | TEC 5521E | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112287 | Desfibrilador | 00083 | Imagenología | Nihon Kohden | TEC 5521E | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-002720 | Desfibrilador | 01811 | Traumatología | Nihon Kohden | TEC 5531E | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-013295 | Desfibrilador | 01076 | Neurocirugía | Nihon Kohden | TEC 5521E | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-003576 | Desfibrilador | 01815 | Cirugía Adulto | Nihon Kohden | TEC 5531E | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-021802 | Desfibrilador | 01810 | UPC 3er Piso | Nihon Kohden | TEC 5531E | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-004033 | Desfibrilador | AF10H011861 | Ginecología | Zoll | R SERIES ALS | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-027959 | Desfibrilador | AF10G011487 | Neonatología | Zoll | R SERIES ALS | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-135456 | Desfibrilador | 07900 | Imagenología | Nihon Kohden | TEC-5631 | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-022181 | Desfibrilador | AF12B020977 | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | Zoll | R SERIES ALS | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112270 | Desfibrilador | 01814 | Pediatría | Nihon Kohden | TEC 5531E | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-135846 | Desfibrilador | 08104 | Traumatología | Nihon Kohden | TEC-5632E | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-008958 | Desfibrilador | 00082 | Pediatría | Nihon Kohden | TEC 5521E | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119676 | Desfibrilador | (21)BA19F000019 | UPC Adulto | Zoll | M2 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-004405 | Desfibrilador | 01812 | Medicina | Nihon Kohden | TEC 5531E | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-008665 | Desfibrilador | 00342 | Medicina | Nihon Kohden | TEC 5521E | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-135837 | Desfibrilador | FP5-49011641 | TROI | Mindray | BeneHeart D30 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-021249 | Desfibrilador | 01813 | Cirugía Infantil | Nihon Kohden | TEC 5531E | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-004271 | Desfibrilador | 00883 | Medicina Materno Fetal | Nihon Kohden | TEC 5531E | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-003814 | Desfibrilador | 01796 | Cirugía Adulto | Nihon Kohden | TEC 5531E | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-002799 | Desfibrilador | 01819 | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | Nihon Kohden | TEC 5531E | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-022320 | Desfibrilador | AF12B020983 | Urgencias Gineco-Obstétricas | Zoll | R SERIES ALS | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-122452 | Desfibrilador | 49453842 | Pabellón Quirúrgico | Physio Control | Lifepak 15 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112272 | Desfibrilador | 30634707 | UPC Cardiovascular | Medtronic | Lifepack 20 | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
121010-020241 | DEA | X21J421750 | SAMU | Zoll | AEDPLUS | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
121010-020241 | DEA | X21J421750 | SAMU | Zoll | AEDPLUS | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
121010-020241 | DEA | X21J421750 | SAMU | Zoll | AEDPLUS | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
121010-020241 | DEA | X21J421750 | SAMU | Zoll | AEDPLUS | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
121010-020241 | DEA | X21J421750 | SAMU | Zoll | AEDPLUS | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117263 | Desfibrilador | 01640 | SAMU | Nihon Kohden | TEC-8352K | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-017206 | Desfibrilador | AF12B020986 | SAMU | Zoll | R SERIES ALS | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-124605 | DEA | AE7-24048210 | Gestión de Pacientes | Mindray | BeneHeart C2 | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-124605 | DEA | AE7-24048210 | Gestión de Pacientes | Mindray | BeneHeart C2 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-124605 | DEA | AE7-24048210 | Gestión de Pacientes | Mindray | BeneHeart C2 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-124605 | DEA | AE7-24048210 | Gestión de Pacientes | Mindray | BeneHeart C2 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-124605 | DEA | AE7-24048210 | Gestión de Pacientes | Mindray | BeneHeart C2 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-024418 | Desfibrilador | 40979213 | Pabellón Quirúrgico | Medtronic | Lifepack 20 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-134460 | DEA | 40422 | CDT | Nihon Kohden | AED-3100K | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-134460 | DEA | 40422 | CDT | Nihon Kohden | AED-3100K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-134460 | DEA | 40422 | CDT | Nihon Kohden | AED-3100K | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-134460 | DEA | 40422 | CDT | Nihon Kohden | AED-3100K | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-134460 | DEA | 40422 | CDT | Nihon Kohden | AED-3100K | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112273 | DEA | 122002994 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112273 | DEA | 122002994 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112273 | DEA | 122002994 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112273 | DEA | 122002994 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112273 | DEA | 122002994 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112274 | DEA | 122003001 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112274 | DEA | 122003001 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112274 | DEA | 122003001 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112274 | DEA | 122003001 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112274 | DEA | 122003001 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112275 | DEA | 122002995 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112275 | DEA | 122002995 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112275 | DEA | 122002995 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112275 | DEA | 122002995 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112275 | DEA | 122002995 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112276 | DEA | 122003000 | Prevención de Riesgos (Urgencia Adulto) | DEFIBTECH | LIFE LINE | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112276 | DEA | 122003000 | Prevención de Riesgos (Urgencia Adulto) | DEFIBTECH | LIFE LINE | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112276 | DEA | 122003000 | Prevención de Riesgos (Urgencia Adulto) | DEFIBTECH | LIFE LINE | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112276 | DEA | 122003000 | Prevención de Riesgos (Urgencia Adulto) | DEFIBTECH | LIFE LINE | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112276 | DEA | 122003000 | Prevención de Riesgos (Urgencia Adulto) | DEFIBTECH | LIFE LINE | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112277 | DEA | 122002981 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112277 | DEA | 122002981 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112277 | DEA | 122002981 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112277 | DEA | 122002981 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112277 | DEA | 122002981 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-002371 | DEA | 122002983 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-002371 | DEA | 122002983 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-002371 | DEA | 122002983 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-002371 | DEA | 122002983 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-002371 | DEA | 122002983 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112278 | DEA | 122002988 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112278 | DEA | 122002988 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112278 | DEA | 122002988 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112278 | DEA | 122002988 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112278 | DEA | 122002988 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-001551 | DEA | 122002985 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-001551 | DEA | 122002985 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-001551 | DEA | 122002985 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-001551 | DEA | 122002985 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-001551 | DEA | 122002985 | Prevención de Riesgos | DEFIBTECH | LIFE LINE | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-134461 | DEA | 40361 | CDT | Nihon Kohden | AED-3100K | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-134461 | DEA | 40361 | CDT | Nihon Kohden | AED-3100K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-134461 | DEA | 40361 | CDT | Nihon Kohden | AED-3100K | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-134461 | DEA | 40361 | CDT | Nihon Kohden | AED-3100K | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-134461 | DEA | 40361 | CDT | Nihon Kohden | AED-3100K | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-006472 | Desfibrilador | DG-29006896 | Hemodiálisis (Prestado a SAMU) | Mindray | BeneHeart D6 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112279 | Desfibrilador | DG-29006907 | Urgencia Infantil | Mindray | BeneHeart D6 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112280 | Desfibrilador | (21)AF14J041071 | Cirugía Adulto | Zoll | R SERIES ALS | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-007396 | Desfibrilador | (21)AF14J041081 | UPC Cardiovascular | Zoll | R SERIES ALS | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112281 | Desfibrilador | (21)AF14J041073 | Electrofisiología | Zoll | R SERIES ALS | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-113491 | Desfibrilador | 41204CM7004 | SAMU | Instramed | Cardiomax 8 Series | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-135212 | Desfibrilador | 07905 | Urgencia Infantil | Nihon Kohden | TEC-5631E | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112290 | Desfibrilador | DG4C012442 | UPC Adulto | Mindray | BeneHeart D6 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112282 | Desfibrilador | DG4C012445 | UPC Adulto | Mindray | BeneHeart D6 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112283 | Desfibrilador | DG4C012440 | UPC Adulto | Mindray | BeneHeart D6 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-023257 | Desfibrilador | DG4C012439 | UPC Adulto (Prestado a Cirugía Adulto) | Mindray | BeneHeart D6 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112284 | Desfibrilador | DG4C012437 | UPC Adulto | Mindray | BeneHeart D6 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112000 | Desfibrilador | 00932 | SAMU | NIHON KOHDEN | TEC-8352K | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112001 | Desfibrilador | 00946 | Urgencia Adulto | NIHON KOHDEN | TEC-8352K | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-118880 | Desfibrilador | (21)AF19F099451 | UPC Pediátrica | Zoll | R SERIES ALS | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-118883 | Desfibrilador | (21)AF19F099428 | UPC Pediátrica | Zoll | R SERIES ALS | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119182 | Desfibrilador | (21)AF19K107390 | Pabellón (Recuperación) | Zoll | R SERIES ALS | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119180 | Desfibrilador | (21)AF19K107391 | Pabellón CMA | Zoll | R SERIES ALS | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119179 | Desfibrilador | (21)AF19K107393 | Pabellón Quirúrgico | Zoll | R SERIES ALS | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119181 | Desfibrilador | (21)AF19K107388 | Pabellón Quirúrgico | Zoll | R SERIES ALS | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-118891 | Desfibrilador | (21)AF19F099447 | UPC Cardiovascular | Zoll | R SERIES ALS | Enero |  |  | C2 | Reprogramada · Equipo en servicio técnico
2-118891 | Desfibrilador | (21)AF19F099447 | UPC Cardiovascular | Zoll | R SERIES ALS | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120767 | Desfibrilador | 02609 | Cardiología | Nihon Kohden | TEC 5531E | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120768 | Desfibrilador | 03249 | UPC 3er Piso | Nihon Kohden | TEC 5531E | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120997 | Desfibrilador | 298 | Urgencia Adulto | Nihon Kohden | EMS-1052E | Marzo |  |  | C3 | Reprogramada · Equipo no operativo, a la espera de repuestos o accesorios
2-120997 | Desfibrilador | 298 | Urgencia Adulto | Nihon Kohden | EMS-1052E | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
121010-019639 | Desfibrilador | BA19F000013 | SAMU | Zoll | M2 | Febrero |  |  | Si-RA | Mantención de Año Anterior Realizada
121010-019639 | Desfibrilador | BA19F000013 | SAMU | Zoll | M2 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
121010-019243 | DEA | 13036 | SAMU | Nihon Kohden | AED-3100K | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
121010-019243 | DEA | 13036 | SAMU | Nihon Kohden | AED-3100K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
121010-019243 | DEA | 13036 | SAMU | Nihon Kohden | AED-3100K | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
121010-019243 | DEA | 13036 | SAMU | Nihon Kohden | AED-3100K | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
121010-019243 | DEA | 13036 | SAMU | Nihon Kohden | AED-3100K | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121573 | Desfibrilador | 03938 | Medicina | Nihon Kohden | TEC-5631 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121574 | Desfibrilador | 03939 | Medicina | Nihon Kohden | TEC-5631 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121624 | DEA | X21A332744 | Gestión de Pacientes | Zoll | AEDPLUS | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121624 | DEA | X21A332744 | Gestión de Pacientes | Zoll | AEDPLUS | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121624 | DEA | X21A332744 | Gestión de Pacientes | Zoll | AEDPLUS | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121624 | DEA | X21A332744 | Gestión de Pacientes | Zoll | AEDPLUS | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121624 | DEA | X21A332744 | Gestión de Pacientes | Zoll | AEDPLUS | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121695 | Desfibrilador | 03945 | Hemato Oncología Adulto | Nihon Kohden | TEC-5631 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117144 | Máquina de Anestesia | ASLJ-0308 | Pabellones Gineco-Obstétricos | Drager | Primus IE | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-133529 | Máquina de Anestesia | ASRJ-0185 | Pabellones Gineco-Obstétricos | Drager | Perseus A500 | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-135400 | Máquina de Anestesia | ASUD-0008 | TROI | Drager | Atlan A350 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112255 | Máquina de Anestesia | ARXN-0048 | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Electrofisiología) | Drager | Fabius GS | Marzo |  |  | C3 | Reprogramada · Equipo no operativo, a la espera de repuestos o accesorios
2-024432 | Máquina de Anestesia | ARYA-0173 | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Imagenología) | Drager | Primus | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-024432 | Máquina de Anestesia | ARYA-0173 | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Imagenología) | Drager | Primus | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-024393 | Máquina de Anestesia | ARXK-0016 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Primus | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-024393 | Máquina de Anestesia | ARXK-0016 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Primus | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117817 | Máquina de Anestesia | ASMB-0232 | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Pabellón CMA) | Drager | Primus IE | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-117817 | Máquina de Anestesia | ASMB-0232 | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Pabellón CMA) | Drager | Primus IE | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-024458 | Máquina de Anestesia | ASCB-0130 | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Imagenología) | Drager | Primus | Marzo |  |  | C3 | Reprogramada · Equipo no operativo, a la espera de repuestos o accesorios
2-024296 | Máquina de Anestesia | ASCB-0129 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Primus | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117816 | Máquina de Anestesia | ASMB-0231 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Primus IE | Marzo |  |  | C3 | Reprogramada · Equipo no operativo, a la espera de repuestos o accesorios
2-117815 | Máquina de Anestesia | ASMB-0230 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Primus IE | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-117815 | Máquina de Anestesia | ASMB-0230 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Primus IE | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-017350 | Máquina de Anestesia | ARYA-0174 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Primus | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-017350 | Máquina de Anestesia | ARYA-0174 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Primus | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-017325 | Máquina de Anestesia | ASDK-0158 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Primus | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-017325 | Máquina de Anestesia | ASDK-0158 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Primus | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112256 | Máquina de Anestesia | ARYL-0080 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Fabius GS | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-112256 | Máquina de Anestesia | ARYL-0080 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Fabius GS | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-024253 | Máquina de Anestesia | AMTK00245 | Imagenología | Datex Ohmeda | Aestiva/5 MRI | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-024253 | Máquina de Anestesia | AMTK00245 | Imagenología | Datex Ohmeda | Aestiva/5 MRI | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-016193 | Máquina de Anestesia | ARXK-0015 | Pabellón (Prestado a Hemodinamia) | Drager | Primus | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-016193 | Máquina de Anestesia | ARXK-0015 | Pabellón (Prestado a Hemodinamia) | Drager | Primus | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-022660 | Máquina de Anestesia | ASHB-0263 | Pabellones Gineco-Obstétricos | Drager | Primus IE | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-024370 | Máquina de Anestesia | ASHB-0262 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Primus IE | Marzo |  |  | C3 | Reprogramada · Equipo no operativo, a la espera de repuestos o accesorios
2-024370 | Máquina de Anestesia | ASHB-0262 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Primus IE | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-024352 | Máquina de Anestesia | ASHB-0261 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Primus IE | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-024352 | Máquina de Anestesia | ASHB-0261 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Primus IE | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-118716 | Máquina de Anestesia | ASMB-0233 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Primus IE | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-118716 | Máquina de Anestesia | ASMB-0233 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Primus IE | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-118800 | Máquina de Anestesia | ASMB-0234 | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Pabellón CMA) | Drager | Primus | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-118800 | Máquina de Anestesia | ASMB-0234 | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Pabellón CMA) | Drager | Primus | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-118822 | Máquina de Anestesia | ASMK-0087 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Perseus A500 | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-118822 | Máquina de Anestesia | ASMK-0087 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Perseus A500 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-118850 | Máquina de Anestesia | ASMK-0086 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Perseus A500 | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-118850 | Máquina de Anestesia | ASMK-0086 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Perseus A500 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-118851 | Máquina de Anestesia | ASMK-0085 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Perseus A500 | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-118840 | Máquina de Anestesia | ASMK-0178 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Primus | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-118840 | Máquina de Anestesia | ASMK-0178 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Primus | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-118843 | Máquina de Anestesia | ASMK-0179 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Primus | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-118843 | Máquina de Anestesia | ASMK-0179 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Primus | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-118847 | Máquina de Anestesia | ASML-0015 | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Imagenología) | Drager | Fabius MRI | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-118847 | Máquina de Anestesia | ASML-0015 | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Imagenología) | Drager | Fabius MRI | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-003535 | Ventilador Mecánico | 3510094199 | UPC Adulto | Puritan Bennett | 840/Sin Comp. | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-003535 | Ventilador Mecánico | 3510094199 | UPC Adulto | Puritan Bennett | 840/Sin Comp. | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121199 | Ventilador Mecánico | MTV1KUA1C0139 | UPC Adulto | MEK ICS | MTV1000 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
200717-011500 | Ventilador Mecánico | ASSM-0041 | UPC Adulto | Drager | Savina 300 Classic | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
200717-011500 | Ventilador Mecánico | ASSM-0041 | UPC Adulto | Drager | Savina 300 Classic | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-013579 | Ventilador Mecánico | 3510094181 | UPC Adulto | Puritan Bennett | 840 | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-013579 | Ventilador Mecánico | 3510094181 | UPC Adulto | Puritan Bennett | 840 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112306 | Ventilador Mecánico | 3510094192 | UPC Adulto | Puritan Bennett | 840/Sin Comp. | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-112306 | Ventilador Mecánico | 3510094192 | UPC Adulto | Puritan Bennett | 840/Sin Comp. | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121782 | Ventilador Mecánico | 35B2101536 | UPC Cardiovascular | Puritan Bennett | 980/cc | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-121782 | Ventilador Mecánico | 35B2101536 | UPC Cardiovascular | Puritan Bennett | 980/cc | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121200 | Ventilador Mecánico | MTV1KUA1B0123 | UPC Cardiovascular | MEK ICS | MTV1000 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121783 | Ventilador Mecánico | 35B2101595 | UPC Cardiovascular | Puritan Bennett | 980/cc | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-121783 | Ventilador Mecánico | 35B2101595 | UPC Cardiovascular | Puritan Bennett | 980/cc | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
121010-005326 | Ventilador Mecánico | 16124260 | UPC Adulto | Flight Medical | Flight 60 | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121784 | Ventilador Mecánico | 35B2101546 | UPC Cardiovascular | Puritan Bennett | 980/cc | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-121784 | Ventilador Mecánico | 35B2101546 | UPC Cardiovascular | Puritan Bennett | 980/cc | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
972-006742 | Ventilador Mecánico | 35B2004446 | UPC Cardiovascular | Puritan Bennett | 980 | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-003526 | Ventilador Mecánico | ASCL-0116 | UPC Adulto | Drager | Oxylog 3000 | Abril | Interno |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo | 2026-04-30 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-003526 | Ventilador Mecánico | ASCL-0116 | UPC Adulto | Drager | Oxylog 3000 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-18 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-116302 | Ventilador Mecánico | ASJA-0097 | UPC Pediátrica | Drager | Evita V300 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-14 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-003462 | Ventilador Mecánico | 3510094107 | UPC Cardiovascular | Puritan Bennett | 840/Sin Comp. | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-003462 | Ventilador Mecánico | 3510094107 | UPC Cardiovascular | Puritan Bennett | 840/Sin Comp. | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-135144 | Ventilador Mecánico | HT7P200663 | SAMU | Newport | HT70 PLUS | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-135144 | Ventilador Mecánico | HT7P200663 | SAMU | Newport | HT70 PLUS | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-003461 | Ventilador Mecánico | 3510053116 | UPC Cardiovascular | Puritan Bennett | 840 | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-003461 | Ventilador Mecánico | 3510053116 | UPC Cardiovascular | Puritan Bennett | 840 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-003452 | Ventilador Mecánico | 3510053070 | UPC Cardiovascular | Puritan Bennett | 840 | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo | [5 empty] | Se recomienda cambio de keypad
2-003452 | Ventilador Mecánico | 3510053070 | UPC Cardiovascular | Puritan Bennett | 840 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | [5 empty] | Se recomienda cambio de keypad
2-112294 | Ventilador Alta Frecuencia | AJW01025 | UPC Pediátrica | CareFusion | Sensormedics 3100A | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119687 | Ventilador Mecánico | ASLE-0157 | UPC Adulto | Drager | Evita V300/SC | Abril | Externo |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo | 2026-04-30 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-119687 | Ventilador Mecánico | ASLE-0157 | UPC Adulto | Drager | Evita V300/SC | Mayo | Externo |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-05 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-121208 | Ventilador Mecánico | MV2000UA1D0803 | UPC Adulto | MEK ICS | MV2000 EVO5 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112298 | Ventilador Mecánico | 15062 | UPC Pediátrica | Maquet | Servo i | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-112298 | Ventilador Mecánico | 15062 | UPC Pediátrica | Maquet | Servo i | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112299 | Ventilador Mecánico | 27409 | UPC Pediátrica | Maquet | Servo i | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-112299 | Ventilador Mecánico | 27409 | UPC Pediátrica | Maquet | Servo i | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112301 | Ventilador Mecánico | 27406 | UPC Pediátrica | Maquet | Servo i RM | Marzo | Interno |  | C3 | Reprogramada · Equipo no operativo, a la espera de repuestos o accesorios | 2026-03-31 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-125486 | Ventilador Mecánico | TV019111110 | UPC Pediátrica | Philips | Trilogy 202 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116303 | Ventilador Mecánico | ASJA-0098 | UPC Pediátrica | Drager | Evita V300 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-07 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-116304 | Ventilador Mecánico | ASJF-0007 | UPC Pediátrica | Drager | Evita V300 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-07 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-116305 | Ventilador Mecánico | ASJF-0008 | UPC Pediátrica | Drager | Evita V300 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-14 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-116306 | Ventilador Mecánico | ASJL-0149 | UPC Pediátrica | Drager | Evita V300 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-20 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-116308 | Ventilador Mecánico | ASJA-0096 | UPC Pediátrica | Drager | Evita V300 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-18 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-013602 | Ventilador Mecánico | SRYM-0043 | UPC Adulto | Drager | Carina | Febrero |  |  | Baja | Equipo Dado de Baja
2-112313 | Ventilador Mecánico | ASDB-0042 | Neonatología | Drager | VN500 | Enero |  |  | No | No Realizada
2-027983 | Ventilador Alta Frecuencia | TMA24453 | Neonatología | CareFusion | Sensormedics 3100A | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112304 | Ventilador Alta Frecuencia | BBW01018 | UPC Pediátrica | CareFusion | Sensormedics 3100B | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-125487 | Ventilador Mecánico | TV020010610 | UPC Pediátrica | Philips | Trilogy 202 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-125490 | Ventilador Mecánico | TV019111203 | Urgencia Adulto (Prestado a Urgencia Infantil) | Philips | Trilogy 202 | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-125490 | Ventilador Mecánico | TV019111203 | Urgencia Adulto (Prestado a Urgencia Infantil) | Philips | Trilogy 202 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-118676 | Ventilador Mecánico | ASHC-0026 | Urgencia Adulto | Drager | Carina | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119313 | Ventilador Mecánico | 201038729 | UPC Cardiovascular | Philips | Respironic V60 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-125491 | Ventilador Mecánico | TV02001060B | Urgencia Adulto | Philips | Trilogy 202 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116288 | Ventilador Mecánico | ASJL-0099 | Neonatología | Drager | VN500 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-125488 | Ventilador Mecánico | TV020010608 | UPC Pediátrica | Philips | Trilogy 202 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116289 | Ventilador Mecánico | ASKK-0196 | Neonatología | Drager | VN500 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-125401 | Ventilador Mecánico | 27365 | SAMU | Hamilton | T1 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112320 | Ventilador Mecánico | ASCL-0118 | Urgencia Adulto | Drager | Oxylog 3000 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
N/A | [5 empty] | Enero |  |  | Baja | Equipo Dado de Baja
2-007500 | Ventilador Mecánico | 3510053115 | UPC Adulto | Puritan Bennett | 840/Sin Comp. | Marzo |  |  | C3 | Reprogramada · Equipo no operativo, a la espera de repuestos o accesorios
2-121785 | Ventilador Mecánico | 35B2100833 | UPC Cardiovascular | Puritan Bennett | 980/cc | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-121785 | Ventilador Mecánico | 35B2100833 | UPC Cardiovascular | Puritan Bennett | 980/cc | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-125348 | Ventilador Mecánico | 27332 | SAMU | Hamilton | T1 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116290 | Ventilador Mecánico | ASKK-0198 | Neonatología | Drager | VN500 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-133451 | Ventilador Mecánico | 5497 | Urgencia Adulto | Hamilton | MR1 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112325 | Ventilador Mecánico | 3512141901 | Urgencia Adulto (Prestado a UPC Cardiovascular) | Puritan Bennett | 840/Sin Comp. | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-112325 | Ventilador Mecánico | 3512141901 | Urgencia Adulto (Prestado a UPC Cardiovascular) | Puritan Bennett | 840/Sin Comp. | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-007497 | Ventilador Mecánico | ASFM-0081 | UPC Adulto | Drager | Oxylog 3000 | Enero |  |  | No | No Realizada
2-013598 | Ventilador Mecánico | ASFM-0082 | UPC Adulto | Drager | Oxylog 3000 | Abril | Externo |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo | 2026-04-30 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-013598 | Ventilador Mecánico | ASFM-0082 | UPC Adulto | Drager | Oxylog 3000 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-18 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-112326 | Ventilador Mecánico | ASFN-0010 | UPC Adulto | Drager | Carina | Enero |  |  | No | No Realizada
2-013590 | Ventilador Mecánico | ASFN-0008 | UPC Adulto | Drager | Carina | Enero |  |  | No | No Realizada
2-013590 | Ventilador Mecánico | ASFN-0008 | UPC Adulto | Drager | Carina | Abril | Interno |  | C3 | Reprogramada · Equipo no operativo, a la espera de repuestos o accesorios | 2026-04-30 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-013590 | Ventilador Mecánico | ASFN-0008 | UPC Adulto | Drager | Carina | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-013589 | Ventilador Mecánico | ASFN-0007 | UPC Adulto | Drager | Carina | Enero |  |  | No | No Realizada
2-013592 | Ventilador Mecánico | ASFN-0006 | UPC Adulto | Drager | Carina | Enero |  |  | Si-RA | Mantención de Año Anterior Realizada
2-013592 | Ventilador Mecánico | ASFN-0006 | UPC Adulto | Drager | Carina | Abril | Externo |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo | 2026-04-30 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-013592 | Ventilador Mecánico | ASFN-0006 | UPC Adulto | Drager | Carina | Mayo | Externo |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-28 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-112327 | Ventilador Mecánico | ASFN-0009 | UPC Adulto | Drager | Carina | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110574 | Ventilador Mecánico | ASHK-0158 | UPC Adulto | Drager | Evita V300 | Abril | Interno |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo | 2026-04-30 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-110574 | Ventilador Mecánico | ASHK-0158 | UPC Adulto | Drager | Evita V300 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-06 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-110572 | Ventilador Mecánico | ASHK-0163 | UPC Adulto | Drager | Evita V300 | Abril | Interno |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo | 2026-04-30 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-110572 | Ventilador Mecánico | ASHK-0163 | UPC Adulto | Drager | Evita V300 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-13 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-110575 | Ventilador Mecánico | ASHK-0162 | UPC Adulto | Drager | Evita V300 | Abril | Interno |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo | 2026-04-30 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-110575 | Ventilador Mecánico | ASHK-0162 | UPC Adulto | Drager | Evita V300 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-13 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-110571 | Ventilador Mecánico | ASHK-0151 | UPC Adulto | Drager | Evita V300 | Enero |  |  | No | No Realizada
2-110571 | Ventilador Mecánico | ASHK-0151 | UPC Adulto | Drager | Evita V300 | Abril | Externo |  | C2 | Reprogramada · Equipo en servicio técnico | 2026-04-30 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-110571 | Ventilador Mecánico | ASHK-0151 | UPC Adulto | Drager | Evita V300 | Mayo | Externo |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-05 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-110568 | Ventilador Mecánico | ASHK-0155 | UPC Adulto | Drager | Evita V300 | Abril | Interno |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo | 2026-04-30 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-110568 | Ventilador Mecánico | ASHK-0155 | UPC Adulto | Drager | Evita V300 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-20 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-110566 | Ventilador Mecánico | ASHK-0157 | UPC Adulto | Drager | Evita V300 | Abril | Interno |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo | 2026-04-30 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-110566 | Ventilador Mecánico | ASHK-0157 | UPC Adulto | Drager | Evita V300 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-14 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-110569 | Ventilador Mecánico | ASHK-0152 | UPC Adulto | Drager | Evita V300 | Abril | Externo | DRAGER CHILE LTDA. | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo | 2026-04-30 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-110569 | Ventilador Mecánico | ASHK-0152 | UPC Adulto | Drager | Evita V300 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-18 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-110564 | Ventilador Mecánico | ASHK-0154 | UPC Adulto | Drager | Evita V300 | Enero |  |  | No | No Realizada
2-121214 | Ventilador Mecánico | MV2000UA1D0984 | UPC Adulto | MEK ICS | MV2000 EVO5 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-013588 | Ventilador Mecánico | 79510 | UPC Adulto | Maquet | Servo i RM | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-013588 | Ventilador Mecánico | 79510 | UPC Adulto | Maquet | Servo i RM | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121215 | Ventilador Mecánico | MV2000UA1D0987 | UPC Adulto | MEK ICS | MV2000 EVO5 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-111146 | Ventilador Mecánico | N14HT720413504 | Urgencia Adulto (Prestado a UPC Cardiovascular) | Newport | HT70 PLUS | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-111146 | Ventilador Mecánico | N14HT720413504 | Urgencia Adulto (Prestado a UPC Cardiovascular) | Newport | HT70 PLUS | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116291 | Ventilador Mecánico | ASKK-0199 | Neonatología | Drager | VN500 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-15 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-116292 | Ventilador Mecánico | ASKK-0200 | Neonatología | Drager | VN500 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116293 | Ventilador Mecánico | ASKL-0003 | Neonatología | Drager | VN500 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-20 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-116294 | Ventilador Mecánico | ASKL-0004 | Neonatología | Drager | VN500 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116295 | Ventilador Mecánico | ASKL-0008 | Neonatología | Drager | VN500 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-20 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-116296 | Ventilador Mecánico | ASKL-0009 | Neonatología | Drager | VN500 | Mayo | Externo |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-20 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-116297 | Ventilador Mecánico | ASKK-0201 | Neonatología | Drager | VN500 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-20 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-116298 | Ventilador Mecánico | ASKL-0005 | Neonatología | Drager | VN500 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116300 | Ventilador Mecánico | ASKL-0007 | Neonatología | Drager | VN500 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116301 | Ventilador Mecánico | ASJA-0138 | Neonatología | Drager | VN500 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-20 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-117264 | Ventilador Mecánico | N17HT720120041 | SAMU | Newport | HT70 PLUS | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-117264 | Ventilador Mecánico | N17HT720120041 | SAMU | Newport | HT70 PLUS | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121216 | Ventilador Mecánico | MV2000UA1D0775 | UPC Adulto | MEK ICS | MV2000 EVO5 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119888 | Ventilador Mecánico | 40966N0158 | UPC 3er Piso | Puritan Bennett | 560 | Marzo |  |  | C2 | Reprogramada · Equipo en servicio técnico
2-119889 | Ventilador Mecánico | 40966N0156 | UPC 3er Piso | Puritan Bennett | 560 | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-119889 | Ventilador Mecánico | 40966N0156 | UPC 3er Piso | Puritan Bennett | 560 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119890 | Ventilador Mecánico | 40966N0134 | UPC 3er Piso | Puritan Bennett | 560 | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-119890 | Ventilador Mecánico | 40966N0134 | UPC 3er Piso | Puritan Bennett | 560 | Abril | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-04-06 | No Operativo | Ricardo Matus Aroca |  |  | PROBLEMA DE CALIBRACIÓN EN VALVULA EXALATORIA EQUIPO NO OPERATIVO
2-119891 | Ventilador Mecánico | 40966N0118 | UPC 3er Piso | Puritan Bennett | 560 | Marzo | Interno |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo | 2026-03-31 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-119891 | Ventilador Mecánico | 40966N0118 | UPC 3er Piso | Puritan Bennett | 560 | Abril | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-04-06 | No Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-119885 | Ventilador Mecánico | 40966N0147 | Urgencia Adulto | Puritan Bennett | 560 | Marzo |  |  | C2 | Reprogramada · Equipo en servicio técnico
2-119886 | Ventilador Mecánico | 40966N0133 | Urgencia Adulto (Prestado a UPC Cardiovascular) | Puritan Bennett | 560 | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-119886 | Ventilador Mecánico | 40966N0133 | Urgencia Adulto (Prestado a UPC Cardiovascular) | Puritan Bennett | 560 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119887 | Ventilador Mecánico | 40966N0126 | Urgencia Adulto (Prestado a UPC 3er piso) | Puritan Bennett | 560 | Marzo | Interno |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo | 2026-03-31 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-119887 | Ventilador Mecánico | 40966N0126 | Urgencia Adulto (Prestado a UPC 3er piso) | Puritan Bennett | 560 | Abril | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-04-09 | No Operativo | Ricardo Matus Aroca |  |  | Problema con calibracion de valvula exhalatoria
121010-019703 | Ventilador Mecánico | HT7P200197 | UPC Cardiovascular | Newport | HT70 PLUS | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
121010-019703 | Ventilador Mecánico | HT7P200197 | UPC Cardiovascular | Newport | HT70 PLUS | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120318 | Ventilador Mecánico | VG70(E)XZZU6636 | UPC 3er Piso (Prestado a Urgencia Adulto) | Aeonmed | VG70 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120321 | Ventilador Mecánico | VG70(E)XZZU3360 | UPC 3er Piso (Prestado a Urgencia Adulto) | Aeonmed | VG70 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120319 | Ventilador Mecánico | VG70(E)XZZU9473 | UPC 3er Piso | Aeonmed | VG70 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120320 | Ventilador Mecánico | VG70(E)XZZU8032 | UPC 3er Piso | Aeonmed | VG70 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120322 | Ventilador Mecánico | MV2000TA2F0736 | UPC Adulto | MEK ICS | MV2000 EVO5 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120323 | Ventilador Mecánico | MV2000TA2F0740 | UPC 3er Piso | MEK ICS | MV2000 EVO5 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120324 | Ventilador Mecánico | MV2000TA2F0735 | UPC 3er Piso | MEK ICS | MV2000 EVO5 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120325 | Ventilador Mecánico | MV2000TA1F0353 | UPC Adulto | MEK ICS | MV2000 EVO5 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120326 | Ventilador Mecánico | MV2000TA2F0745 | UPC 3er Piso | MEK ICS | MV2000 EVO5 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-012933 | Ventilador Mecánico | 8253 | SAMU (Prestado al Hospital de Villarrica) | Weinmann | Medumat Transport | Enero |  |  | No | No Realizada
2-121048 | Ventilador Mecánico | 35B2002482 | UPC Cardiovascular | Puritan Bennett | 980 | Marzo |  |  | C3 | Reprogramada · Equipo no operativo, a la espera de repuestos o accesorios
2-121048 | Ventilador Mecánico | 35B2002482 | UPC Cardiovascular | Puritan Bennett | 980 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121203 | Ventilador Mecánico | ASJL-0081 | UPC 3er Piso | Drager | Oxylog 3000 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-18 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-120744 | Ventilador Mecánico | VG70(E)XZZU7932 | Urgencia Adulto | Aeonmed | VG70 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120745 | Ventilador Mecánico | VG70(E)XZZU7934 | Urgencia Adulto | Aeonmed | VG70 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120565 | Ventilador Mecánico | 35B2004521 | UPC Adulto | Puritan Bennett | 980/Sin Comp. | Marzo |  |  | C3 | Reprogramada · Equipo no operativo, a la espera de repuestos o accesorios
2-120565 | Ventilador Mecánico | 35B2004521 | UPC Adulto | Puritan Bennett | 980/Sin Comp. | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120566 | Ventilador Mecánico | 3512202265 | Urgencia Adulto (Prestado a UPC Cardiovascular) | Puritan Bennett | 840 | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-120566 | Ventilador Mecánico | 3512202265 | Urgencia Adulto (Prestado a UPC Cardiovascular) | Puritan Bennett | 840 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120568 | Ventilador Mecánico | 35B2004413 | UPC Cardiovascular | Puritan Bennett | 980/Sin Comp. | Marzo |  |  | C3 | Reprogramada · Equipo no operativo, a la espera de repuestos o accesorios
2-120568 | Ventilador Mecánico | 35B2004413 | UPC Cardiovascular | Puritan Bennett | 980/Sin Comp. | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120567 | Ventilador Mecánico | 35B2004449 | UPC Cardiovascular | Puritan Bennett | 980/Sin Comp. | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-120567 | Ventilador Mecánico | 35B2004449 | UPC Cardiovascular | Puritan Bennett | 980/Sin Comp. | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120569 | Ventilador Mecánico | 35B2004447 | UPC Adulto | Puritan Bennett | 980/Sin Comp. | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-120569 | Ventilador Mecánico | 35B2004447 | UPC Adulto | Puritan Bennett | 980/Sin Comp. | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120570 | Ventilador Mecánico | 3512202261 | UPC Adulto | Puritan Bennett | 840 | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-120570 | Ventilador Mecánico | 3512202261 | UPC Adulto | Puritan Bennett | 840 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120571 | Ventilador Mecánico | 3512202219 | UPC Adulto | Puritan Bennett | 840 | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-120571 | Ventilador Mecánico | 3512202219 | UPC Adulto | Puritan Bennett | 840 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120837 | Ventilador Mecánico | ASNH-0098 | UPC Adulto | Drager | Oxylog 3000 | Abril | Externo |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo | 2026-04-30 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-120837 | Ventilador Mecánico | ASNH-0098 | UPC Adulto | Drager | Oxylog 3000 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-18 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-120836 | Ventilador Mecánico | ASNH-0099 | Medicina | Drager | Oxylog 3000 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120936 | Ventilador Mecánico | ASNM-0001 | UPC 3er Piso | Drager | Evita V800 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120937 | Ventilador Mecánico | ASNK-0048 | UPC 3er Piso | Drager | Evita V800 | Mayo | Externo |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-06 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-120939 | Ventilador Mecánico | ASNK-0043 | UPC 3er Piso | Drager | Evita V800 | Mayo | Externo |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-07 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-120940 | Ventilador Mecánico | ASNK-0046 | UPC 3er Piso | Drager | Evita V800 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120943 | Ventilador Mecánico | ASNM-0005 | UPC Adulto | Drager | Evita V800 | Abril | Externo | DRAGER CHILE LTDA. | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo | 2026-04-30 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-120943 | Ventilador Mecánico | ASNM-0005 | UPC Adulto | Drager | Evita V800 | Mayo | Externo | DRAGER CHILE LTDA. | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-05 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-120944 | Ventilador Mecánico | ASNM-0008 | UPC Adulto | Drager | Evita V800 | Abril | Externo |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo | 2026-04-30 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-120945 | Ventilador Mecánico | ASNK-0045 | UPC Adulto | Drager | Evita V800 | Abril | Externo |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo | 2026-04-30 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-120945 | Ventilador Mecánico | ASNK-0045 | UPC Adulto | Drager | Evita V800 | Mayo | Externo |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-06 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-120946 | Ventilador Mecánico | ASNM-0003 | UPC Adulto | Drager | Evita V800 | Abril | Externo |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo | 2026-04-30 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-120946 | Ventilador Mecánico | ASNM-0003 | UPC Adulto | Drager | Evita V800 | Mayo | Externo |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-08 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-120947 | Ventilador Mecánico | ASNM-0006 | UPC Adulto | Drager | Evita V800 | Enero |  |  | No | No Realizada
2-120948 | Ventilador Mecánico | ASNM-0002 | UPC Adulto | Drager | Evita V800 | Abril | Externo |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo | 2026-04-30 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-120948 | Ventilador Mecánico | ASNM-0002 | UPC Adulto | Drager | Evita V800 | Mayo | Externo |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-14 | Operativo | Ricardo Matus Aroca
2-121218 | Ventilador Mecánico | MTV1KUA1B0082 | UPC 3er Piso | MEK ICS | MTV1000 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121219 | Ventilador Mecánico | MTV1KUA1B0031 | UPC 3er Piso | MEK ICS | MTV1000 | Enero |  |  | Si-RA | Mantención de Año Anterior Realizada
2-121219 | Ventilador Mecánico | MTV1KUA1B0031 | UPC 3er Piso | MEK ICS | MTV1000 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121220 | Ventilador Mecánico | MTV1KUA1B0051 | UPC 3er Piso | MEK ICS | MTV1000 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121780 | Ventilador Mecánico | 35B2101527 | UPC Cardiovascular (Prestado a Urgencia Adulto) | Puritan Bennett | 980/cc | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-121780 | Ventilador Mecánico | 35B2101527 | UPC Cardiovascular (Prestado a Urgencia Adulto) | Puritan Bennett | 980/cc | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121781 | Ventilador Mecánico | 35B2101475 | UPC Cardiovascular | Puritan Bennett | 980/cc | Marzo |  |  | C3 | Reprogramada · Equipo no operativo, a la espera de repuestos o accesorios
2-133374 | Ventilador Mecánico | 35B2101446 | UPC Cardiovascular | Puritan Bennett | 980 | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-133374 | Ventilador Mecánico | 35B2101446 | UPC Cardiovascular | Puritan Bennett | 980 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
200717-005592 | Ventilador Mecánico | 3512202272 | UPC 3er Piso | Puritan Bennett | 840 | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
200717-005592 | Ventilador Mecánico | 3512202272 | UPC 3er Piso | Puritan Bennett | 840 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
200717-005511 | Ventilador Mecánico | 3512202231 | UPC 3er Piso | Puritan Bennett | 840 | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
200717-005511 | Ventilador Mecánico | 3512202231 | UPC 3er Piso | Puritan Bennett | 840 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
200717-001961 | Ventilador Mecánico | VG70(E)XZZT15424 | UPC 3er Piso | Aeonmed | VG70 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-125250 | Ventilador Mecánico | H29942683ADD6 | UPC Pediátrica | Philips | Trilogy EV300 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116493 | Ventilador Mecánico | TV018020609 | UPC Pediátrica | Philips | Trilogy 202 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116494 | Ventilador Mecánico | TV01802060A | UPC Pediátrica | Philips | Trilogy 202 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116495 | Ventilador Mecánico | TV018020612 | UPC Pediátrica | Philips | Trilogy 202 | Marzo |  |  | C2 | Reprogramada · Equipo en servicio técnico
2-116496 | Ventilador Mecánico | TV018021903 | UPC Pediátrica | Philips | Trilogy 202 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116497 | Ventilador Mecánico | TV018021907 | UPC Pediátrica | Philips | Trilogy 202 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116498 | Ventilador Mecánico | TV018021909 | UPC Pediátrica | Philips | Trilogy 202 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116499 | Ventilador Mecánico | TV01802190A | UPC Pediátrica | Philips | Trilogy 202 | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-116499 | Ventilador Mecánico | TV01802190A | UPC Pediátrica | Philips | Trilogy 202 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116500 | Ventilador Mecánico | TV01802190B | UPC Pediátrica | Philips | Trilogy 202 | Marzo |  |  | C2 | Reprogramada · Equipo en servicio técnico
2-116501 | Ventilador Mecánico | TV01802190C | UPC Pediátrica | Philips | Trilogy 202 | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-116501 | Ventilador Mecánico | TV01802190C | UPC Pediátrica | Philips | Trilogy 202 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119582 | Ventilador Mecánico | H27247766FFE4 | Hospitalización Domiciliaria | Philips | Trilogy EVO | Marzo |  |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
2-119582 | Ventilador Mecánico | H27247766FFE4 | Hospitalización Domiciliaria | Philips | Trilogy EVO | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-134627 | Ventilador Mecánico | YH830-V24C35011 | UPC Pediátrica | Yuwell | YH-830 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-134628 | Ventilador Mecánico | YH830A-V24C35013 | UPC Pediátrica | Yuwell | YH-830 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-134629 | Ventilador Mecánico | YH830A-V25132020 | UPC Pediátrica | Yuwell | YH-830 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-134630 | Ventilador Mecánico | YH830A-V24C35008 | UPC Pediátrica | Yuwell | YH-830 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-007495 | Monitor Multiparámetros | 5494254562 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Abril | Interno |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral | 2026-04-30 | Operativo | Ignacio Berner Bergara
2-007495 | Monitor Multiparámetros | 5494254562 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-28 | Operativo | Ignacio Berner Bergara
2-016863 | Monitor Multiparámetros | 5494252457 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Abril | Interno |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral | 2026-04-30 | Operativo | Ignacio Berner Bergara
2-016863 | Monitor Multiparámetros | 5494252457 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112537 | Monitor Multiparámetros | 5494254161 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | C2 | Reprogramada · Equipo en servicio técnico
2-003536 | Monitor Multiparámetros | 5494254259 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-013560 | Monitor Multiparámetros | 5494264756 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-007522 | Monitor Multiparámetros | 5494268852 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112538 | Monitor Multiparámetros | 5494252564 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-003522 | Monitor Multiparámetros | 5494265657 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-007511 | Monitor Multiparámetros | 5494255757 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-007502 | Monitor Multiparámetros | 5494255659 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112539 | Monitor Multiparámetros | 5494275254 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-003508 | Monitor Multiparámetros | 5494264854 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-003445 | Monitor Multiparámetros | 6000543675 | Urgencia Adulto (Prestado a Pediatría) | Drager | Infinity Vista XL | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-003445 | Monitor Multiparámetros | 6000543675 | Urgencia Adulto (Prestado a Pediatría) | Drager | Infinity Vista XL | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-003446 | Monitor Multiparámetros | 5514410774 | UPC Cardiovascular (Prestado a medicina cardiovascular) | Drager | Infinity Vista | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-003446 | Monitor Multiparámetros | 5514410774 | UPC Cardiovascular (Prestado a medicina cardiovascular) | Drager | Infinity Vista | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-003460 | Monitor Multiparámetros | 5494273060 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-003460 | Monitor Multiparámetros | 5494273060 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112543 | Monitor Multiparámetros | 5494308255 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-112543 | Monitor Multiparámetros | 5494308255 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112544 | Monitor Multiparámetros | 5494307158 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-112544 | Monitor Multiparámetros | 5494307158 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-003453 | Monitor Multiparámetros | 5494307853 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-003453 | Monitor Multiparámetros | 5494307853 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112545 | Monitor Multiparámetros | 5494278447 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-112545 | Monitor Multiparámetros | 5494278447 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112546 | Monitor Multiparámetros | 5494294652 | UPC Cardiovascular | Drager | infinity kappa | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-112546 | Monitor Multiparámetros | 5494294652 | UPC Cardiovascular | Drager | infinity kappa | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-113483 | Monitor Multiparámetros | 5494306061 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-113483 | Monitor Multiparámetros | 5494306061 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-003476 | Monitor Multiparámetros | 5494308353 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-003476 | Monitor Multiparámetros | 5494308353 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-003478 | Monitor Multiparámetros | 5494305953 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-003478 | Monitor Multiparámetros | 5494305953 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-003485 | Monitor Multiparámetros | 5494307951 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-003485 | Monitor Multiparámetros | 5494307951 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-013495 | Monitor Multiparámetros | 5494306854 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-013495 | Monitor Multiparámetros | 5494306854 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-003489 | Monitor Multiparámetros | 5494269849 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-013502 | Monitor Multiparámetros | 5494279847 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-013502 | Monitor Multiparámetros | 5494279847 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-013507 | Monitor Multiparámetros | 5494305855 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-013507 | Monitor Multiparámetros | 5494305855 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-126872 | Monitor Multiparámetros | CN12099174 | Medicina Física y Rehabilitación | Philips | CM100 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-29 | Operativo | Ignacio Berner Bergara
2-116518 | Monitor Multiparámetros | 1393-109323 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-116518 | Monitor Multiparámetros | 1393-109323 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
200717-011278 | Monitor Multiparámetros | 33034. | Cardiología (2do piso) | Nihon Kohden | BSM-3562 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-29 | Operativo | Ignacio Berner Bergara
2-118962 | Monitor Multiparámetros | 96000115 | Pabellón Quirúrgico | Mindray | EPM 10 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-118666 | Monitor Multiparámetros | VGSLN0011 | Medicina Materno Fetal | Drager | Vista 120 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-118732 | Monitor Multiparámetros | 5613543568 | Pabellón Quirúrgico | Drager | M540 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119188 | Monitor Multiparámetros | SNT19480100HA | UPC 3er Piso | General Electric | B450 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-29 | Operativo | Ignacio Berner Bergara
2-119187 | Monitor Multiparámetros | SNT19480103HA | UPC Adulto | General Electric | B450 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-29 | Operativo | Ignacio Berner Bergara
2-118674 | Monitor Multiparámetros | SP318493998WA | Imagenología | General Electric | B105 | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-118674 | Monitor Multiparámetros | SP318493998WA | Imagenología | General Electric | B105 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-118671 | Monitor Multiparámetros | SP318493999WA | Imagenología | General Electric | B105 | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-118671 | Monitor Multiparámetros | SP318493999WA | Imagenología | General Electric | B105 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-118672 | Monitor Multiparámetros | SP318494009WA | Imagenología | General Electric | B105 | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-118672 | Monitor Multiparámetros | SP318494009WA | Imagenología | General Electric | B105 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-118673 | Monitor Multiparámetros | SP318494018WA | Imagenología | General Electric | B105 | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-118673 | Monitor Multiparámetros | SP318494018WA | Imagenología | General Electric | B105 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-023555 | Monitor Multiparámetros | 0100645 | Urgencia Adulto | Nihon Kohden | PVM-2701K | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-023573 | Monitor Multiparámetros | 0100638. | Urgencia Infantil | Nihon Kohden | PVM-2701K | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112503 | Monitor Multiparámetros | 0100643 | Urgencia Adulto | Nihon Kohden | PVM-2701K | Marzo |  |  | Si-RA | Mantención de Año Anterior Realizada
2-112504 | Monitor Multiparámetros | 0100647. | Urgencia Infantil | Nihon Kohden | PVM-2701K | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-133048 | Monitor Multiparámetros | AC5-43007991 | Pediatría | Mindray | EPM 15 Compact | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-133048 | Monitor Multiparámetros | AC5-43007991 | Pediatría | Mindray | EPM 15 Compact | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112505 | Monitor Multiparámetros | 0100653 | Urgencia Adulto | Nihon Kohden | PVM-2701K | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-023589 | Monitor Multiparámetros | 0100659. | Urgencia Infantil | Nihon Kohden | PVM-2701K | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112506 | Monitor Multiparámetros | 0100641 | Urgencia Adulto | Nihon Kohden | PVM-2701K | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112507 | Monitor Multiparámetros | 0100658 | Urgencia Adulto | Nihon Kohden | PVM-2701K | Enero |  |  | No | No Realizada
2-112507 | Monitor Multiparámetros | 0100658 | Urgencia Adulto | Nihon Kohden | PVM-2701K | Marzo |  |  | C2 | Reprogramada · Equipo en servicio técnico
2-116519 | Monitor Multiparámetros | 1393-109303 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-116519 | Monitor Multiparámetros | 1393-109303 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-022471 | Monitor Multiparámetros | 0100650 | Urgencia Adulto | Nihon Kohden | PVM-2701K | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116520 | Monitor Multiparámetros | 1393-109313 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-116520 | Monitor Multiparámetros | 1393-109313 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-113493 | Monitor Multiparámetros | 0100652 | Pediatría | Nihon Kohden | PVM-2701K | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-113493 | Monitor Multiparámetros | 0100652 | Pediatría | Nihon Kohden | PVM-2701K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-009315 | Monitor Multiparámetros | J3300KB00015 | Imagenología | Creative Medical | UP-7000 | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-009315 | Monitor Multiparámetros | J3300KB00015 | Imagenología | Creative Medical | UP-7000 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-118799 | Monitor Multiparámetros | 5613541766 | Pabellón Quirúrgico | Drager | M540 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116521 | Monitor Multiparámetros | 1393-109324 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-116521 | Monitor Multiparámetros | 1393-109324 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-135917 | Monitor Multiparámetros | VSSUC0199 | TROI | Drager | Vista 300 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-013601 | Monitor Multiparámetros | 5514423368 | Imagenología | Drager | Infinity Vista | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-013601 | Monitor Multiparámetros | 5514423368 | Imagenología | Drager | Infinity Vista | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-023255 | Monitor Multiparámetros | 01060 | Pediatría | Nihon Kohden | BSM-6301K | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-023255 | Monitor Multiparámetros | 01060 | Pediatría | Nihon Kohden | BSM-6301K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112497 | Monitor Multiparámetros | 0100648 | Pediatría | Nihon Kohden | PVM-2701K | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-112497 | Monitor Multiparámetros | 0100648 | Pediatría | Nihon Kohden | PVM-2701K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116522 | Monitor Multiparámetros | 1393-109302 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-116522 | Monitor Multiparámetros | 1393-109302 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112655 | Monitor Multiparámetros | 0100655 | Pediatría | Nihon Kohden | PVM-2701K | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-112655 | Monitor Multiparámetros | 0100655 | Pediatría | Nihon Kohden | PVM-2701K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120577 | Monitor Multiparámetros | 1393-114594 | UPC 3er Piso | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121185 | Monitor Multiparámetros | 29676 | Medicina | Nihon Kohden | BSM-3562K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121186 | Monitor Multiparámetros | 29695 | Medicina | Nihon Kohden | BSM-3562K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116523 | Monitor Multiparámetros | 1393-109321 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-116523 | Monitor Multiparámetros | 1393-109321 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-023258 | Monitor Multiparámetros | 0100654 | Pediatría | Nihon Kohden | PVM-2701K | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-023258 | Monitor Multiparámetros | 0100654 | Pediatría | Nihon Kohden | PVM-2701K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112498 | Monitor Multiparámetros | 00570 | Pediatría | Nihon Kohden | BSM-1763K | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-112498 | Monitor Multiparámetros | 00570 | Pediatría | Nihon Kohden | BSM-1763K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-016151 | Monitor Multiparámetros | 0100651 | Pabellón CMA | Nihon Kohden | PVM-2701K | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-015904 | Monitor Multiparámetros | D3DJ7839G | Urgencias Gineco-Obstétricas | General Electric | Dash 4000 | Febrero |  |  | Baja | Equipo Dado de Baja
2-121187 | Monitor Multiparámetros | 29751 | Medicina | Nihon Kohden | BSM-3562K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-135918 | Monitor Multiparámetros | VSSUM0041 | TROI | Drager | Vista 300 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-118814 | Monitor Multiparámetros | 5613541864 | Pabellón Quirúrgico | Drager | M540 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-125218 | Monitor Multiparámetros | 10919 | SAMU | Nihon Kohden | BSM-1763 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-133062 | Monitor Multiparámetros | S2SRF0982 | Hemato Oncología Adulto | Drager | Vista 120 S | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-133063 | Monitor Multiparámetros | S2SRF0969 | Hemato Oncología Adulto | Drager | Vista 120 S | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-133063 | Monitor Multiparámetros | S2SRF0969 | Hemato Oncología Adulto | Drager | Vista 120 S | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-134896 | Monitor Multiparámetros | JH01B910030 | CR ONCOLOGICO AMBULATORIO | NORTHERN | Aquarius ECG | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-134896 | Monitor Multiparámetros | JH01B910030 | CR ONCOLOGICO AMBULATORIO | NORTHERN | Aquarius ECG | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-133064 | Monitor Multiparámetros | S2SRF0978 | Hemato Oncología Adulto | Drager | Vista 120 S | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-133064 | Monitor Multiparámetros | S2SRF0978 | Hemato Oncología Adulto | Drager | Vista 120 S | Abril |  |  | C3 | Reprogramada · Equipo no operativo, a la espera de repuestos o accesorios
2-116524 | Monitor Multiparámetros | 1393-109326 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-116524 | Monitor Multiparámetros | 1393-109326 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-133065 | Monitor Multiparámetros | S2SRF0975 | Hemato Oncología Adulto | Drager | Vista 120 S | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-133065 | Monitor Multiparámetros | S2SRF0975 | Hemato Oncología Adulto | Drager | Vista 120 S | Abril |  |  | C3 | Reprogramada · Equipo no operativo, a la espera de repuestos o accesorios
2-017381 | Monitor Multiparámetros | 5494757898 | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Imagenología) | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112531 | Monitor Multiparámetros | 5494770058 | Pabellones Gineco-Obstétricos | Drager | Infinity Kappa | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-024460 | Monitor Multiparámetros | 5494537845 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121188 | Monitor Multiparámetros | 29761 | Medicina | Nihon Kohden | BSM-3562K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-017347 | Monitor Multiparámetros | 5493645944 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-022637 | Monitor Multiparámetros | 5494286652 | Pabellones Gineco-Obstétricos | Drager | Infinity Kappa | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-016196 | Monitor Multiparámetros | 5493642252 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116503 | Monitor Multiparámetros | 1393-109311 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-116503 | Monitor Multiparámetros | 1393-109311 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112502 | Monitor Multiparámetros | 5395660070 | Cardiología | Drager | Infinity Vista | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-112502 | Monitor Multiparámetros | 5395660070 | Cardiología | Drager | Infinity Vista | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112572 | Monitor Multiparámetros | 5494287054 | Imagenología (Prestado a Pabellón Quirúrgico) | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116504 | Monitor Multiparámetros | 1393-109319 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-116504 | Monitor Multiparámetros | 1393-109319 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-024433 | Monitor Multiparámetros | 5493757948 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-133447 | Monitor Multiparámetros | VSSTB0049 | Ginecología | Drager | Vista 300 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116507 | Monitor Multiparámetros | 1393-109304 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-116507 | Monitor Multiparámetros | 1393-109304 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-133448 | Monitor Multiparámetros | VSSTB0059 | Ginecología | Drager | Vista 300 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116506 | Monitor Multiparámetros | 1393-109320 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-116506 | Monitor Multiparámetros | 1393-109320 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-135919 | Monitor Multiparámetros | VSSUM0044 | TROI | Drager | Vista 300 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-134895 | Monitor Multiparámetros | JB01B910013 | CR ONCOLOGICO AMBULATORIO | NORTHERN | Aquarius ECG | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-134895 | Monitor Multiparámetros | JB01B910013 | CR ONCOLOGICO AMBULATORIO | NORTHERN | Aquarius ECG | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119651 | Monitor Multiparámetros | SQE19510002SA | Medicina (Prestado a Psiquiatria) | General Electric | B105 | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-119651 | Monitor Multiparámetros | SQE19510002SA | Medicina (Prestado a Psiquiatria) | General Electric | B105 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-133532 | Monitor Multiparámetros | VSSTA0230 | Pabellones Gineco-Obstétricos | Drager | Vista 300 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116505 | Monitor Multiparámetros | 1393-109322 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-116505 | Monitor Multiparámetros | 1393-109322 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-113494 | Monitor Multiparámetros | 3300-004914 | Pabellón CMA | SPACELABS HEALTHCARE | Elance 2.0 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
121010-024574 | Monitor Multiparámetros | 0131641 | Unidad Evaluación Paciente Imputado | Nihon Kohden | Vismo 2701K | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116508 | Monitor Multiparámetros | 1393-109327 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-116508 | Monitor Multiparámetros | 1393-109327 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116510 | Monitor Multiparámetros | 1393-109328 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-116510 | Monitor Multiparámetros | 1393-109328 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-016560 | Monitor Multiparámetros | 5514429166 | Pediatría | Drager | Infinity Vista | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-016560 | Monitor Multiparámetros | 5514429166 | Pediatría | Drager | Infinity Vista | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-124788 | Monitor Multiparámetros | KN-25140948 | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | Mindray | UMEC10 | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-124788 | Monitor Multiparámetros | KN-25140948 | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | Mindray | UMEC10 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-023497 | Monitor Multiparámetros | DE82025973 | Neonatología | Philips | M8003A | Enero |  |  | C3 | Reprogramada · Equipo no operativo, a la espera de repuestos o accesorios
2-027939 | Monitor Multiparámetros | DE82025965 | Neonatología | Philips | M8003A | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-027939 | Monitor Multiparámetros | DE82025965 | Neonatología | Philips | M8003A | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-134990 | Monitor Multiparámetros | VSSTE0203 | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-134990 | Monitor Multiparámetros | VSSTE0203 | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119259 | Oxímetro | (21)17G11325X | Neonatología | SOMANETICS | 5100C | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119260 | Oxímetro | (21)18G10312X | Neonatología | SOMANETICS | 5100C | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119363 | Monitor Multiparámetros | VGSML0046 | Pabellón (Recuperación) | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119364 | Monitor Multiparámetros | VGSML0057 | Pabellón (Recuperación) | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119365 | Monitor Multiparámetros | VGSML0043 | Pabellón (Recuperación) | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119366 | Monitor Multiparámetros | VGSML0044 | Pabellón (Recuperación) | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119367 | Monitor Multiparámetros | VGSML0047 | Pabellón (Recuperación) prestado a UPC Adulto | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | C1 | Reprogramada · Imposibilidad de desocupar el equipo del paciente por indicación clínica
2-119367 | Monitor Multiparámetros | VGSML0047 | Pabellón (Recuperación) prestado a UPC Adulto | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119368 | Monitor Multiparámetros | VGSML0049 | Pabellón (Recuperación) | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119369 | Monitor Multiparámetros | VGSML0050 | Pabellón (Recuperación) | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119370 | Monitor Multiparámetros | VGSML0062 | Pabellón (Recuperación) | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119371 | Monitor Multiparámetros | VGSML0065 | Pabellón (Recuperación) | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-027911 | Monitor Multiparámetros | 0100639 | Neonatología | Nihon Kohden | PVM-2701K | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-027911 | Monitor Multiparámetros | 0100639 | Neonatología | Nihon Kohden | PVM-2701K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-027888 | Monitor Multiparámetros | 01070 | Neonatología | Nihon Kohden | BSM-6301K | Enero |  |  | C2 | Reprogramada · Equipo en servicio técnico
2-016546 | Monitor Multiparámetros | 01033 | Neonatología | Nihon Kohden | BSM-6301K | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-016546 | Monitor Multiparámetros | 01033 | Neonatología | Nihon Kohden | BSM-6301K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-027912 | Monitor Multiparámetros | 01044 | Neonatología | Nihon Kohden | BSM-6301K | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-027912 | Monitor Multiparámetros | 01044 | Neonatología | Nihon Kohden | BSM-6301K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-027891 | Monitor Multiparámetros | 01071 | Neonatología | Nihon Kohden | BSM-6301K | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-027891 | Monitor Multiparámetros | 01071 | Neonatología | Nihon Kohden | BSM-6301K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-016561 | Monitor Multiparámetros | 5516412180 | UPC Pediátrica | Drager | Infinity Vista | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-016561 | Monitor Multiparámetros | 5516412180 | UPC Pediátrica | Drager | Infinity Vista | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112499 | Monitor Multiparámetros | 5516412278 | Pediatría | Drager | Infinity Vista | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-112499 | Monitor Multiparámetros | 5516412278 | Pediatría | Drager | Infinity Vista | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-027889 | Monitor Multiparámetros | 01051 | Neonatología | Nihon Kohden | BSM-6301K | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-027889 | Monitor Multiparámetros | 01051 | Neonatología | Nihon Kohden | BSM-6301K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112659 | Monitor Multiparámetros | 0100657 | Neonatología | Nihon Kohden | PVM-2701K | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-112659 | Monitor Multiparámetros | 0100657 | Neonatología | Nihon Kohden | PVM-2701K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-027887 | Monitor Multiparámetros | 5514422672 | Pediatría | Drager | Infinity Vista | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-027887 | Monitor Multiparámetros | 5514422672 | Pediatría | Drager | Infinity Vista | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-027890 | Monitor Multiparámetros | 01037 | Neonatología | Nihon Kohden | BSM-6301K | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-027890 | Monitor Multiparámetros | 01037 | Neonatología | Nihon Kohden | BSM-6301K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-023484 | Monitor Multiparámetros | 5516414472 | Pediatría | Drager | Infinity Vista | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-023484 | Monitor Multiparámetros | 5516414472 | Pediatría | Drager | Infinity Vista | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-016545 | Monitor Multiparámetros | 0100649 | Pediatría | Nihon Kohden | PVM-2701K | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-016545 | Monitor Multiparámetros | 0100649 | Pediatría | Nihon Kohden | PVM-2701K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-023483 | Monitor Multiparámetros | 0100640 | Pediatría | Nihon Kohden | PVM-2701K | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-023483 | Monitor Multiparámetros | 0100640 | Pediatría | Nihon Kohden | PVM-2701K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-017324 | Monitor Multiparámetros | 5494782651 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-002719 | Monitor Multiparámetros | 01035. | Traumatología | Nihon Kohden | BSM-6301K | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-002719 | Monitor Multiparámetros | 01035. | Traumatología | Nihon Kohden | BSM-6301K | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-002681 | Monitor Multiparámetros | 01036. | Traumatología | Nihon Kohden | BSM-6301K | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-002681 | Monitor Multiparámetros | 01036. | Traumatología | Nihon Kohden | BSM-6301K | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-111918 | Monitor Multiparámetros | 01039 | Hemato Oncología Adulto | Nihon Kohden | BSM-6301K | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-111918 | Monitor Multiparámetros | 01039 | Hemato Oncología Adulto | Nihon Kohden | BSM-6301K | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-111913 | Monitor Multiparámetros | 212726171 | Hemato Oncología Adulto | Criticare | 8100E-S | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-111913 | Monitor Multiparámetros | 212726171 | Hemato Oncología Adulto | Criticare | 8100E-S | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-002869 | Monitor Multiparámetros | 01074 | Hemato Oncología Adulto | Nihon Kohden | BSM-6301K | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-002869 | Monitor Multiparámetros | 01074 | Hemato Oncología Adulto | Nihon Kohden | BSM-6301K | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-111945 | Monitor Multiparámetros | 01063 | Hemato Oncología Adulto | Nihon Kohden | BSM-6301K | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-111945 | Monitor Multiparámetros | 01063 | Hemato Oncología Adulto | Nihon Kohden | BSM-6301K | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-002849 | Monitor Multiparámetros | 01043 | Hemato Oncología Adulto | Nihon Kohden | BSM-6301K | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-002849 | Monitor Multiparámetros | 01043 | Hemato Oncología Adulto | Nihon Kohden | BSM-6301K | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-111950 | Monitor Multiparámetros | 212726117 | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | Criticare | 8100E-S | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-111950 | Monitor Multiparámetros | 212726117 | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | Criticare | 8100E-S | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-013337 | Monitor Multiparámetros | 6001128079 | Neurocirugía | Drager | Infinity Vista XL | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-013337 | Monitor Multiparámetros | 6001128079 | Neurocirugía | Drager | Infinity Vista XL | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-013336 | Monitor Multiparámetros | 6001029471 | Neurocirugía | Drager | Infinity Vista XL | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-013336 | Monitor Multiparámetros | 6001029471 | Neurocirugía | Drager | Infinity Vista XL | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-013338 | Monitor Multiparámetros | 6001111685 | Neurocirugía | Drager | Infinity Vista XL | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-135920 | Monitor Multiparámetros | VSSUM0046 | TROI | Drager | Vista 300 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-013334 | Monitor Multiparámetros | 6001123877 | Neurocirugía | Drager | Infinity Vista | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116509 | Monitor Multiparámetros | 1393-109300 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-116509 | Monitor Multiparámetros | 1393-109300 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-007695 | Monitor Multiparámetros | 01041 | Cirugía Adulto | Nihon Kohden | BSM-6301K | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-003579 | Monitor Multiparámetros | 01049 | Cirugía Adulto | Nihon Kohden | BSM-6301K | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-003577 | Monitor Multiparámetros | 01055 | Cirugía Adulto | Nihon Kohden | BSM-6301K | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-007631 | Monitor Multiparámetros | 01057 | Cirugía Adulto | Nihon Kohden | BSM-6301K | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-007632 | Monitor Multiparámetros | 01065 | Cirugía Adulto | Nihon Kohden | BSM-6301K | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-003601 | Monitor Multiparámetros | 01032 | Cirugía Adulto | Nihon Kohden | BSM-6301K | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112423 | Monitor Multiparámetros | 01053 | Cirugía Adulto | Nihon Kohden | BSM-6301K | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-007992 | Monitor Multiparámetros | 01034 | Ginecología | Nihon Kohden | BSM-6301K | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-007991 | Monitor Multiparámetros | 01050 | Ginecología | Nihon Kohden | BSM-6301K | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-007993 | Monitor Multiparámetros | 01038 | Ginecología | Nihon Kohden | BSM-6301K | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-022179 | Monitor Multiparámetros | 01072 | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | Nihon Kohden | BSM-6301K | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-022179 | Monitor Multiparámetros | 01072 | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | Nihon Kohden | BSM-6301K | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-004857 | Monitor Multiparámetros | 212726139 | Pediatría | Criticare | 8100E-S | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-004857 | Monitor Multiparámetros | 212726139 | Pediatría | Criticare | 8100E-S | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-014911 | Monitor Multiparámetros | 212726134 | Pediatría | Criticare | 8100E-S | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-014911 | Monitor Multiparámetros | 212726134 | Pediatría | Criticare | 8100E-S | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-014718 | Monitor Multiparámetros | 01062 | Pediatría | Nihon Kohden | BSM-6301K | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-014718 | Monitor Multiparámetros | 01062 | Pediatría | Nihon Kohden | BSM-6301K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-004772 | Monitor Multiparámetros | 212726126 | Pediatría | Criticare | 8100E-S | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-004772 | Monitor Multiparámetros | 212726126 | Pediatría | Criticare | 8100E-S | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-014981 | Monitor Multiparámetros | 01030 | Cirugía Infantil | Nihon Kohden | BSM-6301K | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-014981 | Monitor Multiparámetros | 01030 | Cirugía Infantil | Nihon Kohden | BSM-6301K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-004356 | Monitor Multiparámetros | 01064 | Medicina | Nihon Kohden | BSM-6301K | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-004356 | Monitor Multiparámetros | 01064 | Medicina | Nihon Kohden | BSM-6301K | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-008498 | Monitor Multiparámetros | 01056 | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | Nihon Kohden | BSM-6301K | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-008498 | Monitor Multiparámetros | 01056 | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | Nihon Kohden | BSM-6301K | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-008452 | Monitor Multiparámetros | 01073 | Medicina | Nihon Kohden | BSM-6301K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-008450 | Monitor Multiparámetros | 01061 | Medicina | Nihon Kohden | BSM-6301K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-008659 | Monitor Multiparámetros | 01048 | SAMU | Nihon Kohden | BSM-6301K | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-008465 | Monitor Multiparámetros | 01040 | SAMU | Nihon Kohden | BSM-6301K | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-008497 | Monitor Multiparámetros | 01068 | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Nihon Kohden | BSM-6301K | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-008497 | Monitor Multiparámetros | 01068 | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Nihon Kohden | BSM-6301K | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-004583 | Monitor Multiparámetros | 01067 | Medicina | Nihon Kohden | BSM-6301K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-008485 | Monitor Multiparámetros | 01042 | Medicina | Nihon Kohden | BSM-6301K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-004503 | Monitor Multiparámetros | 01058 | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Nihon Kohden | BSM-6301K | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-004503 | Monitor Multiparámetros | 01058 | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Nihon Kohden | BSM-6301K | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-004584 | Monitor Multiparámetros | 01045 | Medicina | Nihon Kohden | BSM-6301K | Febrero |  |  | C2 | Reprogramada · Equipo en servicio técnico
2-116511 | Monitor Multiparámetros | 1393-109309 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-116511 | Monitor Multiparámetros | 1393-109309 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-008451 | Monitor Multiparámetros | 01029 | CDT | Nihon Kohden | BSM-6301K | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-008451 | Monitor Multiparámetros | 01029 | CDT | Nihon Kohden | BSM-6301K | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116513 | Monitor Multiparámetros | 1393-109310 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-116513 | Monitor Multiparámetros | 1393-109310 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-008466 | Monitor Multiparámetros | 01069 | Medicina | Nihon Kohden | BSM-6301K | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-008466 | Monitor Multiparámetros | 01069 | Medicina | Nihon Kohden | BSM-6301K | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121189 | Monitor Multiparámetros | 29789 | Medicina | Nihon Kohden | BSM-3562K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-008660 | Monitor Multiparámetros | 01054 | Medicina | Nihon Kohden | BSM-6301K | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-008660 | Monitor Multiparámetros | 01054 | Medicina | Nihon Kohden | BSM-6301K | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116512 | Monitor Multiparámetros | 1393-109301 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-116512 | Monitor Multiparámetros | 1393-109301 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112424 | Monitor Multiparámetros | 03643 | Cirugía Adulto | Nihon Kohden | BSM-2351K | Febrero |  |  | Baja | Equipo Dado de Baja
2-112501 | Monitor Multiparámetros | 01052. | Traumatología | Nihon Kohden | BSM-6301K | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-112501 | Monitor Multiparámetros | 01052. | Traumatología | Nihon Kohden | BSM-6301K | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-012781 | Monitor Multiparámetros | 01046. | Traumatología | Nihon Kohden | BSM-6301K | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-012781 | Monitor Multiparámetros | 01046. | Traumatología | Nihon Kohden | BSM-6301K | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-003578 | Monitor Multiparámetros | 01047 | Cirugía Adulto | Nihon Kohden | BSM-6301K | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-002733 | Monitor Multiparámetros | 01059. | Traumatología | Nihon Kohden | BSM-6301K | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-002733 | Monitor Multiparámetros | 01059. | Traumatología | Nihon Kohden | BSM-6301K | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119372 | Monitor Multiparámetros | VGSML0069 | Pabellón (Recuperación) | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116514 | Monitor Multiparámetros | 1393-109325 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-116514 | Monitor Multiparámetros | 1393-109325 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-116515 | Monitor Multiparámetros | 1393-109314 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-116515 | Monitor Multiparámetros | 1393-109314 | UPC Pediátrica | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-013525 | Monitor Multiparámetros | 6000874576 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Vista XL | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-013525 | Monitor Multiparámetros | 6000874576 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Vista XL | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-013523 | Monitor Multiparámetros | 6000907871 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Vista XL | Enero |  |  | C2 | Reprogramada · Equipo en servicio técnico
2-013523 | Monitor Multiparámetros | 6000907871 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Vista XL | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-013524 | Monitor Multiparámetros | 6000875272 | UPC Cardiovascular (Prestado a UPC Adulto) | Drager | Infinity Vista XL | Abril |  |  | C2 | Reprogramada · Equipo en servicio técnico
2-013521 | Monitor Multiparámetros | 6000873372 | Medicina | Drager | Infinity Vista XL | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112577 | Monitor Multiparámetros | 23307030152 | Cardiología | Nellcor | M5600-LA | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-112577 | Monitor Multiparámetros | 23307030152 | Cardiología | Nellcor | M5600-LA | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-111613 | Monitor Multiparámetros | 5395673564 | Urgencia Infantil (Prestado a Pediatría) | Drager | Infinity Vista XL | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-111613 | Monitor Multiparámetros | 5395673564 | Urgencia Infantil (Prestado a Pediatría) | Drager | Infinity Vista XL | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-021178 | Monitor Multiparámetros | 01066 | Cirugía Infantil | Nihon Kohden | BSM-6301K | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-021178 | Monitor Multiparámetros | 01066 | Cirugía Infantil | Nihon Kohden | BSM-6301K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119374 | Monitor Multiparámetros | VGSML0072 | Pabellón (Recuperación) | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-024353 | Monitor Multiparámetros | 5494305160 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119632 | Monitor Multiparámetros | SQE19510004SA | UPC 3er Piso | General Electric | B105 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-29 | Operativo | Ignacio Berner Bergara
2-119633 | Monitor Multiparámetros | SQE19510005SA | UPC 3er Piso | General Electric | B105 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-29 | Operativo | Ignacio Berner Bergara
2-135921 | Monitor Multiparámetros | VSSUM0052 | TROI | Drager | Vista 300 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-135399 | Monitor Multiparámetros | VSSTE0190 | TROI | Drager | Vista 300 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-027413 | Monitor Multiparámetros | US74915951 | Psiquiatría | Philips | VM6 | Marzo |  |  | Baja | Equipo Dado de Baja
2-119629 | Monitor Multiparámetros | SQE19510008SA | UPC 3er Piso | General Electric | B105 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-29 | Operativo | Ignacio Berner Bergara
2-113428 | Monitor Multiparámetros | 03644. | Medicina | Nihon Kohden | BSM-2351K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-016153 | Monitor Multiparámetros | 100646 | Pabellón CMA | Nihon Kohden | PVM-2701K | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-023029 | Monitor Multiparámetros | 100642 | Pabellón CMA | Nihon Kohden | PVM-2701K | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119650 | Monitor Multiparámetros | SQE19510009SA | UPC 3er Piso | General Electric | B105 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-118855 | Monitor Multiparámetros | 5613540865 | Pabellón Quirúrgico | Drager | M540 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-027447 | Monitor Multiparámetros | US74915955 | Hospitalización Domiciliaria | Philips | VM6 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-003463 | Monitor Multiparámetros | 5494308059 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-003463 | Monitor Multiparámetros | 5494308059 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-113429 | Monitor Multiparámetros | 3647 | Hemodiálisis | Nihon Kohden | BSM-2351K | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-29 | Operativo | Ignacio Berner Bergara
2-024297 | Monitor Multiparámetros | 5494528944 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | NU | No Ubicable
2-024297 | Monitor Multiparámetros | 5494528944 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Infinity Kappa | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-118839 | Monitor Multiparámetros | 5613542961 | Pabellón Quirúrgico | Drager | M540 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119652 | Monitor Multiparámetros | SQE19510010SA | Medicina | General Electric | B105 | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-119652 | Monitor Multiparámetros | SQE19510010SA | Medicina | General Electric | B105 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-007607 | Monitor Multiparámetros | 01031. | Cirugía Adulto | Nihon Kohden | BSM-6301K | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112658 | Monitor Multiparámetros | 5396140362 | Imagenología | Drager | Infinity Vista XL | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-112658 | Monitor Multiparámetros | 5396140362 | Imagenología | Drager | Infinity Vista XL | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-027591 | Monitor Multiparámetros | 5495045456 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-023233 | Monitor Multiparámetros | 5495042762 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-021531 | Monitor Multiparámetros | V2SFH0017 | Pabellón (Recuperación) | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-021532 | Monitor Multiparámetros | V2SFH0032 | Pabellón (Recuperación) | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-021540 | Monitor Multiparámetros | V2SFH0025 | Pabellón (Recuperación) | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-021538 | Monitor Multiparámetros | V2SFH0016 | Pabellón (Recuperación) | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-021537 | Monitor Multiparámetros | V2SFH0031 | Pabellón (Recuperación) | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-021535 | Monitor Multiparámetros | V2SFH0035 | Pabellón (Recuperación) | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | C2 | Reprogramada · Equipo en servicio técnico
2-021535 | Monitor Multiparámetros | V2SFH0035 | Pabellón (Recuperación) | Drager | Vista 120 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-021534 | Monitor Multiparámetros | V2SFH0038 | Pabellón (Recuperación) | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-021539 | Monitor Multiparámetros | V2SFH0033 | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Traumatología) | Drager | Vista 120 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-021533 | Monitor Multiparámetros | V2SFH0019 | Pabellón (Recuperación) | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-021536 | Monitor Multiparámetros | V2SFH0026 | Pabellón (Recuperación) | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-028015 | Monitor Multiparámetros | 0105413. | Urgencia Infantil | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-023575 | Monitor Multiparámetros | 105784 | Urgencia Adulto | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112508 | Monitor Multiparámetros | 0105405. | Urgencia Infantil | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-023536 | Monitor Multiparámetros | 0105409. | Urgencia Infantil | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112510 | Monitor Multiparámetros | 105804 | Urgencia Adulto | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112511 | Monitor Multiparámetros | 107080 | Urgencia Adulto | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-027994 | Monitor Multiparámetros | 0107075. | Urgencia Adulto | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112512 | Monitor Multiparámetros | 0107083. | Urgencia Infantil | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-028043 | Monitor Multiparámetros | 0107101. | Urgencia Infantil | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112514 | Monitor Multiparámetros | 0107093. | Urgencia Infantil | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112515 | Monitor Multiparámetros | 0107077. | Urgencia Infantil | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112516 | Monitor Multiparámetros | CN23200081 | Peritoneodiálisis Adulto | Philips | G70 | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-112517 | Monitor Multiparámetros | CN23200082 | Urgencia Adulto | Philips | G70 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-023482 | Monitor Multiparámetros | VTSHD0109 | Urgencia Adulto | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-016543 | Monitor Multiparámetros | VTSHD0102 | Neurocirugía | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-016543 | Monitor Multiparámetros | VTSHD0102 | Neurocirugía | Drager | Vista 120 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-023481 | Monitor Multiparámetros | VTSHD0101 | Pediatría | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-023481 | Monitor Multiparámetros | VTSHD0101 | Pediatría | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-016540 | Monitor Multiparámetros | VTSHD0089 | Neurocirugía | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-016540 | Monitor Multiparámetros | VTSHD0089 | Neurocirugía | Drager | Vista 120 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-027910 | Monitor Multiparámetros | VTSHD0103 | Pediatría | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-027910 | Monitor Multiparámetros | VTSHD0103 | Pediatría | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-023478 | Monitor Multiparámetros | VTSHD0068 | Urgencia Adulto (Prestado a Cirugía Adulto) | Drager | Vista 120 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-016544 | Monitor Multiparámetros | VTSHD0090 | Cirugía Adulto | Drager | Vista 120 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-023479 | Monitor Multiparámetros | VTSHD0065 | Medicina | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-027909 | Monitor Multiparámetros | VTSHD0051 | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-023477 | Monitor Multiparámetros | VTSHD0072 | Medicina | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-016538 | Monitor Multiparámetros | VTSHD0070 | Medicina | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-016539 | Monitor Multiparámetros | VTSHD0106 | Medicina | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-016551 | Monitor Multiparámetros | VTSHD0107 | Neurocirugía | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-016551 | Monitor Multiparámetros | VTSHD0107 | Neurocirugía | Drager | Vista 120 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-023480 | Monitor Multiparámetros | VTSHD0096 | Cirugía Adulto | Drager | Vista 120 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-016541 | Monitor Multiparámetros | VTSHD0094 | Medicina | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-016542 | Monitor Multiparámetros | VTSHD0111 | Neurocirugía | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-016542 | Monitor Multiparámetros | VTSHD0111 | Neurocirugía | Drager | Vista 120 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117050 | Monitor Multiparámetros | DE351C1469 | Pabellones Gineco-Obstétricos | Philips | MX450 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-013293 | Monitor Multiparámetros | VTSHD0066 | Neurocirugía | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-013293 | Monitor Multiparámetros | VTSHD0066 | Neurocirugía | Drager | Vista 120 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-004769 | Monitor Multiparámetros | VTSHD0099 | Pediatría | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-004769 | Monitor Multiparámetros | VTSHD0099 | Pediatría | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110948 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0069 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-110948 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0069 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110843 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0088 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-110843 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0088 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110831 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0103 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-110831 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0103 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110838 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0120 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-110838 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0120 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110834 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0122 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-110834 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0122 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110828 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0124 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-110828 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0124 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110842 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0127 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-110842 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0127 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110945 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0130 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-110945 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0130 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110829 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0133 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-110829 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0133 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110836 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0146 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-110836 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0146 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110942 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0152 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-110942 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0152 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110943 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0154 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-110943 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0154 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110947 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0158 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-110947 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0158 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110837 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0160 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-110837 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0160 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110832 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0166 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-110832 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0166 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110840 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0169 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-110840 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0169 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110833 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0170 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-110833 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0170 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110839 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0171 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-110839 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0171 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110841 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0173 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-110841 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0173 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110835 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0174 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-110835 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0174 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110944 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0194 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-110944 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0194 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110844 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0197 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-110844 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0197 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110830 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0226 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-110830 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0226 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110946 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0233 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-110946 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0233 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110941 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0234 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-110941 | Monitor Multiparámetros | VQSHD0234 | Neonatología | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-013520 | Monitor Multiparámetros | VTSHD0021 | UPC Cardiovascular (Prestado a Medicina) | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110957 | Monitor Multiparámetros | VTSHN0089 | Pabellones Gineco-Obstétricos | Drager | Vista 120 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-022659 | Monitor Multiparámetros | 5495188658 | Pabellones Gineco-Obstétricos | Drager | Infinity Kappa | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-024122 | Monitor Multiparámetros | 01117. | SAMU | Nihon Kohden | BSM-6301K | Abril |  |  | NU | No Ubicable
2-024122 | Monitor Multiparámetros | 01117. | SAMU | Nihon Kohden | BSM-6301K | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-111142 | Monitor Multiparámetros | 6007939163 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Delta | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-111142 | Monitor Multiparámetros | 6007939163 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Delta | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-111140 | Monitor Multiparámetros | 5495339950 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-111140 | Monitor Multiparámetros | 5495339950 | UPC Cardiovascular | Drager | Infinity Kappa | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-111902 | Monitor Multiparámetros | 111450 | Pabellón CMA | Nihon Kohden | PVM-2701 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-111901 | Monitor Multiparámetros | 111456 | Pabellón CMA | Nihon Kohden | PVM-2701 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112541 | Monitor Multiparámetros | 5495318955 | UPC Adulto (Prestado a UPC 3er piso) | Drager | Infinity Kappa | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112601 | Monitor Multiparámetros | 5493736846 | Cardiología | Drager | Infinity Kappa | Febrero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-112601 | Monitor Multiparámetros | 5493736846 | Cardiología | Drager | Infinity Kappa | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117051 | Monitor Multiparámetros | DE351C1465 | Pabellones Gineco-Obstétricos | Philips | MX450 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110795 | Oxímetro de Pulso | 225548 | Neonatología | Masimo | R7 | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110796 | Oxímetro de Pulso | 225507 | Neonatología | Masimo | R7 | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112800 | Monitor Multiparámetros | 5495286953 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Enero |  |  | No | No Realizada
2-112800 | Monitor Multiparámetros | 5495286953 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | C2 | Reprogramada · Equipo en servicio técnico
2-112836 | Monitor Multiparámetros | 5495290066 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-112836 | Monitor Multiparámetros | 5495290066 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112833 | Monitor Multiparámetros | 5495302268 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Enero |  |  | No | No Realizada
2-112833 | Monitor Multiparámetros | 5495302268 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | C2 | Reprogramada · Equipo en servicio técnico
2-112812 | Monitor Multiparámetros | 5495305167 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112813 | Monitor Multiparámetros | 5495307067 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-112813 | Monitor Multiparámetros | 5495307067 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112801 | Monitor Multiparámetros | 5495307263 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112834 | Monitor Multiparámetros | 5495307762 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112830 | Monitor Multiparámetros | 5495310865 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112827 | Monitor Multiparámetros | 5495311962 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112831 | Monitor Multiparámetros | 5495313461 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-112831 | Monitor Multiparámetros | 5495313461 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112802 | Monitor Multiparámetros | 5495313764 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110634 | Monitor Multiparámetros | TM3M0264 | Imagenología | Tesla | M3 | Febrero |  |  | C3 | Reprogramada · Equipo no operativo, a la espera de repuestos o accesorios
2-110634 | Monitor Multiparámetros | TM3M0264 | Imagenología | Tesla | M3 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112795 | Monitor Multiparámetros | 5495319063 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112814 | Monitor Multiparámetros | 5495320364 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112829 | Monitor Multiparámetros | 5495321363 | UPC Adulto (Prestado a UPC 3er piso) | Drager | Infinity Kappa | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112822 | Monitor Multiparámetros | 5495322460 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112815 | Monitor Multiparámetros | 5495323165 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112796 | Monitor Multiparámetros | 5495324164 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112835 | Monitor Multiparámetros | 5495324458 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112837 | Monitor Multiparámetros | 5495324565 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112803 | Monitor Multiparámetros | 5495326456 | UPC Adulto | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112943 | Monitor Multiparámetros | 5495192163 | Pabellón Quirúrgico | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-024371 | Monitor Multiparámetros | 5495196658 | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Imagenología) | Drager | Infinity Kappa | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-113299 | Monitor Multiparámetros | 260123-M15803660005 | Pediatría | EDAN | IM50 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-113299 | Monitor Multiparámetros | 260123-M15803660005 | Pediatría | EDAN | IM50 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-113430 | Monitor Multiparámetros | 3648 | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | Nihon Kohden | BSM-2351K | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-113430 | Monitor Multiparámetros | 3648 | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | Nihon Kohden | BSM-2351K | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-112353 | Monitor Multiparámetros | V2SFF0044 | Cardiología (Prestado a Medicina cardiovascular) | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-112353 | Monitor Multiparámetros | V2SFF0044 | Cardiología (Prestado a Medicina cardiovascular) | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-113189 | Monitor Multiparámetros | V1SHL0116 | Cardiología (Prestado a Medicina cardiovascular) | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-113189 | Monitor Multiparámetros | V1SHL0116 | Cardiología (Prestado a Medicina cardiovascular) | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-113188 | Monitor Multiparámetros | VQSHF0100 | Electrofisiología | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-113188 | Monitor Multiparámetros | VQSHF0100 | Electrofisiología | Drager | Vista 120 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-110576 | Monitor Multiparámetros | DE35137548 | Neonatología | Philips | MX500 | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117052 | Monitor Multiparámetros | DE351C1289 | Pabellones Gineco-Obstétricos | Philips | MX450 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117053 | Monitor Multiparámetros | DE351C1464 | Pabellones Gineco-Obstétricos | Philips | MX450 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117054 | Monitor Multiparámetros | DE351C1468 | Pabellones Gineco-Obstétricos | Philips | MX450 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117055 | Monitor Multiparámetros | DE351C1471 | Pabellones Gineco-Obstétricos | Philips | MX450 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117056 | Monitor Multiparámetros | DE351C1466 | Pabellones Gineco-Obstétricos | Philips | MX450 | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-27 | No Operativo | Cristina Rozas Urrutia
2-117540 | Monitor Multiparámetros | 5495671163 | Pabellones Gineco-Obstétricos | Drager | Infinity Kappa | Mayo |  |  | C3 | Reprogramada · Equipo no operativo, a la espera de repuestos o accesorios
2-117733 | Monitor Multiparámetros | DE671E0395 | Neonatología | Philips | Intellivue MX550 | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117734 | Monitor Multiparámetros | DE671E0396 | Neonatología | Philips | Intellivue MX550 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-117734 | Monitor Multiparámetros | DE671E0396 | Neonatología | Philips | Intellivue MX550 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117735 | Monitor Multiparámetros | DE671E0397 | Neonatología | Philips | Intellivue MX550 | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117736 | Monitor Multiparámetros | DE671E0398 | Neonatología | Philips | Intellivue MX550 | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117737 | Monitor Multiparámetros | DE671E0399 | Neonatología | Philips | Intellivue MX550 | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117738 | Monitor Multiparámetros | DE671E0401 | Neonatología | Philips | Intellivue MX550 | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117739 | Monitor Multiparámetros | DE671E0403 | Neonatología | Philips | Intellivue MX550 | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117740 | Monitor Multiparámetros | DE671E0404 | Neonatología | Philips | Intellivue MX550 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-117740 | Monitor Multiparámetros | DE671E0404 | Neonatología | Philips | Intellivue MX550 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117741 | Monitor Multiparámetros | DE671E0405 | Neonatología | Philips | Intellivue MX550 | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117742 | Monitor Multiparámetros | DE671E0406 | Neonatología | Philips | Intellivue MX550 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-117742 | Monitor Multiparámetros | DE671E0406 | Neonatología | Philips | Intellivue MX550 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117743 | Monitor Multiparámetros | DE671E0407 | Neonatología | Philips | Intellivue MX550 | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117744 | Monitor Multiparámetros | DE671E0408 | Neonatología | Philips | Intellivue MX550 | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117745 | Monitor Multiparámetros | DE671E0409 | Neonatología | Philips | Intellivue MX550 | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117746 | Monitor Multiparámetros | DE671E0410 | Neonatología | Philips | Intellivue MX550 | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117747 | Monitor Multiparámetros | DE671E0434 | Neonatología | Philips | Intellivue MX550 | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117748 | Monitor Multiparámetros | DE671E0435 | Neonatología | Philips | Intellivue MX550 | Enero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117818 | Monitor Multiparámetros | VGSLN0003 | Urgencia Adulto | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117819 | Monitor Multiparámetros | VGSLN0002 | Urgencia Adulto | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117820 | Monitor Multiparámetros | VGSLN0014 | Urgencia Adulto | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117821 | Monitor Multiparámetros | VGSLN0017 | Urgencia Adulto | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117822 | Monitor Multiparámetros | VGSLN0049 | Urgencia Adulto (Prestado a Pediatría) | Drager | Vista 120 | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-117822 | Monitor Multiparámetros | VGSLN0049 | Urgencia Adulto (Prestado a Pediatría) | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117823 | Monitor Multiparámetros | VGSLN0079 | Urgencia Adulto | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117814 | Monitor Multiparámetros | 5613359963 | Pabellón CMA | Drager | M540 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117813 | Monitor Multiparámetros | 5613354870 | Pabellón Quirúrgico | Drager | M540 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117812 | Monitor Multiparámetros | 5613360578 | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Pabellón CMA) | Drager | M540 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-118884 | Monitor Multiparámetros | SP318331750WA | UPC Pediátrica | General Electric | B105 | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-118884 | Monitor Multiparámetros | SP318331750WA | UPC Pediátrica | General Electric | B105 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-118881 | Monitor Multiparámetros | SP318443451WA | UPC Pediátrica | General Electric | B105 | Enero |  |  | C2 | Reprogramada · Equipo en servicio técnico
2-119653 | Monitor Multiparámetros | SQE19510024SA | Electrofisiología | General Electric | B105 | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-119653 | Monitor Multiparámetros | SQE19510024SA | Electrofisiología | General Electric | B105 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119634 | Monitor Multiparámetros | SQE19510025SA | Cirugía Adulto | General Electric | B105 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119635 | Monitor Multiparámetros | SQE19510026SA | UPC Cardiovascular | General Electric | B105 | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-119635 | Monitor Multiparámetros | SQE19510026SA | UPC Cardiovascular | General Electric | B105 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119637 | Monitor Multiparámetros | SQE19510027SA | Cirugía Adulto | General Electric | B105 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119631 | Monitor Multiparámetros | SQE19510029SA | Medicina | General Electric | B105 | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-119631 | Monitor Multiparámetros | SQE19510029SA | Medicina | General Electric | B105 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119636 | Monitor Multiparámetros | SQE19510030SA | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | General Electric | B105 | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-119636 | Monitor Multiparámetros | SQE19510030SA | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | General Electric | B105 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119630 | Monitor Multiparámetros | SQE19510031SA | Medicina | General Electric | B105 | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-119630 | Monitor Multiparámetros | SQE19510031SA | Medicina | General Electric | B105 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119702 | Monitor Multiparámetros | 0118020. | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Nihon Kohden | PVM-2703 | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-119702 | Monitor Multiparámetros | 0118020. | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Nihon Kohden | PVM-2703 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119703 | Monitor Multiparámetros | 0118042. | Medicina | Nihon Kohden | PVM-2703 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119704 | Monitor Multiparámetros | 0117935. | Medicina | Nihon Kohden | PVM-2703 | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-119704 | Monitor Multiparámetros | 0117935. | Medicina | Nihon Kohden | PVM-2703 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119705 | Monitor Multiparámetros | 0118040. | Medicina | Nihon Kohden | PVM-2703 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119706 | Monitor Multiparámetros | 0118006. | Medicina | Nihon Kohden | PVM-2703 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119707 | Monitor Multiparámetros | 0117960. | Urgencia infantil | Nihon Kohden | PVM-2703 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119708 | Monitor Multiparámetros | 0117934. | Urgencia infantil | Nihon Kohden | PVM-2703 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119709 | Monitor Multiparámetros | 0117925. | Urgencia Adulto | Nihon Kohden | PVM-2703 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119710 | Monitor Multiparámetros | 0117936. | Urgencia infantil | Nihon Kohden | PVM-2703 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119711 | Monitor Multiparámetros | 117954 | Urgencia Adulto | Nihon Kohden | PVM-2703 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119713 | Monitor Multiparámetros | 1810190910101 | Servicio Social | MATIMED | MN-580 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119741 | Monitor Multiparámetros | 5495679556 | UPC 3er Piso | Drager | Infinity Kappa | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119742 | Monitor Multiparámetros | 5495714162 | UPC 3er Piso | Drager | Infinity Kappa | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119743 | Monitor Multiparámetros | 5495709257 | UPC 3er Piso | Drager | Infinity Kappa | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119744 | Monitor Multiparámetros | 5495706162 | UPC 3er Piso | Drager | Infinity Kappa | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-119745 | Monitor Multiparámetros | 5495686254 | UPC 3er Piso | Drager | Infinity Kappa | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120244 | Monitor Multiparámetros | 1393-113289 | UPC 3er Piso | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120245 | Monitor Multiparámetros | 1393-113283 | UPC 3er Piso | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120246 | Monitor Multiparámetros | 1393-113290 | UPC 3er Piso | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120247 | Monitor Multiparámetros | 1393-113276 | UPC 3er Piso | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120248 | Monitor Multiparámetros | 1393-113292 | UPC 3er Piso | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120249 | Monitor Multiparámetros | 1393-113279 | UPC 3er Piso | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-124829 | Monitor Multiparámetros | 94999001058 | Imagenología | SCHILLER | MAGELIFE Serenity | Febrero |  |  | C3 | Reprogramada · Equipo no operativo, a la espera de repuestos o accesorios
2-124829 | Monitor Multiparámetros | 94999001058 | Imagenología | SCHILLER | MAGELIFE Serenity | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120428 | Monitor Multiparámetros | F2-04008218 | Urgencia Adulto | Mindray | BeneVision N17 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120427 | Monitor Multiparámetros | F2-04008204 | Urgencia Adulto | Mindray | BeneVision N17 | Marzo |  |  | C1 | Reprogramada · Imposibilidad de desocupar el equipo del paciente por indicación clínica
2-120427 | Monitor Multiparámetros | F2-04008204 | Urgencia Adulto | Mindray | BeneVision N17 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120429 | Monitor Multiparámetros | F2-04008289 | Urgencia Adulto | Mindray | BeneVision N17 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120430 | Monitor Multiparámetros | F2-04008141 | Urgencia Adulto | Mindray | BeneVision N17 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120574 | Monitor Multiparámetros | 1393-114595 | UPC 3er Piso | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120575 | Monitor Multiparámetros | 1393-114598 | UPC 3er Piso | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120576 | Monitor Multiparámetros | 1393-114593 | UPC 3er Piso | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120572 | Monitor Multiparámetros | 1393-114597 | UPC 3er Piso | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120573 | Monitor Multiparámetros | 1393-114596 | UPC 3er Piso | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120776 | Monitor Multiparámetros | KQ-04036895 | UPC 3er Piso | Mindray | UMEC12 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120804 | Monitor Multiparámetros | SQF20247942WA | Pabellón CMA | General Electric | B125 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120805 | Monitor Multiparámetros | SQF20247940WA | Pabellón CMA | General Electric | B125 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120827 | Monitor Multiparámetros | 5495845056 | UPC 3er Piso | Drager | Infinity Kappa | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120925 | Monitor Multiparámetros | VGSNE3867 | Urgencia Adulto | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120924 | Monitor Multiparámetros | VGSNE3877 | Urgencia Adulto | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | C2 | Reprogramada · Equipo en servicio técnico
2-120923 | Monitor Multiparámetros | VGSNE3864 | Urgencia Adulto | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120922 | Monitor Multiparámetros | VGSNE3830 | Urgencia Adulto | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120949 | Monitor Multiparámetros | KQ-04036808 | Ginecología | Mindray | UMEC12 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120996 | Monitor Multiparámetros | 3319 | Urgencia Adulto | Nihon Kohden | PVM-4763 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120994 | Monitor Multiparámetros | 3326 | Urgencia Adulto | Nihon Kohden | PVM-4763 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-120995 | Monitor Multiparámetros | 3318 | Urgencia Adulto | Nihon Kohden | PVM-4763 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121004 | Monitor Multiparámetros | J3300QF04734 | Servicio Social | Creative Medical | UP-7000 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121002 | Monitor Multiparámetros | PSHH501479 | Servicio Social | Sinohero | H5 | Abril |  |  | C8 | Reprogramada · Contingencia hospitalaria
2-121002 | Monitor Multiparámetros | PSHH501479 | Servicio Social | Sinohero | H5 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121003 | Monitor Multiparámetros | J3300QF04724 | Servicio Social | Creative Medical | UP-7000 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121190 | Monitor Multiparámetros | 29791 | Medicina | Nihon Kohden | BSM-3562K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121191 | Monitor Multiparámetros | 29792 | Medicina | Nihon Kohden | BSM-3562K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121192 | Monitor Multiparámetros | 29805 | Medicina | Nihon Kohden | BSM-3562K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121193 | Monitor Multiparámetros | 29811 | Medicina | Nihon Kohden | BSM-3562K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121194 | Monitor Multiparámetros | 29814 | Medicina | Nihon Kohden | BSM-3562K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121195 | Monitor Multiparámetros | 29815 | Medicina | Nihon Kohden | BSM-3562K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121196 | Monitor Multiparámetros | 29816 | Medicina | Nihon Kohden | BSM-3562K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121197 | Monitor Multiparámetros | 29817 | Medicina | Nihon Kohden | BSM-3562K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121198 | Monitor Multiparámetros | 29800 | Medicina | Nihon Kohden | BSM-3562K | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121232 | Monitor Multiparámetros | 261594-M21407240019 | Medicina | EDAN | X12 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121233 | Monitor Multiparámetros | 261594-M21407240011 | Medicina | EDAN | X12 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121234 | Monitor Multiparámetros | 261594-M21406070014 | Medicina | EDAN | X12 | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121234 | Monitor Multiparámetros | 261594-M21406070014 | Medicina | EDAN | X12 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121235 | Monitor Multiparámetros | 261594-M21407000058 | Medicina | EDAN | X12 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121236 | Monitor Multiparámetros | 261594-M21407240059 | Medicina | EDAN | X12 | Febrero | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-02-27 | Operativo | Carlos Bahamondes Seguel |  |  | reposición de interfase y sensor ECG, cambio de sensor e interfase Spo2
2-121237 | Monitor Multiparámetros | 261594-M21407240073 | Medicina | EDAN | X12 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121238 | Monitor Multiparámetros | 261594-M21407240071 | Medicina | EDAN | X12 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121239 | Monitor Multiparámetros | 261594-M21407240024 | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | EDAN | X12 | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121239 | Monitor Multiparámetros | 261594-M21407240024 | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | EDAN | X12 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121240 | Monitor Multiparámetros | 261594-M21407000083 | Medicina | EDAN | X12 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121241 | Monitor Multiparámetros | 261594-M21406070011 | Medicina | EDAN | X12 | Febrero |  |  | C2 | Reprogramada · Equipo en servicio técnico
2-121304 | Monitor Multiparámetros | DGLC0120 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | C2 | Reprogramada · Equipo en servicio técnico
2-121305 | Monitor Multiparámetros | DGLC0121 | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121305 | Monitor Multiparámetros | DGLC0121 | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Bistos | BT-770 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121306 | Monitor Multiparámetros | DGLC0118 | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121306 | Monitor Multiparámetros | DGLC0118 | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Bistos | BT-770 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121307 | Monitor Multiparámetros | DGLC0126 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121308 | Monitor Multiparámetros | DGLC0138 | Medicina (Prestado a Cirugía Infantil ) | Bistos | BT-770 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121308 | Monitor Multiparámetros | DGLC0138 | Medicina (Prestado a Cirugía Infantil ) | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121309 | Monitor Multiparámetros | DGLC0124 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121310 | Monitor Multiparámetros | DGLC0137 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121311 | Monitor Multiparámetros | DGLC0134 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121312 | Monitor Multiparámetros | DGLC0115 | Medicina (Prestado a Pediatría) | Bistos | BT-770 | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-121312 | Monitor Multiparámetros | DGLC0115 | Medicina (Prestado a Pediatría) | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121313 | Monitor Multiparámetros | DGLC0136 | Pediatría | Bistos | BT-770 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121313 | Monitor Multiparámetros | DGLC0136 | Pediatría | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121314 | Monitor Multiparámetros | DGLC0133 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121315 | Monitor Multiparámetros | DGL70654 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121316 | Monitor Multiparámetros | DGLC0112 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121317 | Monitor Multiparámetros | DGLC0125 | Medicina (Prestado a Pediatría) | Bistos | BT-770 | Enero |  |  | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
2-121317 | Monitor Multiparámetros | DGLC0125 | Medicina (Prestado a Pediatría) | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121318 | Monitor Multiparámetros | DGL70658 | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121318 | Monitor Multiparámetros | DGL70658 | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Bistos | BT-770 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121319 | Monitor Multiparámetros | DGLC0128 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | C2 | Reprogramada · Equipo en servicio técnico
2-121320 | Monitor Multiparámetros | DGL70653 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121321 | Monitor Multiparámetros | DGLC0122 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121322 | Monitor Multiparámetros | DGL70649 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121323 | Monitor Multiparámetros | DGLC0109 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121324 | Monitor Multiparámetros | DGL70650 | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121324 | Monitor Multiparámetros | DGL70650 | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Bistos | BT-770 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121325 | Monitor Multiparámetros | DGLC0127 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121326 | Monitor Multiparámetros | DGL70652 | Hospitalización Domiciliaria | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121326 | Monitor Multiparámetros | DGL70652 | Hospitalización Domiciliaria | Bistos | BT-770 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121327 | Monitor Multiparámetros | DGLC0114 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121328 | Monitor Multiparámetros | DGLC0119 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121329 | Monitor Multiparámetros | DGLC0129 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121330 | Monitor Multiparámetros | DGLC0123 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121331 | Monitor Multiparámetros | DGLC0131 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121332 | Monitor Multiparámetros | DGLC0111 | Cirugía Infantil | Bistos | BT-770 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121332 | Monitor Multiparámetros | DGLC0111 | Cirugía Infantil | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121333 | Monitor Multiparámetros | DGLC0113 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121334 | Monitor Multiparámetros | DGLC0110 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121335 | Monitor Multiparámetros | DGL70655 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121336 | Monitor Multiparámetros | DGL80024 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121337 | Monitor Multiparámetros | DGL80022 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121338 | Monitor Multiparámetros | DGL80023 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121524 | Monitor Multiparámetros | DGM40020 | Endoscopía | Bistos | BT-770 | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121524 | Monitor Multiparámetros | DGM40020 | Endoscopía | Bistos | BT-770 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121525 | Monitor Multiparámetros | DGM40018 | Endoscopía | Bistos | BT-770 | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121525 | Monitor Multiparámetros | DGM40018 | Endoscopía | Bistos | BT-770 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121526 | Monitor Multiparámetros | DGM40013 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121527 | Monitor Multiparámetros | DGM40037 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121528 | Monitor Multiparámetros | DGM40028 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121529 | Monitor Multiparámetros | DGM40016 | Cirugía Infantil | Bistos | BT-770 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121529 | Monitor Multiparámetros | DGM40016 | Cirugía Infantil | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121530 | Monitor Multiparámetros | DGM40026 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121531 | Monitor Multiparámetros | DGM40019 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121532 | Monitor Multiparámetros | DGM40041 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121533 | Monitor Multiparámetros | DGM40042 | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121533 | Monitor Multiparámetros | DGM40042 | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Bistos | BT-770 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121534 | Monitor Multiparámetros | DGM40023 | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121534 | Monitor Multiparámetros | DGM40023 | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Bistos | BT-770 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121535 | Monitor Multiparámetros | DGM40032 | Medicina | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121536 | Monitor Multiparámetros | DGM40040 | Pediatría | Bistos | BT-770 | Enero |  |  | C2 | Reprogramada · Equipo en servicio técnico
2-121537 | Monitor Multiparámetros | DGM40021 | Pediatría | Bistos | BT-770 | Enero |  |  | C2 | Reprogramada · Equipo en servicio técnico
2-121537 | Monitor Multiparámetros | DGM40021 | Pediatría | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121538 | Monitor Multiparámetros | DGM40036 | Pediatría | Bistos | BT-770 | Enero |  |  | C2 | Reprogramada · Equipo en servicio técnico
2-121539 | Monitor Multiparámetros | DGM40015 | Pediatría | Bistos | BT-770 | Enero |  |  | C2 | Reprogramada · Equipo en servicio técnico
2-121539 | Monitor Multiparámetros | DGM40015 | Pediatría | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121540 | Monitor Multiparámetros | DGM40031 | Pediatría | Bistos | BT-770 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121540 | Monitor Multiparámetros | DGM40031 | Pediatría | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121541 | Monitor Multiparámetros | DGM40038 | Pediatría | Bistos | BT-770 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121541 | Monitor Multiparámetros | DGM40038 | Pediatría | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121542 | Monitor Multiparámetros | DGM40030 | Pediatría | Bistos | BT-770 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121542 | Monitor Multiparámetros | DGM40030 | Pediatría | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121543 | Monitor Multiparámetros | DGM40029 | Pediatría | Bistos | BT-770 | Enero |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121543 | Monitor Multiparámetros | DGM40029 | Pediatría | Bistos | BT-770 | Febrero |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121691 | Monitor Multiparámetros | 2943 | Hemato Oncología Adulto | Nihon Kohden | PVM-4763K | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121691 | Monitor Multiparámetros | 2943 | Hemato Oncología Adulto | Nihon Kohden | PVM-4763K | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121692 | Monitor Multiparámetros | 2731 | Hemato Oncología Adulto | Nihon Kohden | PVM-4763K | Febrero |  |  | No | No Realizada
2-121692 | Monitor Multiparámetros | 2731 | Hemato Oncología Adulto | Nihon Kohden | PVM-4763K | Marzo |  |  | C2 | Reprogramada · Equipo en servicio técnico
2-121692 | Monitor Multiparámetros | 2731 | Hemato Oncología Adulto | Nihon Kohden | PVM-4763K | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121693 | Monitor Multiparámetros | 2915 | Hemato Oncología Adulto | Nihon Kohden | PVM-4763K | Marzo |  |  | C2 | Reprogramada · Equipo en servicio técnico
2-121694 | Monitor Multiparámetros | 02922. | Hemato Oncología Adulto | Nihon Kohden | PVM-4763K | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121694 | Monitor Multiparámetros | 02922. | Hemato Oncología Adulto | Nihon Kohden | PVM-4763K | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-118718 | Monitor Multiparámetros | G3HQ40045 | Servicio Social | General Meditech | G3H | Abril |  |  | C8 | Reprogramada · Contingencia hospitalaria
2-118718 | Monitor Multiparámetros | G3HQ40045 | Servicio Social | General Meditech | G3H | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-117350 | Monitor Multiparámetros | G3FPB0029 | Servicio Social | General Meditech | G3F | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121711 | Monitor Multiparámetros | CN92392265 | CDT | Philips | CM100 | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121711 | Monitor Multiparámetros | CN92392265 | CDT | Philips | CM100 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121712 | Monitor Multiparámetros | CN92373992 | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | Philips | CM100 | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121712 | Monitor Multiparámetros | CN92373992 | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | Philips | CM100 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121714 | Monitor Multiparámetros | CN92392228 | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | Philips | CM100 | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121714 | Monitor Multiparámetros | CN92392228 | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | Philips | CM100 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121715 | Monitor Multiparámetros | CN92392229 | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | Philips | CM100 | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121715 | Monitor Multiparámetros | CN92392229 | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | Philips | CM100 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121716 | Monitor Multiparámetros | CN92392230 | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | Philips | CM100 | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121716 | Monitor Multiparámetros | CN92392230 | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | Philips | CM100 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121717 | Monitor Multiparámetros | CN92392264 | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | Philips | CM100 | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121717 | Monitor Multiparámetros | CN92392264 | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | Philips | CM100 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121791 | Monitor Multiparámetros | CN92395201 | Endoscopía | Philips | CM120 | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121791 | Monitor Multiparámetros | CN92395201 | Endoscopía | Philips | CM120 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121792 | Monitor Multiparámetros | CN92395203 | Endoscopía | Philips | CM120 | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-121792 | Monitor Multiparámetros | CN92395203 | Endoscopía | Philips | CM120 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121554 | Monitor Multiparámetros | 0132821. | Urgencia Infantil | Nihon Kohden | PVM-2701 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121555 | Monitor Multiparámetros | 0132822. | Urgencia Infantil | Nihon Kohden | PVM-2701 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121556 | Monitor Multiparámetros | 0132823. | Urgencia Infantil | Nihon Kohden | PVM-2701 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121557 | Monitor Multiparámetros | 0132824. | Urgencia Infantil | Nihon Kohden | PVM-2701 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121558 | Monitor Multiparámetros | 0132825. | Urgencia Infantil | Nihon Kohden | PVM-2701 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121559 | Monitor Multiparámetros | 0132826. | Urgencia Infantil | Nihon Kohden | PVM-2701 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121560 | Monitor Multiparámetros | 0132829. | Urgencia Infantil | Nihon Kohden | PVM-2701 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121561 | Monitor Multiparámetros | 0132834. | Urgencia Infantil | Nihon Kohden | PVM-2701 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121562 | Monitor Multiparámetros | 19109. | Urgencia Infantil | Nihon Kohden | BSM-3763 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121563 | Monitor Multiparámetros | 08813. | Urgencia Infantil | Nihon Kohden | BSM-1763 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-121798 | Monitor Multiparámetros | AA3-14033891 | Pabellón CMA | Mindray | BeneVision N1 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-122346 | Monitor Multiparámetros | CN92392254 | Ginecología | Philips | CM100 | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-124761 | Monitor Multiparámetros | 22060100008 | Servicio Social | Sinohero | H5 | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-124762 | Monitor Multiparámetros | 22060100003 | Servicio Social | Sinohero | H5 | Abril |  |  | C8 | Reprogramada · Contingencia hospitalaria
2-124831 | Monitor Multiparámetros | S2SRC0509 | Urgencia Adulto | Drager | Vista 120 S | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-124832 | Monitor Multiparámetros | S2SNE1555 | Urgencia Adulto | Drager | Vista 120 S | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-124842 | Monitor Multiparámetros | VGSRC0520 | Urgencia Adulto | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-124843 | Monitor Multiparámetros | VGSRC0467 | Urgencia Adulto | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-124844 | Monitor Multiparámetros | VGSRC0512 | Urgencia Adulto | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-124845 | Monitor Multiparámetros | VGSRC0472 | Urgencia Adulto | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-124846 | Monitor Multiparámetros | VGSRC0490 | Urgencia Adulto | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-124847 | Monitor Multiparámetros | VGSRC0495 | Urgencia Adulto | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-124848 | Monitor Multiparámetros | VGSRC0521 | Urgencia Adulto | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-124849 | Monitor Multiparámetros | VGSRC0543 | Urgencia Adulto | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-124850 | Monitor Multiparámetros | VGSRC0538 | Urgencia Adulto | Drager | Vista 120 | Marzo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-133676 | Monitor Multiparámetros | JH01B910008 | CDT | Northern | Aquarius ECG | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-133676 | Monitor Multiparámetros | JH01B910008 | CDT | Northern | Aquarius ECG | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-133677 | Monitor Multiparámetros | JH01B910020 | CDT | Northern | Aquarius ECG | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-133677 | Monitor Multiparámetros | JH01B910020 | CDT | Northern | Aquarius ECG | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-133678 | Monitor Multiparámetros | JH01B910011 | CDT | Northern | Aquarius ECG | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-133678 | Monitor Multiparámetros | JH01B910011 | CDT | Northern | Aquarius ECG | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-133679 | Monitor Multiparámetros | JH01B910002 | CDT | Northern | Aquarius ECG | Marzo |  |  | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
2-133679 | Monitor Multiparámetros | JH01B910002 | CDT | Northern | Aquarius ECG | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-006455 | Máquina Diálisis | 8VCAJN47 | Hemodiálisis | Fresenius | 4008B(s) | Enero |  |  | Baja | Equipo Dado de Baja
2-006460 | Máquina Diálisis | 9VCAPR03 | Hemodiálisis | Fresenius | 4008B(s) | Febrero |  |  | Baja | Equipo Dado de Baja
2-113999 | Máquina Diálisis | 8VCAJN39 | UPC Adulto | Fresenius | 4008B(s) | Abril | Interno |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo | 2026-04-30 | Operativo | Cristián Beltrán Oviedo
2-113999 | Máquina Diálisis | 8VCAJN39 | UPC Adulto | Fresenius | 4008B(s) | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-07 | Operativo | Cristián Beltrán Oviedo
2-133198 | Máquina Diálisis | 2FTG6886 | UPC Adulto | Fresenius | MultiFiltrate PRO | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-133199 | Máquina Diálisis | 2FTG6885 | UPC Adulto | Fresenius | MultiFiltrate PRO | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-133200 | Máquina Diálisis | 2FTG6884 | UPC Adulto | Fresenius | MultiFiltrate PRO | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-006456 | Máquina Diálisis | OV5APR17 | Hemodiálisis | Fresenius | 4008B | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-26 | Operativo | Cristián Beltrán Oviedo
2-016016 | Máquina Diálisis | PA10283 | UPC Pediátrica | Gambro | Prismaflex | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-013586 | Máquina Diálisis | 5SXAEL56 | UPC Adulto | Fresenius | 4008S | Abril | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-04-16 | Operativo | Cristián Beltrán Oviedo
2-111213 | Máquina Diálisis | 5SXAEL57 | UPC Adulto | Fresenius | 4008S | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-027619 | Máquina Diálisis | 5SXAEL58 | UPC Adulto | Fresenius | 4008S | Abril |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-128041 | Máquina Diálisis | 3SXA4HC6 | Hemodiálisis | Fresenius | 4008S | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-12 | Operativo | Cristián Beltrán Oviedo
2-128043 | Máquina Diálisis | 3SXA4HC2 | Hemodiálisis | Fresenius | 4008S | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-26 | Operativo | Cristián Beltrán Oviedo
2-128044 | Máquina Diálisis | 3SXA4HDK | Hemodiálisis | Fresenius | 4008S | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-128045 | Máquina Diálisis | 3SXA4HDJ | Hemodiálisis | Fresenius | 4008S | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-28 | Operativo | Cristián Beltrán Oviedo
2-128046 | Máquina Diálisis | 3SXA4HD0 | Hemodiálisis | Fresenius | 4008S | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-26 | Operativo | Cristián Beltrán Oviedo
2-128047 | Máquina Diálisis | 3SXA4HD1 | Hemodiálisis | Fresenius | 4008S | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-128048 | Máquina Diálisis | 3SXA4HCJ | Hemodiálisis | Fresenius | 4008S | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-128050 | Máquina Diálisis | 3SXA4HC9 | Hemodiálisis | Fresenius | 4008S | Mayo |  |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada
2-128060 | Máquina Diálisis | 3SXA4HC0 | Hemodiálisis | Fresenius | 4008S | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-26 | Operativo | Cristián Beltrán Oviedo
2-128062 | Máquina Diálisis | 3SXA4HCP | UPC Adulto | Fresenius | 4008S | Abril | Interno |  | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo | 2026-04-30 | Operativo | Cristián Beltrán Oviedo
2-128062 | Máquina Diálisis | 3SXA4HCP | UPC Adulto | Fresenius | 4008S | Mayo | Interno |  | Sí | Mantención Preventiva Realizada | 2026-05-14 | Operativo | Cristián Beltrán Oviedo
2-130654 | Máquina Diálisis | 9VSAMM17 | Hemodiálisis | Fresenius | 5008S | Mayo |  |  | C3 | Reprogramada · Equipo no operativo, a la espera de repuestos o accesorios

## Catálogos
Catálogos (alimentan las listas desplegables)
Ingenieros | Estado equipo | Tipo de compra | Resultado visita | Estado evento | Decisión reevaluación | Cód. MP | Significado | Periodicidad | Resultado MP | Descripción resultado | Ejecución MP | Causal (C1–C8) | Descripción causal
Carlos Bahamondes Seguel | Operativo | Trato Directo | Reparó | Abierto | Repuestos | X | Programada (pendiente) | Anual | Sí | Mantención Preventiva Realizada | Interno | C1 | Imposibilidad de desocupar el equipo del paciente por indicación clínica
Cristián Beltrán Oviedo | No Operativo | Compra Ágil | No reparó (necesita repuestos) | Cerrado | Nueva visita | E | Ejecutada | Semestral | C1 | Reprogramada · Imposibilidad de desocupar el equipo del paciente por indicación clínica | Externo | C2 | Equipo en servicio técnico
Cristina Rozas Urrutia | Servicio Técnico |  |  |  | Reenvío | C2 | No ejecutada: en Servicio Técnico | Cuatrimestral | C2 | Reprogramada · Equipo en servicio técnico |  | C3 | Equipo no operativo, a la espera de repuestos o accesorios
Daniel Díaz Neira |  |  |  |  | Baja | C3 | No ejecutada: espera repuestos | Trimestral | C3 | Reprogramada · Equipo no operativo, a la espera de repuestos o accesorios |  | C4 | Equipo en préstamo a otro hospital o institución
Ignacio Berner Bergara | [5 empty] | R | Reprogramada | Bimestral | C4 | Reprogramada · Equipo en préstamo a otro hospital o institución |  | C5 | No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral
Macarena Toledo | [5 empty] | B | Baja | Mensual | C5 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del funcionario SEC por alta carga laboral |  | C6 | No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo
Marco Ulloa | [8 empty] | C6 | Reprogramada · No disponibilidad de horas hombre del servicio técnico externo |  | C7 | Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días
Matías Soazo Garrido | [8 empty] | C7 | Reprogramada · Ausencia justificada del funcionario SEC superior a 15 días |  | C8 | Contingencia hospitalaria
Ricardo Matus Aroca | [8 empty] | C8 | Reprogramada · Contingencia hospitalaria
Tito Millapán Riquelme | [8 empty] | Si-RA | Mantención de Año Anterior Realizada
Personal Externo | [8 empty] | FS | Fuera de Servicio
[9 empty] | No | No Realizada
Empresas / proveedores |  | Servicios clínicos | [6 empty] | NU | No Ubicable
DRAGER CHILE LIMITADA |  | CDT | [6 empty] | Baja | Equipo Dado de Baja
PENTAFARMA S.A. |  | CR ONCOLOGICO AMBULATORIO
MEDTRONICS |  | Cardiología
HEMISUR |  | Cardiología (2do piso)
ANDOVER ALIANZA MEDICA S.A. |  | Cardiología (Prestado a Medicina cardiovascular)
Cirugía Adulto
Cirugía Infantil
Electrofisiología
Endoscopía
Gestión de Pacientes
Ginecología
Hemato Oncología Adulto
Hemodiálisis
Hemodiálisis (Prestado a SAMU)
Hospitalización Domiciliaria
Imagenología
Imagenología (Prestado a Pabellón Quirúrgico)
Medicina
Medicina (Prestado a Cirugía Infantil )
Medicina (Prestado a Medicina cardiovascular)
Medicina (Prestado a Pediatría)
(Listas editables: agregar empresas y servicios según se necesiten) |  | Medicina (Prestado a Psiquiatria)
Medicina (Prestado a medicina cardiovascular)
Medicina Física y Rehabilitación
Medicina Materno Fetal
Neonatología
Neurocirugía
Pabellones Gineco-Obstétricos
Pabellón (Hemodinamia)
Pabellón (Prestado a Hemodinamia)
Pabellón (Recuperación)
Pabellón (Recuperación) prestado a UPC Adulto
Pabellón CMA
Pabellón CMA (prestado a UPC Adulto)
Pabellón Quirúrgico
Pabellón Quirúrgico (Prestado a Electrofisiología)
Pabellón Quirúrgico (Prestado a Endoscopía)
Pabellón Quirúrgico (Prestado a Imagenología)
Pabellón Quirúrgico (Prestado a Pabellón CMA)
Pabellón Quirúrgico (Prestado a Traumatología)
Pediatría
Peritoneodiálisis Adulto
Prevención de Riesgos
Prevención de Riesgos (Urgencia Adulto)
Psiquiatría
Quimioterapia Ambulatoria Adulto
SAMU
SAMU (Prestado a Hemodiálisis)
SAMU (Prestado al Hospital de Villarrica)
Servicio Social
TROI
Traumatología
UPC 3er Piso
UPC 3er Piso (Prestado a Urgencia Adulto)
UPC Adulto
UPC Adulto (Prestado a Cirugía Adulto)
UPC Adulto (Prestado a UPC 3er piso)
UPC Adulto (Prestado a Urgencia Adulto)
UPC Cardiovascular
UPC Cardiovascular (Prestado a Medicina)
UPC Cardiovascular (Prestado a UPC Adulto)
UPC Cardiovascular (Prestado a Urgencia Adulto)
UPC Cardiovascular (Prestado a medicina cardiovascular)
UPC Pediátrica
Unidad Evaluación Paciente Imputado
Urgencia Adulto
Urgencia Adulto (Prestado a Cirugía Adulto)
Urgencia Adulto (Prestado a Pediatría)
Urgencia Adulto (Prestado a UPC 3er piso)
Urgencia Adulto (Prestado a UPC Adulto)
Urgencia Adulto (Prestado a UPC Cardiovascular)
Urgencia Adulto (Prestado a Urgencia Infantil)
Urgencia Infantil
Urgencia Infantil (Prestado a Pediatría)
Urgencia infantil
Urgencias Gineco-Obstétricas

## Equipos
ID | N° Carpeta | N° Inventario | Equipo | Servicio | Unidad | Ubicación | Procedencia | Marca | Modelo | Serie | Año Instalación | Clasificación
1 | 1 | 2-115361 | Incubadora | Neonatología | UCI Neonatología | UTI 1/2 | Arriendo | DRAGER | CALEO | ASJL-0008 | 2018 | Fija
2 | 2 | 2-116070 | Incubadora | Neonatología | UCI Neonatología | SALA EQUIPOS | Arriendo | GENERAL ELECTRIC | GIRAFFE OMNIBED CARESTATION | TABX62307 | 2018 | Fija
3 | 3 | 2-116071 | Incubadora | Neonatología | UCI Neonatología | UCI 16 | Arriendo | GENERAL ELECTRIC | GIRAFFE OMNIBED CARESTATION | TABX62308 | 2018 | Fija
4 | 4 | 2-116018 | Incubadora | Neonatología | UCI Neonatología | UTI 1/4 | Arriendo | DRAGER | CALEO | ASHM-0118 | 2018 | Fija
5 | 5 | 2-116072 | Incubadora | Neonatología | UCI Neonatología | UCI 4 | Arriendo | GENERAL ELECTRIC | GIRAFFE OMNIBED CARESTATION | TABX62309 | 2018 | Fija
6 | 6 |  | Incubadora | Neonatología | UCI Neonatología |  | Demostracion | TSE | Shelly 610 | 02516. | 2025
7 | 7 | 2-022133 | Incubadora | Neonatología | UCI Neonatología | Pasillo | Adquirido | HILL-ROM | TI500 | VD03887 | 2002 | Transporte
8 | 8 | 2-116019 | Incubadora | Neonatología | UCI Neonatología | UCI 2 | Arriendo | DRAGER | CALEO | ASLB-0016 | 2018 | Fija
9 | 9 | 2-116073 | Incubadora | Neonatología | UCI Neonatología | UTI 2/6 | Arriendo | GENERAL ELECTRIC | GIRAFFE OMNIBED CARESTATION | TABX62310 | 2018 | Fija
10 | 10 |  | Incubadora
11 | 11 | 2-125347 | Incubadora | SAMU | SAMU | Base 1 | Arriendo | ATOM | INCU ARCH | 621012300012 | 2023 | Transporte
12 | 12 |  | Incubadora
13 | 13 |  | Incubadora
14 | 14 |  | Incubadora
15 | 15 |  | Incubadora
16 | 16 | 2-116024 | Incubadora | Neonatología | UCI Neonatología | UTI 3/3 | Arriendo | DRAGER | CALEO | ASLB-0009 | 2018 | Fija
17 | 17 |  | Incubadora
18 | 18 | 2-112137 | Incubadora | Neonatología | UCI Neonatología | UTI 1/6 | Adquirido | DRAGER | CALEO | ASDA-0012 | 2012 | Fija
19 | 19 | 2-016566 | Incubadora | Neonatología | UCI Neonatología | UCI 6 | Adquirido | DRAGER | CALEO | ASDA-0009 | 2012 | Fija
20 | 20 | 2-112138 | Incubadora | Neonatología | UCI Neonatología | UCI 13 | Adquirido | DRAGER | CALEO | ASDA-0010 | 2012 | Fija
21 | 21 | 2-112141 | Incubadora | Neonatología | UCI Neonatología | UTI 4/2 | Adquirido | DRAGER | CALEO | ASDA-0011 | 2012 | Fija
22 | 22 |  | Incubadora
23 | 23 |  | Incubadora
24 | 24 | 2-116025 | Incubadora | Neonatología | UCI Neonatología | UCI 5 | Arriendo | DRAGER | CALEO | ASLB-0010 | 2018 | Fija
25 | 25 |  | Incubadora
26 | 26 |  | Incubadora
27 | 27 |  | Incubadora
28 | 28 |  | Incubadora
29 | 29 |  | Incubadora
30 | 30 |  | Incubadora
31 | 31 | 2-024094 | Incubadora | Neonatología | UCI Neonatología |  | Adquirido | DRAGER | TI500 | KM10530 | 2015 | Transporte
32 | 32 | 2-116022 | Incubadora | Neonatología | UCI Neonatología | UCI 7 | Arriendo | DRAGER | CALEO | ASLB-0011 | 2018 | Fija
33 | 33 | 2-116017 | Incubadora | Neonatología | UCI Neonatología | SALA EQUIPOS | Arriendo | DRAGER | CALEO | ASLB-0012 | 2018 | Fija
34 | 34 | 2-116021 | Incubadora | Neonatología | UCI Neonatología | UTI 1/5 | Arriendo | DRAGER | CALEO | ASLB-0013 | 2018 | Fija
35 | 35 | 2-116023 | Incubadora | Neonatología | UCI Neonatología | UTI 1/3 | Arriendo | DRAGER | CALEO | ASLB-0014 | 2018 | Fija
36 | 36 | 2-116020 | Incubadora | Neonatología | UCI Neonatología | UTI 2/4 | Arriendo | DRAGER | CALEO | ASLB-0015 | 2018 | Fija
37 | 37 | 2-115788 | Incubadora | Neonatología | UCI Neonatología | SALA EQUIPOS | Arriendo | DRAGER | CALEO | ASJL-0039 | 2018 | Fija
38 | 38 | 2-115787 | Incubadora | Neonatología | UCI Neonatología | UTI 1/1 | Arriendo | DRAGER | CALEO | ASJL-0015 | 2018 | Fija
39 | 39 | 2-115785 | Incubadora | Neonatología | UCI Neonatología | UCI 8 | Arriendo | DRAGER | CALEO | ASJL-0007 | 2018 | Fija
40 | 40 | 2-115784 | Incubadora | Neonatología | UCI Neonatología | UCI 11 | Arriendo | DRAGER | CALEO | ASJL-0006 | 2018 | Fija
41 | 41 | 2-115786 | Incubadora | Neonatología | UCI Neonatología | UTI 2/1 | Arriendo | DRAGER | CALEO | ASJL-0013 | 2018 | Fija
42 | 1 | 2-135839 | DEA | TROI |  |  | Adquirido | Mindray | BeneHeart C2 | AE7-2408132 | 2026
43 | 2 | 2-024223 | Desfibrilador | Pabellón (Hemodinamia) | Hemodinamia | Pabellón 2Piso | Adquirido | Zoll | R SERIES ALS | AF12B020910 | 2012
44 | 3 | 2-112264 | Desfibrilador | UPC Adulto (Prestado a Urgencia Adulto) | SUA | Sala Reanimación | Adquirido | Zoll | R SERIES ALS | AF10H011856 | 2012
45 | 4 | 2-013518 | Desfibrilador | Medicina (Prestado a Medicina cardiovascular) | Medicina Cardiovascular | Zócalo | Adquirido | Nihon Kohden | TEC 5531E | 01816 | 2009
46 | 5 | 2-117973 | DEA | Gestión de Pacientes | Gestión de Pacientes | Gestión de Pacientes | Adquirido | Zoll | AEDPLUS | X18E028657 | 2022
47 | 6 | 121010-024575 | DEA | Unidad Evaluación Paciente Imputado | UEPI | UEPI-103 | Adquirido | Nihon Kohden | AED-3100 | 13042 | 2020
48 | 7 | 2-134465 | DEA | SAMU | SAMU | Ambulancia | Adquirido | Mindray | BeneHeart C1A | AF1-48110851 | 2025
49 | 8 | 2-112265 | Desfibrilador | Urgencia Infantil | Urgencia Infantil | SUI sala IRA | Adquirido | Nihon Kohden | TEC 5531E | 00888 | 2009
50 | 9 | 2-112266 | Desfibrilador | Endoscopía | Endoscopía | CDT-P1-SA06 | Adquirido | Zoll | R SERIES ALS | AF12B020988 | 2012
51 | 10 | 2-112267 | Desfibrilador | UPC Adulto | UCI Adulto | UCI D | Adquirido | Nihon Kohden | TEC 5531E | 00889 | 2007
52 | 11 | 2-023059 | Desfibrilador | Pediatría | Pediatría Segunda Infancia | Pediatréa EPA | Adquirido | Nihon Kohden | TEC 5531E | 00039 | 2005
53 | 12 | 2-112268 | Desfibrilador | Pabellones Gineco-Obstétricos | Pabellones Gineco-Obstétricos | Pabellón Urgencia Obstétrica | Adquirido | Zoll | M SERIES | T03K52786 | 2005
54 | 13 | 2-015926 | Desfibrilador | Pabellones Gineco-Obstétricos | Recuperación Partos | Recuperación Partos | Adquirido | Medtronic | Lifepack 20 | 40676147 | 2012
55 | 14 | 2-021577 | Desfibrilador | Cirugía Adulto | Bodega Escritorio | Bodega escritorio | Adquirido | Medtronic | Lifepack 20 | 39322210 | 2010
56 | 15 | 2-017416 | Desfibrilador | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | CDT-P2-PA05 | Adquirido | Nihon Kohden | TEC 5531E | 00880 | 2007
57 | 16 | 2-024411 | Desfibrilador | Cirugía Adulto |  | EPB-P3-OF02 | Adquirido | Nihon Kohden | TEC 5531E | 00885 | 2007
58 | 17 | 2-112269 | Desfibrilador | Pabellón CMA | Pabellón CMA |  | Adquirido | Nihon Kohden | TEC 5531E | 01818 | 2009
59 | 18 | 2-013928 | Desfibrilador | Pabellón CMA | Recuperación CMA |  | Adquirido | Nihon Kohden | TEC 5531E | 00887 | 2005
60 | 19 | 2-017028 | Desfibrilador | Psiquiatría | Psiquiatría Adulto | CDT-P1-SA32 | Adquirido | Nihon Kohden | TEC 5531E | 00876 | 2007
61 | 20 | 2-017177 | Desfibrilador | Psiquiatría | Psiquiatría Infantil | CDT-P2-E.E02 | Adquirido | Nihon Kohden | TEC 5521E | 00795 | 2007
62 | 21 | 2-024493 | Desfibrilador | Imagenología | Imagenología | Scanner | Adquirido | Nihon Kohden | TEC 5521E | 00790 | 2007
63 | 22 | 2-112287 | Desfibrilador | Imagenología | Imagenología | Angiógrafo | Adquirido | Nihon Kohden | TEC 5521E | 00083 | 2007
64 | 23 | 2-002720 | Desfibrilador | Traumatología | Traumatología | Cirugía Trauma | Adquirido | Nihon Kohden | TEC 5531E | 01811 | 2009
65 | 24 | 2-013295 | Desfibrilador | Neurocirugía | Neurocirugía | Sala 298 | Adquirido | Nihon Kohden | TEC 5521E | 01076 | 2008
66 | 25 | 2-003576 | Desfibrilador | Cirugía Adulto | Cirugía Adulto - Piso 3 | EPC | Adquirido | Nihon Kohden | TEC 5531E | 01815 | 2009
67 | 26 | 2-021802 | Desfibrilador | UPC 3er Piso | UTI 3er Piso | Carro de paro | Adquirido | Nihon Kohden | TEC 5531E | 01810 | 2010
68 | 27 | 2-004033 | Desfibrilador | Ginecología | Ginecología |  | Adquirido | Zoll | R SERIES ALS | AF10H011861 | 2012
69 | 28 | 2-027959 | Desfibrilador | Neonatología | UCI Neonatología |  | Adquirido | Zoll | R SERIES ALS | AF10G011487 | 2012
70 | 29 | 2-135456 | Desfibrilador | Imagenología | Imagenología | Angiógrafo | Compra | Nihon Kohden | TEC-5631 | 07900 | 2025
71 | 30 | 2-022181 | Desfibrilador | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | QMT Ambulatoria Adulto | EPC-P2 | Adquirido | Zoll | R SERIES ALS | AF12B020977 | 2011
72 | 31 | 2-112270 | Desfibrilador | Pediatría | Pediatría Oncológica | Carro de paro | Adquirido | Nihon Kohden | TEC 5531E | 01814 | 2009
73 | 32 | 2-135846 | Desfibrilador | Traumatología |  |  | Adquirido | Nihon Kohden | TEC-5632E | 08104 | 2025
74 | 33 | 2-008958 | Desfibrilador | Pediatría | Pediatría Lactantes | Pasillo | Adquirido | Nihon Kohden | TEC 5521E | 00082 | 2005
75 | 34 | 2-119676 | Desfibrilador | UPC Adulto | UTI Adulto | P2 | Adquirido | Zoll | M2 | (21)BA19F000019 | 2020
76 | 35 | 2-004405 | Desfibrilador | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 5TO PISO TN | Adquirido | Nihon Kohden | TEC 5531E | 01812 | 2009
77 | 36 | 2-008665 | Desfibrilador | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 5TO PISO EPA | Adquirido | Nihon Kohden | TEC 5521E | 00342 | 2006
78 | 37 | 2-135837 | Desfibrilador | TROI |  |  | Adquirido | Mindray | BeneHeart D30 | FP5-49011641 | 2026
79 | 38 | 2-021249 | Desfibrilador | Cirugía Infantil | Cirugía Infantil | Sala procedmiento cirugíaa infantil | Adquirido | Nihon Kohden | TEC 5531E | 01813 | 2009
80 | 39 | 2-004271 | Desfibrilador | Medicina Materno Fetal | Medicina Materno Fetal | P4-TNB | Adquirido | Nihon Kohden | TEC 5531E | 00883 | 2007
81 | 40 | 2-003814 | Desfibrilador | Cirugía Adulto | Cirugía Adulto - Piso 3 | EPA | Adquirido | Nihon Kohden | TEC 5531E | 01796 | 2008
82 | 41 |  | Desfibrilador
83 | 42 | 2-002799 | Desfibrilador | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | QMT Ambulatoria Adulto | EPC-P2 | Adquirido | Nihon Kohden | TEC 5531E | 01819 | 2009
84 | 43 |  | Desfibrilador
85 | 44 | 2-022320 | Desfibrilador | Urgencias Gineco-Obstétricas | Urgencia Obstétrica | UPC-P1-SA20 | Adquirido | Zoll | R SERIES ALS | AF12B020983 | 2012
86 | 45 |  | Desfibrilador
87 | 46 | 2-122452 | Desfibrilador | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Cardiovascular |  | Adquirido | Physio Control | Lifepak 15 | 49453842 | 2022
88 | 47 | 2-112272 | Desfibrilador | UPC Cardiovascular | Electrofisiología | Angiografo | Adquirido | Medtronic | Lifepack 20 | 30634707 | 2012
89 | 48 | 121010-020241 | DEA | SAMU | SAMU | Movil 1305 | Préstamo SSAS | Zoll | AEDPLUS | X21J421750 | 2022
90 | 49 | 2-117263 | Desfibrilador | SAMU | SAMU | Movil 1301 | Adquirido | Nihon Kohden | TEC-8352K | 01640 | 2018
91 | 50 | 2-017206 | Desfibrilador | SAMU | SAMU | Movil 1302 | Adquirido | Zoll | R SERIES ALS | AF12B020986 | 2012
92 | 51 | 2-124605 | DEA | Gestión de Pacientes | Gestión de Pacientes | Movil SHLF-84 | Adquirido | Mindray | BeneHeart C2 | AE7-24048210 | 2023
93 | 52 | 2-024418 | Desfibrilador | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | CDT-P2-PA05 | Adquirido | Medtronic | Lifepack 20 | 40979213 | 2012
94 | 53 | 2-134460 | DEA | CDT | CEM |  | Adquirido | Nihon Kohden | AED-3100K | 40422 | 2025
95 | 54 | 2-112273 | DEA | Prevención de Riesgos | Prevención de Riesgos | CDT 1ER Piso | Adquirido | DEFIBTECH | LIFE LINE | 122002994 | 2013
96 | 55 | 2-112274 | DEA | Prevención de Riesgos | Prevención de Riesgos | Hall 1º Piso EP | Adquirido | DEFIBTECH | LIFE LINE | 122003001 | 2013
97 | 56 | 2-112275 | DEA | Prevención de Riesgos | Prevención de Riesgos | Urgencia Infantil | Adquirido | DEFIBTECH | LIFE LINE | 122002995 | 2013
98 | 57 | 2-112276 | DEA | Prevención de Riesgos (Urgencia Adulto) | Prevención de Riesgos | Priorización Adultos | Adquirido | DEFIBTECH | LIFE LINE | 122003000 | 2013
99 | 58 | 2-112277 | DEA | Prevención de Riesgos | Prevención de Riesgos | Zócalo CDT | Adquirido | DEFIBTECH | LIFE LINE | 122002981 | 2013
100 | 59 | 2-002371 | DEA | Prevención de Riesgos | Prevención de Riesgos | Entrada Principal TN | Adquirido | DEFIBTECH | LIFE LINE | 122002983 | 2013
101 | 60 | 2-112278 | DEA | Prevención de Riesgos | Prevención de Riesgos | Estacionamiento Zócalo | Adquirido | DEFIBTECH | LIFE LINE | 122002988 | 2013
102 | 61 | 2-001551 | DEA | Prevención de Riesgos | Prevención de Riesgos | Hall Imagenología | Adquirido | DEFIBTECH | LIFE LINE | 122002985 | 2013
103 | 62 | 2-134461 | DEA | CDT | CEM |  | Adquirido | Nihon Kohden | AED-3100K | 40361 | 2025
104 | 63 | 2-006472 | Desfibrilador | Hemodiálisis (Prestado a SAMU) | Hemodiálisis | EPB-P1 | Donación | Mindray | BeneHeart D6 | DG-29006896 | 2014
105 | 64 | 2-112279 | Desfibrilador | Urgencia Infantil | Urgencia Infantil | SUI reanimador | Donación | Mindray | BeneHeart D6 | DG-29006907 | 2014
106 | 65 | 2-112280 | Desfibrilador | Cirugía Adulto | Cirugía Adulto - Piso 7 | 7mo piso | Adquirido | Zoll | R SERIES ALS | (21)AF14J041071 | 2015
107 | 66 | 2-007396 | Desfibrilador | UPC Cardiovascular | UCI Cardiovascular | Pasillo | Adquirido | Zoll | R SERIES ALS | (21)AF14J041081 | 2015
108 | 67 | 2-112281 | Desfibrilador | Electrofisiología | Electrofisiología | EPC 5to Piso | Adquirido | Zoll | R SERIES ALS | (21)AF14J041073 | 2016
109 | 68 | 2-113491 | Desfibrilador | SAMU | SAMU | Base 13 | Adquirido | Instramed | Cardiomax 8 Series | 41204CM7004 | 2015
110 | 69 | 2-135212 | Desfibrilador | Urgencia Infantil | Sala de reanimación |  | Adquirido | Nihon Kohden | TEC-5631E | 07905 | 2025
111 | 70 | 2-112290 | Desfibrilador | UPC Adulto | UCI Adulto | UCI D | Adquirido | Mindray | BeneHeart D6 | DG4C012442 | 2015
112 | 71 | 2-112282 | Desfibrilador | UPC Adulto | UTI Adulto | TNB--1-BG05 | Adquirido | Mindray | BeneHeart D6 | DG4C012445 | 2015
113 | 72 | 2-112283 | Desfibrilador | UPC Adulto | UCI Adulto | SECTOR C | Adquirido | Mindray | BeneHeart D6 | DG4C012440 | 2015
114 | 73 | 2-023257 | Desfibrilador | UPC Adulto (Prestado a Cirugía Adulto) | Cirugia Adulto - Piso 3 | 3 Piso | Adquirido | Mindray | BeneHeart D6 | DG4C012439 | 2015
115 | 74 | 2-112284 | Desfibrilador | UPC Adulto | UCI Adulto | BODEGA | Adquirido | Mindray | BeneHeart D6 | DG4C012437 | 2015
116 | 75 | 2-112000 | Desfibrilador | SAMU | SAMU |  | Adquirido | NIHON KOHDEN | TEC-8352K | 00932 | 2016
117 | 76 | 2-112001 | Desfibrilador | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Reanimación | Adquirido | NIHON KOHDEN | TEC-8352K | 00946 | 2016
118 | 77 | 2-118880 | Desfibrilador | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica |  | Adquirido | Zoll | R SERIES ALS | (21)AF19F099451 | 2019
119 | 78 | 2-118883 | Desfibrilador | UPC Pediátrica | UTI Pediátrica |  | Adquirido | Zoll | R SERIES ALS | (21)AF19F099428 | 2019
120 | 79 | 2-119182 | Desfibrilador | Pabellón (Recuperación) | Recuperación Pabellón Central | Carro de paro | Adquirido | Zoll | R SERIES ALS | (21)AF19K107390 | 2019
121 | 80 | 2-119180 | Desfibrilador | Pabellón CMA | Recuperación CMA |  | Adquirido | Zoll | R SERIES ALS | (21)AF19K107391 | 2019
122 | 81 | 2-119179 | Desfibrilador | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central |  | Adquirido | Zoll | R SERIES ALS | (21)AF19K107393 | 2019
123 | 82 | 2-119181 | Desfibrilador | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central |  | Adquirido | Zoll | R SERIES ALS | (21)AF19K107388 | 2019
124 | 83 | 2-118891 | Desfibrilador | UPC Cardiovascular | UTI Cardiovascular | Pasillo | Adquirido | Zoll | R SERIES ALS | (21)AF19F099447 | 2019
125 | 84 | 2-120767 | Desfibrilador | Cardiología | CDT Módulo C | Box 15C | Préstamo-Hospital de Angol | Nihon Kohden | TEC 5531E | 02609 | 2020
126 | 85 | 2-120768 | Desfibrilador | UPC 3er Piso | UCI 3er Piso | Carro de paro | Préstamo-Hospital de Angol | Nihon Kohden | TEC 5531E | 03249 | 2020
127 | 86 | 2-120997 | Desfibrilador | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Sala de equipos SUA | Adquirido | Nihon Kohden | EMS-1052E | 298 | 2020
128 | 87 | 121010-019639 | Desfibrilador | SAMU | SAMU | Base 13 | Adquirido | Zoll | M2 | BA19F000013 | 2021
129 | 88 | 2-121024 | Desfibrilador | SAMU (Prestado a Hemodiálisis) | SAMU | Base 13 | Adquirido | Nihon Kohden | TEC-5631 | 03533 | 2021
130 | 89 | 121010-019243 | DEA | SAMU | SAMU | SAMU | Adquirido | Nihon Kohden | AED-3100K | 13036 | 2021
131 | 90 | 2-121573 | Desfibrilador | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 5TO PISO TNB | Arriendo | Nihon Kohden | TEC-5631 | 03938 | 2021
132 | 91 | 2-121574 | Desfibrilador | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 5TO PISO TNA | Arriendo | Nihon Kohden | TEC-5631 | 03939 | 2021
133 | 92 | 2-121624 | DEA | Gestión de Pacientes | Gestión de Pacientes | Movil RBFR-32 | Préstamo-SSAS | Zoll | AEDPLUS | X21A332744 | 2021
134 | 93 | 2-121695 | Desfibrilador | Hemato Oncología Adulto | Hemato Oncología Adulto | 5to piso EPB | Adquirido | Nihon Kohden | TEC-5631 | 03945 | 2021
135 | 1 | 2-117144 | Máquina de Anestesia | Pabellones Gineco-Obstétricos | Pabellones Gineco-Obstétricos | Pabellón 2 | Adquirido | Drager | Primus IE | ASLJ-0308 | 2018
136 | 2 | 2-133529 | Máquina de Anestesia | Pabellones Gineco-Obstétricos | Pabellones Gineco-Obstétricos |  | Adquirido | Drager | Perseus A500 | ASRJ-0185 | 2024
137 | 3 | 2-135400 | Máquina de Anestesia | TROI |  |  | Adquirido | Drager | Atlan A350 | ASUD-0008 | 2025
138 | 4 | 2-112255 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Electrofisiología) | Electrofisiología | Angiógrafo 5to piso | Adquirido | Drager | Fabius GS | ARXN-0048 | 2007
139 | 5 | 2-024432 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Imagenología) | Imagenología | Scanner | Adquirido | Drager | Primus | ARYA-0173 | 2007
140 | 6 |  | Máquina de Anestesia
141 | 7 | 2-024393 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | Pasillo | Adquirido | Drager | Primus | ARXK-0016 | 2006
142 | 8 | 2-117817 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Pabellón CMA) | Pabellón CMA | 2do piso | Arriendo | Drager | Primus IE | ASMB-0232 | 2019
143 | 9 | 2-024458 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Imagenología) | Imagenología | Angiógrafo 1er piso | Adquirido | Drager | Primus | ASCB-0130 | 2005
144 | 10 | 2-024296 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | Pabellón 3 | Adquirido | Drager | Primus | ASCB-0129 | 2011
145 | 11 |  | Máquina de Anestesia
146 | 12 | 2-117816 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | BODEGA | Arriendo | Drager | Primus IE | ASMB-0231 | 2019
147 | 13 | 2-117815 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | Pabellón 7 Urgencia | Arriendo | Drager | Primus IE | ASMB-0230 | 2019
148 | 14 | 2-017350 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | Equipamiento clinico | Adquirido | Drager | Primus | ARYA-0174 | 2011
149 | 15 |  | Máquina de Anestesia
150 | 16 | 2-017325 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | Pabellón 8 | Adquirido | Drager | Primus | ASDK-0158 | 2012
151 | 17 |  | Máquina de Anestesia
152 | 18 | 2-112256 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | BODEGA | Adquirido | Drager | Fabius GS | ARYL-0080 | 2007
153 | 19 | 2-024253 | Máquina de Anestesia | Imagenología | Imagenología | Resonador | Adquirido | Datex Ohmeda | Aestiva/5 MRI | AMTK00245 | 2012
154 | 20 |  | Máquina de Anestesia
155 | 21 | 2-016193 | Máquina de Anestesia | Pabellón (Prestado a Hemodinamia) | Hemodinamia | Pabellón Hemodinamia | Adquirido | Drager | Primus | ARXK-0015 | 2006
156 | 22 | 2-022660 | Máquina de Anestesia | Pabellones Gineco-Obstétricos | Pabellones Gineco-Obstétricos | Pabellón 1 | Adquirido | Drager | Primus IE | ASHB-0263 | 2015
157 | 23 | 2-024370 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | Pabellón 1 | Adquirido | Drager | Primus IE | ASHB-0262 | 2015
158 | 24 | 2-024352 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Pabellones Gineco-Obstétricos | Pabellón 1 | Adquirido | Drager | Primus IE | ASHB-0261 | 2015
159 | 25 | 2-118716 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Hemodinamia | Bodega Pabellón Central | Adquirido | Drager | Primus IE | ASMB-0233 | 2019
160 | 26 | 2-118800 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Pabellón CMA) | Pabellón CMA | PabellónCMA 2 | Adquirido | Drager | Primus | ASMB-0234 | 2019
161 | 27 | 2-118822 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | Pabellón 2 | Adquirido | Drager | Perseus A500 | ASMK-0087 | 2019
162 | 28 | 2-118850 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | Pabellón | Adquirido | Drager | Perseus A500 | ASMK-0086 | 2019
163 | 29 | 2-118851 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | Pabellón 10 | Adquirido | Drager | Perseus A500 | ASMK-0085 | 2019
164 | 30 | 2-118840 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | Pabellón 5 | Adquirido | Drager | Primus | ASMK-0178 | 2019
165 | 31 | 2-118843 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | Pabellón 3 | Adquirido | Drager | Primus | ASMK-0179 | 2019
166 | 32 | 2-118847 | Máquina de Anestesia | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Imagenología) | Imagenología | Resonador | Adquirido | Drager | Fabius MRI | ASML-0015 | 2019
167 | 1 | 2-003535 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto | UPC-P2-SA07 | Adquirido | Puritan Bennett | 840/Sin Comp. | 3510094199 | 2010 | Invasivo
168 | 2 | 2-121199 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UPC Adulto |  | Préstamo MINSAL | MEK ICS | MTV1000 | MTV1KUA1C0139 | 2021 | Transporte Invasivo
169 | 3 | 200717-011500 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto |  |  | Préstamo Hospital de Villarrica | Drager | Savina 300 Classic | ASSM-0041 | 2026 | No Invasivo
170 | 4 | 2-013579 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto | UPC-P2-SA19 | Adquirido | Puritan Bennett | 840 | 3510094181 | 2010 | Invasivo
171 | 5 | 2-112306 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto | UPC-P2-SA19 | Adquirido | Puritan Bennett | 840/Sin Comp. | 3510094192 | 2010 | Invasivo
172 | 6 | 2-121782 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | UCI Cardiovascular |  | Préstamo MINSAL | Puritan Bennett | 980/cc | 35B2101536 | 2022 | Invasivo
173 | 7 | 2-121200 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | UPC Cardiovascular |  | Préstamo MINSAL | MEK ICS | MTV1000 | MTV1KUA1B0123 | 2021 | Transporte Invasivo
174 | 8 | 2-121783 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | UCI Cardiovascular |  | Préstamo MINSAL | Puritan Bennett | 980/cc | 35B2101595 | 2022 | Invasivo
175 | 9 | 121010-005326 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto |  |  | Préstamo Hospital de Pitrufquen | Flight Medical | Flight 60 | 16124260 | 2026 | Transporte Invasivo
176 | 10 | 2-121784 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | UCI Cardiovascular |  | Préstamo MINSAL | Puritan Bennett | 980/cc | 35B2101546 | 2022 | Invasivo
177 | 11 | 972-006742 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular |  |  | Préstamo Hospital de Lautaro | Puritan Bennett | 980 | 35B2004446 | 2026 | Invasivo
178 | 12 |  | Ventilador Mecánico
179 | 13 |  | Ventilador Mecánico
180 | 14 |  | Ventilador Mecánico
181 | 15 |  | Ventilador Mecánico
182 | 16 | 2-003526 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto | UPC-P2-SA08 | Adquirido | Drager | Oxylog 3000 | ASCL-0116 | 2011 | Transporte Invasivo
183 | 17 | 2-116302 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | Sala de equipos | Arriendo | Drager | Evita V300 | ASJA-0097 | 2018 | Invasivo
184 | 18 |  | Ventilador Mecánico
185 | 19 |  | Ventilador Mecánico
186 | 20 |  | Ventilador Mecánico
187 | 21 | 2-003462 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | UCI Cardiovascular | SALA EQUIPOS | Adquirido | Puritan Bennett | 840/Sin Comp. | 3510094107 | 2007 | Invasivo
188 | 22 | 2-135144 | Ventilador Mecánico | SAMU | SAMU |  | Adquirido | Newport | HT70 PLUS | HT7P200663 | 2025
189 | 23 |  | Ventilador Mecánico
190 | 24 |  | Ventilador Mecánico
191 | 25 | 2-003461 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | UCI Cardiovascular | SALA EQUIPOS | Adquirido | Puritan Bennett | 840 | 3510053116 | 2007 | Invasivo
192 | 26 | 2-003452 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | UCI Cardiovascular | SALA EQUIPOS | Adquirido | Puritan Bennett | 840 | 3510053070 | 2007 | Invasivo
193 | 27 |  | Ventilador Mecánico
194 | 28 | 2-112294 | Ventilador Alta Frecuencia | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | UPC-P2-SA44 | Adquirido | CareFusion | Sensormedics 3100A | AJW01025 | 2008 | Invasivo
195 | 29 | 2-119687 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto | UPC-P2-BG14 | Adquirido | Drager | Evita V300/SC | ASLE-0157 | 2020 | Invasivo
196 | 30 | 2-121208 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto |  | Préstamo MINSAL | MEK ICS | MV2000 EVO5 | MV2000UA1D0803 | 2021 | Invasivo
197 | 31 |  | Ventilador Mecánico
198 | 32 | 2-112298 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | UPC-P2-SA44 | Adquirido | Maquet | Servo i | 15062 | 2004 | Invasivo
199 | 33 | 2-112299 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | UPC-P2-SA44 | Adquirido | Maquet | Servo i | 27409 | 2005 | Invasivo
200 | 34 |  | Ventilador Mecánico
201 | 35 | 2-112301 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | UPC-P2-SA44 | Adquirido | Maquet | Servo i RM | 27406 | 2005 | Invasivo
202 | 36 |  | Ventilador Mecánico
203 | 37 | 2-125486 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UPC Pediátrica | Oficina | Préstamo SSAN | Philips | Trilogy 202 | TV019111110 | 2020 | No Invasivo
204 | 38 | 2-116303 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | Sala de equipos | Arriendo | Drager | Evita V300 | ASJA-0098 | 2018 | Invasivo
205 | 39 | 2-116304 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | Sala de equipos | Arriendo | Drager | Evita V300 | ASJF-0007 | 2018 | Invasivo
206 | 40 | 2-116305 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | Sala de equipos | Arriendo | Drager | Evita V300 | ASJF-0008 | 2018 | Invasivo
207 | 41 | 2-116306 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | Sala de equipos | Arriendo | Drager | Evita V300 | ASJL-0149 | 2018 | Invasivo
208 | 42 | 2-116307 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | Sala de equipos | Arriendo | Drager | Evita V300 | ASJA-0099 | 2018 | Invasivo
209 | 43 | 2-116308 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | Sala de equipos | Arriendo | Drager | Evita V300 | ASJA-0096 | 2018 | Invasivo
210 | 44 | 2-013602 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto | UPC-P2-SA19 | Adquirido | Drager | Carina | SRYM-0043 | 2007 | No Invasivo
211 | 45 | 2-112313 | Ventilador Mecánico | Neonatología | UCI Neonatología |  | Adquirido | Drager | VN500 | ASDB-0042 | 2012 | Invasivo
212 | 46 | 2-027983 | Ventilador Alta Frecuencia | Neonatología | UCI Neonatología |  | Adquirido | CareFusion | Sensormedics 3100A | TMA24453 | 2004 | Invasivo
213 | 47 | 2-112304 | Ventilador Alta Frecuencia | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | UPC-P2-SA44 | Adquirido | CareFusion | Sensormedics 3100B | BBW01018 | 2007 | Invasivo
214 | 48 | 2-125487 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UPC Pediátrica | Oficina | Préstamo SSAN | Philips | Trilogy 202 | TV020010610 | 2020 | No Invasivo
215 | 49 | 2-125490 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto (Prestado a Urgencia Infantil) | Urgencia Infantil | Reanimación | Préstamo SSAN | Philips | Trilogy 202 | TV019111203 | 2020 | No Invasivo
216 | 50 | 2-118676 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Sala equipos SUA | Traspaso | Drager | Carina | ASHC-0026 | 2019 | No Invasivo
217 | 51 | 2-119313 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | UCI Cardiovascular | SALA EQUIPOS | Adquirido | Philips | Respironic V60 | 201038729 | 2019 | No Invasivo
218 | 52 | 2-125491 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Sala equipos SUA | Préstamo SSAN | Philips | Trilogy 202 | TV02001060B | 2020 | No Invasivo
219 | 53 | 2-116288 | Ventilador Mecánico | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Drager | VN500 | ASJL-0099 | 2018 | Invasivo
220 | 54 | 2-125488 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UPC Pediátrica | Oficina | Préstamo SSAN | Philips | Trilogy 202 | TV020010608 | 2020 | No Invasivo
221 | 55 | 2-116289 | Ventilador Mecánico | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Drager | VN500 | ASKK-0196 | 2018 | Invasivo
222 | 56 |  | Ventilador Mecánico
223 | 57 |  | Ventilador Mecánico
224 | 58 |  | Ventilador Mecánico
225 | 59 |  | Ventilador Mecánico
226 | 60 | 2-125401 | Ventilador Mecánico | SAMU | SAMU |  | Arriendo | Hamilton | T1 | 27365 | 2023 | Transporte Invasivo
227 | 61 | 2-112320 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Sala equipos SUA | Adquirido | Drager | Oxylog 3000 | ASCL-0118 | 2011 | Transporte Invasivo
228 | 62 |  | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UTI Adulto |  | Demostración | Philips | EV300 | H377386649137 | 2025
229 | 63 | 2-007500 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto |  | Adquirido | Puritan Bennett | 840/Sin Comp. | 3510053115 | 2010 | Invasivo
230 | 64 | 2-121785 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | UCI Cardiovascular |  | Préstamo MINSAL | Puritan Bennett | 980/cc | 35B2100833 | 2022 | Invasivo
231 | 65 | 2-125348 | Ventilador Mecánico | SAMU | SAMU |  | Arriendo | Hamilton | T1 | 27332 | 2023 | Transporte Invasivo
232 | 66 | 2-116290 | Ventilador Mecánico | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Drager | VN500 | ASKK-0198 | 2018 | Invasivo
233 | 67 | 2-133451 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto |  | Adquirido | Hamilton | MR1 | 5497 | 2024 | Transporte Invasivo
234 | 68 |  | Ventilador Mecánico
235 | 69 | 2-112325 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto (Prestado a UPC Cardiovascular) | UPC Cardiovascular | UPC Cardiovascular | Adquirido | Puritan Bennett | 840/Sin Comp. | 3512141901 | 2014 | Invasivo
236 | 70 | 2-007497 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto | UPC-P2-SA19 | Adquirido | Drager | Oxylog 3000 | ASFM-0081 | 2015 | Transporte Invasivo
237 | 71 | 2-013598 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto | UPC-P2-SA19 | Adquirido | Drager | Oxylog 3000 | ASFM-0082 | 2015 | Transporte Invasivo
238 | 72 | 2-112326 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto |  | Adquirido | Drager | Carina | ASFN-0010 | 2015 | No Invasivo
239 | 73 | 2-013590 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto | UPC-P2-SA19 | Adquirido | Drager | Carina | ASFN-0008 | 2015 | No Invasivo
240 | 74 | 2-013589 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto | UPC-P2-SA19 | Adquirido | Drager | Carina | ASFN-0007 | 2015 | No Invasivo
241 | 75 | 2-013592 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto | UPC-P2-SA19 | Adquirido | Drager | Carina | ASFN-0006 | 2015 | No Invasivo
242 | 76 | 2-112327 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto |  | Adquirido | Drager | Carina | ASFN-0009 | 2015 | No Invasivo
243 | 77 | 2-110574 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto | UPC-P2-SA02 | Adquirido | Drager | Evita V300 | ASHK-0158 | 2016 | Invasivo
244 | 78 | 2-110572 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto | UPC-P2-SA02 | Adquirido | Drager | Evita V300 | ASHK-0163 | 2016 | Invasivo
245 | 79 | 2-110575 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto | UPC-P2-SA02 | Adquirido | Drager | Evita V300 | ASHK-0162 | 2016 | Invasivo
246 | 80 | 2-110565 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto | UPC-P2-SA02 | Adquirido | Drager | Evita V300 | ASHK-0148 | 2016 | Invasivo
247 | 81 | 2-110571 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto | UPC-P2-SA02 | Adquirido | Drager | Evita V300 | ASHK-0151 | 2016 | Invasivo
248 | 82 | 2-110563 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto | UPC-P2-SA02 | Adquirido | Drager | Evita V300 | ASHK-0153 | 2016 | Invasivo
249 | 83 | 2-110568 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto | UPC-P2-SA02 | Adquirido | Drager | Evita V300 | ASHK-0155 | 2016 | Invasivo
250 | 84 | 2-110567 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto | UPC-P2-SA02 | Adquirido | Drager | Evita V300 | ASHK-0160 | 2016 | Invasivo
251 | 85 | 2-110566 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto | UPC-P2-SA02 | Adquirido | Drager | Evita V300 | ASHK-0157 | 2016 | Invasivo
252 | 86 | 2-110573 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto | UPC-P2-SA02 | Adquirido | Drager | Evita V300 | ASHK-0156 | 2016 | Invasivo
253 | 87 | 2-110562 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto | UPC-P2-SA02 | Adquirido | Drager | Evita V300 | ASHK-0161 | 2016 | Invasivo
254 | 88 | 2-110569 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto | UPC-P2-SA02 | Adquirido | Drager | Evita V300 | ASHK-0152 | 2016 | Invasivo
255 | 89 | 2-110564 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto | UPC-P2-SA02 | Adquirido | Drager | Evita V300 | ASHK-0154 | 2016 | Invasivo
256 | 90 | 2-110570 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto | UPC-P2-SA02 | Adquirido | Drager | Evita V300 | ASHK-0159 | 2016 | Invasivo
257 | 91 |  | Ventilador Mecánico
258 | 92 | 2-121214 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto |  | Préstamo MINSAL | MEK ICS | MV2000 EVO5 | MV2000UA1D0984 | 2021 | Invasivo
259 | 93 | 2-013588 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto | UPC-P2-SA19 | Adquirido | Maquet | Servo i RM | 79510 | 2016 | Invasivo
260 | 94 |  | Ventilador Mecánico
261 | 95 | 2-121215 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto |  | Préstamo MINSAL | MEK ICS | MV2000 EVO5 | MV2000UA1D0987 | 2021 | Invasivo
262 | 96 | 2-111146 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto (Prestado a UPC Cardiovascular) | UPC Cardiovascular | UPC Cardiovascular | Adquirido | Newport | HT70 PLUS | N14HT720413504 | 2016 | Transporte Invasivo
263 | 97 | 2-116291 | Ventilador Mecánico | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Drager | VN500 | ASKK-0199 | 2018 | Invasivo
264 | 98 | 2-116292 | Ventilador Mecánico | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Drager | VN500 | ASKK-0200 | 2018 | Invasivo
265 | 99 | 2-116293 | Ventilador Mecánico | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Drager | VN500 | ASKL-0003 | 2018 | Invasivo
266 | 100 | 2-116294 | Ventilador Mecánico | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Drager | VN500 | ASKL-0004 | 2018 | Invasivo
267 | 101 | 2-116295 | Ventilador Mecánico | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Drager | VN500 | ASKL-0008 | 2018 | Invasivo
268 | 102 | 2-116296 | Ventilador Mecánico | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Drager | VN500 | ASKL-0009 | 2018 | Invasivo
269 | 103 | 2-116297 | Ventilador Mecánico | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Drager | VN500 | ASKK-0201 | 2018 | Invasivo
270 | 104 | 2-116298 | Ventilador Mecánico | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Drager | VN500 | ASKL-0005 | 2018 | Invasivo
271 | 105 | 2-116299 | Ventilador Mecánico | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Drager | VN500 | ASKL-0006 | 2018 | Invasivo
272 | 106 | 2-116300 | Ventilador Mecánico | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Drager | VN500 | ASKL-0007 | 2018 | Invasivo
273 | 107 | 2-116301 | Ventilador Mecánico | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Drager | VN500 | ASJA-0138 | 2018 | Invasivo
274 | 108 | 2-117264 | Ventilador Mecánico | SAMU | SAMU | Base 13 | Adquirido | Newport | HT70 PLUS | N17HT720120041 | 2018 | Transporte Invasivo
275 | 109 | 2-121216 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto |  | Préstamo MINSAL | MEK ICS | MV2000 EVO5 | MV2000UA1D0775 | 2021 | Invasivo
276 | 110 | 2-119888 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | UPC 3er Piso | Sala de equipos | Préstamo MINSAL | Puritan Bennett | 560 | 40966N0158 | 2020 | No Invasivo
277 | 111 | 2-119889 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | UPC 3er Piso | Bodega | Préstamo MINSAL | Puritan Bennett | 560 | 40966N0156 | 2020 | No Invasivo
278 | 112 | 2-119890 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | UPC 3er Piso | Bodega | Préstamo MINSAL | Puritan Bennett | 560 | 40966N0134 | 2020 | No Invasivo
279 | 113 | 2-119891 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | UPC 3er Piso | Bodega | Préstamo MINSAL | Puritan Bennett | 560 | 40966N0118 | 2020 | No Invasivo
280 | 114 | 2-119885 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto |  | Préstamo MINSAL | Puritan Bennett | 560 | 40966N0147 | 2020 | No Invasivo
281 | 115 | 2-119886 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto (Prestado a UPC Cardiovascular) | UPC Cardiovascular |  | Préstamo MINSAL | Puritan Bennett | 560 | 40966N0133 | 2020 | No Invasivo
282 | 116 | 2-119887 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto (Prestado a UPC 3er piso) | UPC 3er piso | UPC 3er Piso | Préstamo MINSAL | Puritan Bennett | 560 | 40966N0126 | 2020 | No Invasivo
283 | 117 | 121010-019703 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | UCI Cardiovascular | SALA EQUIPOS | Adquirido | Newport | HT70 PLUS | HT7P200197 | 2020 | Transporte Invasivo
284 | 118 | 2-120318 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso (Prestado a Urgencia Adulto) | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Préstamo MINSAL | Aeonmed | VG70 | VG70(E)XZZU6636 | 2020 | Invasivo
285 | 119 | 2-120321 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso (Prestado a Urgencia Adulto) | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Préstamo MINSAL | Aeonmed | VG70 | VG70(E)XZZU3360 | 2020 | Invasivo
286 | 120 | 2-120319 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | UPC 3er Piso | Sala de equipos | Préstamo MINSAL | Aeonmed | VG70 | VG70(E)XZZU9473 | 2020 | Invasivo
287 | 121 | 2-120320 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | UPC 3er Piso | Sala de equipos | Préstamo MINSAL | Aeonmed | VG70 | VG70(E)XZZU8032 | 2020 | Invasivo
288 | 122 | 2-120322 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto |  | Adquirido | MEK ICS | MV2000 EVO5 | MV2000TA2F0736 | 2020 | Invasivo
289 | 123 | 2-120323 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | UPC 3er Piso | Sala de equipos | Adquirido | MEK ICS | MV2000 EVO5 | MV2000TA2F0740 | 2020 | Invasivo
290 | 124 | 2-120324 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | UPC 3er Piso | Sala de equipos | Adquirido | MEK ICS | MV2000 EVO5 | MV2000TA2F0735 | 2020 | Invasivo
291 | 125 | 2-120325 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto |  | Adquirido | MEK ICS | MV2000 EVO5 | MV2000TA1F0353 | 2020 | Invasivo
292 | 126 | 2-120326 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | UPC 3er Piso | Sala de equipos | Adquirido | MEK ICS | MV2000 EVO5 | MV2000TA2F0745 | 2020 | Invasivo
293 | 127 | 2-012933 | Ventilador Mecánico | SAMU (Prestado al Hospital de Villarrica) | SAMU (Prestado al Hospital de Villarrica) | Hospital de Villarrica | Adquirido | Weinmann | Medumat Transport | 8253 | 2020 | Transporte Invasivo
294 | 128 | 2-121048 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | UCI Cardiovascular | UCI Cardiovascular | Adquirido | Puritan Bennett | 980 | 35B2002482 | 2020 | Invasivo
295 | 129 | 2-121204 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto |  | Préstamo SAR Pedro de Valdivia | Drager | Oxylog 3000 | ASJL-0086 | 2020 | Transporte Invasivo
296 | 130 | 2-121203 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | UPC 3er Piso | Sala de equipos | Préstamo CESFAM Los Volcanes | Drager | Oxylog 3000 | ASJL-0081 | 2020 | Transporte Invasivo
297 | 131 | 2-120744 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Sala equipos SUA | Préstamo MINSAL | Aeonmed | VG70 | VG70(E)XZZU7932 | 2020 | Invasivo
298 | 132 | 2-120745 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Sala equipos SUA | Préstamo MINSAL | Aeonmed | VG70 | VG70(E)XZZU7934 | 2020 | Invasivo
299 | 133 | 2-120565 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto | Sala de equipos | Adquirido | Puritan Bennett | 980/Sin Comp. | 35B2004521 | 2020 | Invasivo
300 | 134 | 2-120566 | Ventilador Mecánico | Urgencia Adulto (Prestado a UPC Cardiovascular) | UPC Cardiovascular | UPC Cardiovascular | Adquirido | Puritan Bennett | 840 | 3512202265 | 2020 | Invasivo
301 | 135 | 2-120568 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | UCI Cardiovascular | UCI Cardiovascular | Adquirido | Puritan Bennett | 980/Sin Comp. | 35B2004413 | 2020 | Invasivo
302 | 136 | 2-120567 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | UCI Cardiovascular | UCI Cardiovascular | Adquirido | Puritan Bennett | 980/Sin Comp. | 35B2004449 | 2020 | Invasivo
303 | 137 | 2-120569 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto |  | Adquirido | Puritan Bennett | 980/Sin Comp. | 35B2004447 | 2020 | Invasivo
304 | 138 | 2-120570 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto |  | Adquirido | Puritan Bennett | 840 | 3512202261 | 2020 | Invasivo
305 | 139 | 2-120571 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto |  | Adquirido | Puritan Bennett | 840 | 3512202219 | 2020 | Invasivo
306 | 140 | 2-120837 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto |  | Adquirido | Drager | Oxylog 3000 | ASNH-0098 | 2020 | Transporte Invasivo
307 | 141 | 2-120836 | Ventilador Mecánico | Medicina | Medicina interna - 5to piso | SALA PROCEDIMIENTO TNA | Adquirido | Drager | Oxylog 3000 | ASNH-0099 | 2020 | Transporte Invasivo
308 | 142 |  | Ventilador Mecánico
309 | 143 | 2-120936 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | UPC 3er Piso | UCI 4 | Adquirido | Drager | Evita V800 | ASNM-0001 | 2020 | Invasivo
310 | 144 | 2-120937 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | UPC 3er Piso | UCI 1 | Adquirido | Drager | Evita V800 | ASNK-0048 | 2020 | Invasivo
311 | 145 | 2-120938 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | UPC 3er Piso | UCI 7 | Adquirido | Drager | Evita V800 | ASNK-0047 | 2020 | Invasivo
312 | 146 | 2-120939 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | UPC 3er Piso | UCI 3 | Adquirido | Drager | Evita V800 | ASNK-0043 | 2020 | Invasivo
313 | 147 | 2-120940 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | UPC 3er Piso | UCI 5 | Adquirido | Drager | Evita V800 | ASNK-0046 | 2020 | Invasivo
314 | 148 | 2-120941 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | UPC 3er Piso | Sala de equipos | Adquirido | Drager | Evita V800 | ASNM-0007 | 2020 | Invasivo
315 | 149 | 2-120943 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto |  | Adquirido | Drager | Evita V800 | ASNM-0005 | 2020 | Invasivo
316 | 150 | 2-120944 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto |  | Adquirido | Drager | Evita V800 | ASNM-0008 | 2020 | Invasivo
317 | 151 | 2-120945 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto |  | Adquirido | Drager | Evita V800 | ASNK-0045 | 2020 | Invasivo
318 | 152 | 2-120946 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto |  | Adquirido | Drager | Evita V800 | ASNM-0003 | 2020 | Invasivo
319 | 153 | 2-120947 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto |  | Adquirido | Drager | Evita V800 | ASNM-0006 | 2020 | Invasivo
320 | 154 | 2-120948 | Ventilador Mecánico | UPC Adulto | UCI Adulto |  | Adquirido | Drager | Evita V800 | ASNM-0002 | 2020 | Invasivo
321 | 155 |  | Ventilador Mecánico
322 | 156 | 2-121218 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | UPC 3er Piso | Bodega | Préstamo MINSAL | MEK ICS | MTV1000 | MTV1KUA1B0082 | 2021 | Transporte Invasivo
323 | 157 | 2-121219 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | UPC 3er Piso | Sala de equipos | Préstamo MINSAL | MEK ICS | MTV1000 | MTV1KUA1B0031 | 2021 | Transporte Invasivo
324 | 158 | 2-121220 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | UPC 3er Piso | Sala de equipos | Préstamo MINSAL | MEK ICS | MTV1000 | MTV1KUA1B0051 | 2021 | Transporte Invasivo
325 | 159 | 2-121780 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular (Prestado a Urgencia Adulto) | UCI Cardiovascular |  | Préstamo MINSAL | Puritan Bennett | 980/cc | 35B2101527 | 2022 | Invasivo
326 | 160 | 2-121781 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | UCI Cardiovascular | Sala de equipos | Adquirido | Puritan Bennett | 980/cc | 35B2101475 | 2023 | Invasivo
327 | 161 | 2-133374 | Ventilador Mecánico | UPC Cardiovascular | UCI Cardiovascular | Sala de equipos | Entrega MINSAL | Puritan Bennett | 980 | 35B2101446 | 2023 | Invasivo
328 | 162 | 200717-005592 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | UCI 3er Piso |  | Préstamo de Complejo Asistencial Padre las Casas | Puritan Bennett | 840 | 3512202272 | 2025 | Invasivo
329 | 163 | 200717-005511 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso | UCI 3er Piso |  | Préstamo de Complejo Asistencial Padre las Casas | Puritan Bennett | 840 | 3512202231 | 2025 | Invasivo
330 | 164 | 200717-001961 | Ventilador Mecánico | UPC 3er Piso |  |  | Préstamo Complejo Asistencial Padre las Casas | Aeonmed | VG70 | VG70(E)XZZT15424 | 2025 | Invasivo
331 | 165 | 2-125250 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | Sala de equipos | Arriendo | Philips | Trilogy EV300 | H29942683ADD6 | 2023 | Invasivo
332 | 166 | 2-116493 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | Sala de equipos | Adquirido | Philips | Trilogy 202 | TV018020609 | 2023 | Invasivo
333 | 167 | 2-116494 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | Sala de equipos | Adquirido | Philips | Trilogy 202 | TV01802060A | 2023 | Invasivo
334 | 168 | 2-116495 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | Sala de equipos | Adquirido | Philips | Trilogy 202 | TV018020612 | 2023 | Invasivo
335 | 169 | 2-116496 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | Sala de equipos | Adquirido | Philips | Trilogy 202 | TV018021903 | 2023 | Invasivo
336 | 170 | 2-116497 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | Sala de equipos | Adquirido | Philips | Trilogy 202 | TV018021907 | 2023 | Invasivo
337 | 171 | 2-116498 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | Sala de equipos | Adquirido | Philips | Trilogy 202 | TV018021909 | 2023 | Invasivo
338 | 172 | 2-116499 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | Sala de equipos | Adquirido | Philips | Trilogy 202 | TV01802190A | 2023 | Invasivo
339 | 173 | 2-116500 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | Sala de equipos | Adquirido | Philips | Trilogy 202 | TV01802190B | 2023 | Invasivo
340 | 174 | 2-116501 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | Sala de equipos | Adquirido | Philips | Trilogy 202 | TV01802190C | 2023 | Invasivo
341 | 175 | 2-119582 | Ventilador Mecánico | Hospitalización Domiciliaria | Servicio programas ambulatorios | Domicilio de paciente | Adquirido | Philips | Trilogy EVO | H27247766FFE4 | 2023 | Invasivo
342 | 176 |  | Ventilador Mecánico
343 | 177 | 2-134627 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UPC Pediátrica | Sala de equipos | Adquirido | Yuwell | YH-830 | YH830-V24C35011 | 2025 | Invasivo
344 | 178 | 2-134628 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UPC Pediátrica | Sala de equipos | Adquirido | Yuwell | YH-830 | YH830A-V24C35013 | 2025 | Invasivo
345 | 179 | 2-134629 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UPC Pediátrica | Sala de equipos | Adquirido | Yuwell | YH-830 | YH830A-V25132020 | 2025 | Invasivo
346 | 180 | 2-134630 | Ventilador Mecánico | UPC Pediátrica | UPC Pediátrica | Sala de equipos | Adquirido | Yuwell | YH-830 | YH830A-V24C35008 | 2025 | Invasivo
347 | 1 | 2-007495 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UCI Adulto | CAMA 6 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494254562 | 2010 | Invasivo
348 | 2 | 2-016863 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UCI Adulto | CAMA 4 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494252457 | 2010 | Invasivo
349 | 3 | 2-112537 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UCI Adulto | CAMA 12 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494254161 | 2010 | Invasivo
350 | 4 | 2-003536 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UCI Adulto | CAMA 5 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494254259 | 2010 | Invasivo
351 | 5 | 2-013560 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UCI Adulto | CAMA 8 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494264756 | 2010 | Invasivo
352 | 6 | 2-007522 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UCI Adulto | CAMA 10 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494268852 | 2010 | Invasivo
353 | 7 | 2-112538 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UCI Adulto | CAMA 3 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494252564 | 2010 | Invasivo
354 | 8 | 2-003522 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UCI Adulto | CAMA 2 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494265657 | 2010 | Invasivo
355 | 9 | 2-007511 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UCI Adulto | CAMA 7 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494255757 | 2010 | Invasivo
356 | 10 | 2-007502 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UCI Adulto | CAMA 9 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494255659 | 2010 | Invasivo
357 | 11 | 2-112539 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UCI Adulto | CAMA 11 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494275254 | 2010 | Invasivo
358 | 12 | 2-003508 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Adulto | CAMA 14 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494264854 | 2010 | Invasivo
359 | 13 | 2-003445 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto (Prestado a Pediatría) | Pediatría | Pediatría lactantes | Adquirido | Drager | Infinity Vista XL | 6000543675 | 2008 | Invasivo
360 | 14 | 2-003446 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular (Prestado a medicina cardiovascular) | Medicina Cardiovascular | BODEGA | Adquirido | Drager | Infinity Vista | 5514410774 | 2007 | Invasivo
361 | 15 | 2-003460 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UCI Cardiovascular | UCI-CAMA 1 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494273060 | 2011 | Invasivo
362 | 16 | 2-112543 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UCI Cardiovascular | UCI-CAMA 2 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494308255 | 2010 | Invasivo
363 | 17 | 2-112544 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UCI Cardiovascular | UCI-CAMA 3 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494307158 | 2010 | Invasivo
364 | 18 | 2-003453 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UCI Cardiovascular | UCI-CAMA 6 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494307853 | 2010 | Invasivo
365 | 19 | 2-112545 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UCI Cardiovascular | UCI-CAMA 4 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494278447 | 2010 | Invasivo
366 | 20 | 2-112546 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UCI Cardiovascular | UCI-CAMA 7 | Adquirido | Drager | infinity kappa | 5494294652 | 2010 | Invasivo
367 | 21 | 2-113483 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UTI Cardiovascular | UTI-CAMA 6 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494306061 | 2010 | Invasivo
368 | 22 | 2-013522 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto (Prestado a UPC Adulto) | Urgencia Adulto |  | Adquirido | Drager | Infinity Vista XL | 6000883771. | 2009 | Invasivo
369 | 23 | 2-003476 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UTI Cardiovascular | UTI-CAMA 1 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494308353 | 2010 | Invasivo
370 | 24 | 2-003478 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UTI Cardiovascular | UTI-CAMA 2 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494305953 | 2010 | Invasivo
371 | 25 | 2-003485 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UTI Cardiovascular | UTI-CAMA 3 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494307951 | 2010 | Invasivo
372 | 26 | 2-013495 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UTI Cardiovascular | UTI-CAMA 4 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494306854 | 2010 | Invasivo
373 | 27 | 2-003489 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UTI Cardiovascular | UTI-CAMA 5 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494269849 | 2010 | Invasivo
374 | 28 | 2-013502 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UCI Cardiovascular | UCI-CAMA 8 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494279847 | 2010 | Invasivo
375 | 29 | 2-013507 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UTI Cardiovascular | UTI-CAMA 8 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494305855 | 2010 | Invasivo
376 | 30 | 2-126872 | Monitor Multiparámetros | Medicina Física y Rehabilitación | Medicina Física y Rehabilitación |  | Adquirido | Philips | CM100 | CN12099174 | 2023 | No Invasivo
377 | 31 | 2-116518 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | Cama 2 | Arriendo | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109323 | 2018 | Invasivo
378 | 32 | 200717-011278 | Monitor Multiparámetros | Cardiología (2do piso) | Recuperación Angiógrafo | Pabellon Hemodinamia 2do piso | Préstamo | Nihon Kohden | BSM-3562 | 33034. | 2025 | Invasivo
379 | 33 | 2-118962 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central |  | Adquirido | Mindray | EPM 10 | 96000115 | 2020 | Invasivo
380 | 34 | 2-118666 | Monitor Multiparámetros | Medicina Materno Fetal | Medicina Materno Fetal | P4-TNB | Arriendo | Drager | Vista 120 | VGSLN0011 | 2019 | Invasivo
381 | 35 | 2-118732 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | Pabellón 7 | Adquirido | Drager | M540 | 5613543568 | 2020 | Invasivo
382 | 36 | 2-119188 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UPC 3er Piso | Sala de equipos | Adquirido | General Electric | B450 | SNT19480100HA | 2020 | Invasivo
383 | 37 | 2-119187 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UCI Adulto | BODEGA | Adquirido | General Electric | B450 | SNT19480103HA | 2020 | Invasivo
384 | 38 | 2-118674 | Monitor Multiparámetros | Imagenología | Imagenología Recuperación |  | Adquirido | General Electric | B105 | SP318493998WA | 2020 | Invasivo
385 | 39 | 2-118671 | Monitor Multiparámetros | Imagenología | Imagenología Recuperación |  | Adquirido | General Electric | B105 | SP318493999WA | 2020 | Invasivo
386 | 40 | 2-118672 | Monitor Multiparámetros | Imagenología | Imagenología Recuperación |  | Adquirido | General Electric | B105 | SP318494009WA | 2020 | Invasivo
387 | 41 | 2-118673 | Monitor Multiparámetros | Imagenología | Imagenología Recuperación |  | Adquirido | General Electric | B105 | SP318494018WA | 2020 | Invasivo
388 | 42 | 2-023555 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | SAR 3 | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100645 | 2011 | No Invasivo
389 | 43 | 2-023573 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Urgencia Infantil | Bodega Equipos SUI | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100638. | 2011 | No Invasivo
390 | 44 | 2-112503 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Box baja complejidad SUI | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100643 | 2011 | No Invasivo
391 | 45 | 2-112504 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Urgencia Infantil | Bodega Equipos SUI | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100647. | 2011 | No Invasivo
392 | 46 | 2-133048 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Oncológica | EPC-P6 | Adquirido | Mindray | EPM 15 Compact | AC5-43007991 | 2024 | No Invasivo
393 | 47 | 2-112505 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Box B-4 | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100653 | 2011 | No Invasivo
394 | 48 | 2-023589 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Urgencia Infantil |  | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100659. | 2011 | No Invasivo
395 | 49 | 2-112506 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Box 2 SAR | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100641 | 2011 | No Invasivo
396 | 50 | 2-112507 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Box A-4 | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100658 | 2011 | No Invasivo
397 | 51 | 2-116519 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | Cama 3 | Arriendo | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109303 | 2018 | Invasivo
398 | 52 | 2-022471 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Sala de equipos | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100650 | 2011 | No Invasivo
399 | 53 | 2-116520 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | Cama 7 | Arriendo | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109313 | 2018 | Invasivo
400 | 54 | 2-113493 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Oncológica | EPC-P6 | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100652 | 2011 | No Invasivo
401 | 55 | 2-009315 | Monitor Multiparámetros | Imagenología | Imagenología | Bodega Angiógrafo | Adquirido | Creative Medical | UP-7000 | J3300KB00015 | 2020 | No Invasivo
402 | 56 | 2-118799 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | Pabellón 9 | Adquirido | Drager | M540 | 5613541766 | 2019 | Invasivo
403 | 57 | 2-116521 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | UCI-Sala 5 | Arriendo | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109324 | 2018 | Invasivo
404 | 58 | 2-135917 | Monitor Multiparámetros | TROI |  |  | Adquirido | Drager | Vista 300 | VSSUC0199 | 2025
405 | 59 | 2-013601 | Monitor Multiparámetros | Imagenología | Imagenología Angiógrafo | Recuperación | Adquirido | Drager | Infinity Vista | 5514423368 | 2010 | Invasivo
406 | 60 | 2-023255 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Oncol√≥gica | EPC-P6 | adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01060 | 2011 | Invasivo
407 | 61 | 2-112497 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Segunda Infancia | Segunda infancia | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100648 | 2011 | No Invasivo
408 | 62 | 2-116522 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | Cama 5 | Arriendo | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109302 | 2018 | Invasivo
409 | 63 | 2-112655 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Segunda Infancia | Sala de equipos | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100655 | 2011 | No Invasivo
410 | 64 | 2-120577 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UTI 3er Piso | UTI 1 | Adquirido | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-114594 | 2020 | Invasivo
411 | 65 | 2-121185 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 502-2E | Préstamo MINSAL | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29676 | 2021 | Invasivo
412 | 66 | 2-121186 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | Sala 598 | Préstamo MINSAL | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29695 | 2021 | Invasivo
413 | 67 | 2-116523 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | Cama 6 | Arriendo | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109321 | 2018 | Invasivo
414 | 68 | 2-023258 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Lactantes |  | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100654 | 2011 | No Invasivo
415 | 69 | 2-112498 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Lactantes | Sala de equipos | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-1763K | 00570 | 2014 | Invasivo
416 | 70 | 2-016151 | Monitor Multiparámetros | Pabellón CMA | Pabellón CMA |  | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100651 | 2010 | No Invasivo
417 | 71 | 2-015904 | Monitor Multiparámetros | Urgencias Gineco-Obstétricas | Urgencia Obstétrica | Preparto 2 | Adquirido | General Electric | Dash 4000 | D3DJ7839G | 2001 | Invasivo
418 | 72 | 2-121187 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 501-2 | Préstamo MINSAL | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29751 | 2021 | Invasivo
419 | 73 | 2-135918 | Monitor Multiparámetros | TROI |  |  | Adquirido | Drager | Vista 300 | VSSUM0041 | 2025
420 | 74 | 2-118814 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | Pabellón 2 | Adquirido | Drager | M540 | 5613541864 | 2019 | Invasivo
421 | 75 | 2-112722 | Monitor Multiparámetros | Urgencias Gineco-Obstétricas | Urgencia Obstétrica | Preparto 2 | Adquirido | Philips | VM6 | US74915948 | 2008 | No Invasivo
422 | 76 | 2-015901 | Monitor Multiparámetros | Urgencias Gineco-Obstétricas | Urgencia Obstétrica | Preparto 1 | Adquirido | Philips | VM6 | US74915942 | 2008 | No Invasivo
423 | 77 | 2-125217 | Monitor Multiparámetros | SAMU | SAMU | Base 1 | Arriendo | Nihon Kohden | BSM-1763 | 10912 | 2023 | Invasivo
424 | 78 | 2-125218 | Monitor Multiparámetros | SAMU | SAMU | Base 1 | Arriendo | Nihon Kohden | BSM-1763 | 10919 | 2023 | Invasivo
425 | 79 | 2-133062 | Monitor Multiparámetros | Hemato Oncología Adulto | Hemato Oncología Adulto |  | Adquirido | Drager | Vista 120 S | S2SRF0982 | 2024 | Invasivo
426 | 80 | 2-133063 | Monitor Multiparámetros | Hemato Oncología Adulto | Hemato Oncología Adulto |  | Adquirido | Drager | Vista 120 S | S2SRF0969 | 2024 | Invasivo
427 | 81 | 2-134896 | Monitor Multiparámetros | CR ONCOLOGICO AMBULATORIO | CR ONCOLOGICO AMBULATORIO | MODLULO ZD CTD | Adquirido | NORTHERN | Aquarius ECG | JH01B910030 | 2025 | No Invasivo
428 | 82 | 2-133064 | Monitor Multiparámetros | Hemato Oncología Adulto | Hemato Oncología Adulto |  | Adquirido | Drager | Vista 120 S | S2SRF0978 | 2024 | Invasivo
429 | 83 | 2-116524 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | Cama 1 | Arriendo | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109326 | 2018 | Invasivo
430 | 84 | 2-133065 | Monitor Multiparámetros | Hemato Oncología Adulto | Hemato Oncología Adulto |  | Adquirido | Drager | Vista 120 S | S2SRF0975 | 2024 | Invasivo
431 | 85 | 2-017381 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Imagenología) | Imagenología | Angiógrafo zócalo | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494757898 | 2012 | Invasivo
432 | 86 | 2-112531 | Monitor Multiparámetros | Pabellones Gineco-Obstétricos | Sala de Procedimientos Partos |  | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494770058 | 2012 | Invasivo
433 | 87 | 2-024460 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central |  | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494537845 | 2011 | Invasivo
434 | 88 | 2-121188 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 510-2E | Préstamo MINSAL | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29761 | 2021 | Invasivo
435 | 89 | 2-017347 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | Angiógrafo FD20 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5493645944 | 2006 | Invasivo
436 | 90 | 2-022637 | Monitor Multiparámetros | Pabellones Gineco-Obstétricos | Sala de Procedimientos Partos | Pasillo | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494286652 | 2011 | Invasivo
437 | 91 | 2-016196 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | Pre Anestesia | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5493642252 | 2006 | Invasivo
438 | 92 | 2-116503 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | UTI Pediátrica | Cama 1 | Arriendo | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109311 | 2018 | Invasivo
439 | 93 | 2-112502 | Monitor Multiparámetros | Cardiología | CDT Módulo C | Modulo C box Eco | Adquirido | Drager | Infinity Vista | 5395660070 | 2007 | Invasivo
440 | 94 | 2-112572 | Monitor Multiparámetros | Imagenología (Prestado a Pabellón Quirúrgico) | Pabellón Quirúrgico | Pabellón 2 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494287054 | 2011 | Invasivo
441 | 95 | 2-116504 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | UTI Pediátrica | Cama 2 | Arriendo | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109319 | 2018 | Invasivo
442 | 96 | 2-024433 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | CDT-P2-QF07 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5493757948 | 2011 | Invasivo
443 | 97 | 2-133447 | Monitor Multiparámetros | Ginecología | Ginecología | EPA-P4-SA06 | Adquirido | Drager | Vista 300 | VSSTB0049 | 2024 | Invasivo
444 | 98 | 2-116507 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | UTI Pediátrica | Cama 3 | Arriendo | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109304 | 2018 | Invasivo
445 | 99 | 2-133448 | Monitor Multiparámetros | Ginecología | Ginecología | EPA-P4-SA06 | Adquirido | Drager | Vista 300 | VSSTB0059 | 2024 | Invasivo
446 | 100 | 2-116506 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | UTI Pediátrica | Cama 9 | Arriendo | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109320 | 2018 | Invasivo
447 | 101 | 2-135919 | Monitor Multiparámetros | TROI |  |  | Adquirido | Drager | Vista 300 | VSSUM0044 | 2025
448 | 102 | 2-134895 | Monitor Multiparámetros | CR ONCOLOGICO AMBULATORIO | CR ONCOLOGICO AMBULATORIO | MODULO ZD CDT | Adquirido | NORTHERN | Aquarius ECG | JB01B910013 | 2025 | No Invasivo
449 | 103 | 2-119651 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a Psiquiatria) | Psiquiatria | Salud Mental | Adquirido | General Electric | B105 | SQE19510002SA | 2020 | Invasivo
450 | 104 | 2-133532 | Monitor Multiparámetros | Pabellones Gineco-Obstétricos | Pabellones Gineco-Obstétricos |  | Adquirido | Drager | Vista 300 | VSSTA0230 | 2024 | Invasivo
451 | 105 | 2-116505 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | UTI Pediátrica | Cama 5 | Arriendo | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109322 | 2018 | Invasivo
452 | 106 | 2-113494 | Monitor Multiparámetros | Pabellón CMA | Pabellón CMA |  | Adquirido | SPACELABS HEALTHCARE | Elance 2.0 | 3300-004914 | 2012 | No Invasivo
453 | 107 | 121010-024574 | Monitor Multiparámetros | Unidad Evaluación Paciente Imputado | UEPI | UEPI-103 | Adquirido | Nihon Kohden | Vismo 2701K | 0131641 | 2020 | Invasivo
454 | 108 | 2-116508 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | UTI Pediátrica | Cama 6 | Arriendo | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109327 | 2018 | Invasivo
455 | 109 | 2-118854 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | Pabellón 9 | Adquirido | Drager | M540 | 5613541169 | 2019 | Invasivo
456 | 110 | 2-116510 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | UTI Pediátrica | Cama 7 | Arriendo | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109328 | 2018 | Invasivo
457 | 111 | 2-016560 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Lactantes | Sala de equipos | Adquirido | Drager | Infinity Vista | 5514429166 | 2007 | Invasivo
458 | 112 | 2-124788 | Monitor Multiparámetros | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | QMT Ambulatoria Adulto | EPC-P2 | Adquirido | Mindray | UMEC10 | KN-25140948 | 2023 | No Invasivo
459 | 113 | 2-023497 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Philips | M8003A | DE82025973 | 2012 | Invasivo
460 | 114 | 2-027939 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Philips | M8003A | DE82025965 | 2012 | Invasivo
461 | 115 | 2-134990 | Monitor Multiparámetros | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | QMT Ambulatoria Adulto |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VSSTE0203 | 2025 | Invasivo
462 | 116 | 2-119259 | Oxímetro | Neonatología | UCI Neonatología |  | Adquirido | SOMANETICS | 5100C | (21)17G11325X | 2020 | No Invasivo
463 | 117 | 2-119260 | Oxímetro | Neonatología | UCI Neonatología |  | Adquirido | SOMANETICS | 5100C | (21)18G10312X | 2020 | No Invasivo
464 | 118 | 2-119363 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Recuperación Pabellón Central | Cama N° 17 | Adquirido | Drager | Vista 120 | VGSML0046 | 2020 | Invasivo
465 | 119 | 2-119364 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Recuperación Pabellón Central | Unidad N° 11 | Adquirido | Drager | Vista 120 | VGSML0057 | 2020 | Invasivo
466 | 120 | 2-119365 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Recuperación Pabellón Central | Cama 14 | Adquirido | Drager | Vista 120 | VGSML0043 | 2020 | Invasivo
467 | 121 | 2-119366 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Recuperación Pabellón Central | Unidad N° 03 | Adquirido | Drager | Vista 120 | VGSML0044 | 2020 | Invasivo
468 | 122 | 2-119367 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) prestado a UPC Adulto | Recuperación Pabellón Central | Oficina Supervisora | Adquirido | Drager | Vista 120 | VGSML0047 | 2020 | Invasivo
469 | 123 | 2-119368 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Recuperación Pabellón Central | Unidad N° 10 | Adquirido | Drager | Vista 120 | VGSML0049 | 2020 | Invasivo
470 | 124 | 2-119369 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Recuperación Pabellón Central | Cama 15 | Adquirido | Drager | Vista 120 | VGSML0050 | 2020 | Invasivo
471 | 125 | 2-119370 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Recuperación Pabellón Central | Cama N° 12 | Adquirido | Drager | Vista 120 | VGSML0062 | 2020 | Invasivo
472 | 126 | 2-119371 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Recuperación Pabellón Central | Cama N° 16 | Adquirido | Drager | Vista 120 | VGSML0065 | 2020 | Invasivo
473 | 127 | 2-027911 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100639 | 2011 | No Invasivo
474 | 128 | 2-027888 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01070 | 2009 | Invasivo
475 | 129 | 2-016546 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01033 | 2009 | Invasivo
476 | 130 | 2-027912 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01044 | 2009 | Invasivo
477 | 131 | 2-027891 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01071 | 2009 | Invasivo
478 | 132 | 2-016561 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | Bodega | Adquirido | Drager | Infinity Vista | 5516412180 | 2012 | Invasivo
479 | 133 | 2-112499 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Lactantes | Sala de equipos | Adquirido | Drager | Infinity Vista | 5516412278 | 2012 | Invasivo
480 | 134 | 2-027889 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01051 | 2009 | Invasivo
481 | 135 | 2-112659 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100657 | 2011 | No Invasivo
482 | 136 | 2-027887 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Lactantes | Sala de equipos | Adquirido | Drager | Infinity Vista | 5514422672 | 2007 | Invasivo
483 | 137 | 2-027890 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01037 | 2007 | Invasivo
484 | 138 | 2-023484 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Lactantes | Sala de equipos | Adquirido | Drager | Infinity Vista | 5516414472 | 2012 | Invasivo
485 | 139 | 2-016545 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Lactantes | Sala de equipos | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100649 | 2011 | No Invasivo
486 | 140 | 2-023483 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Lactantes | Segunda infancia | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701K | 0100640 | 2011 | No Invasivo
487 | 141 | 2-017324 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | CDT-P2-QF08 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494782651 | 2012 | Invasivo
488 | 142 | 2-002719 | Monitor Multiparámetros | Traumatología | Traumatología | Cirugía Trauma | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01035. | 2009 | Invasivo
489 | 143 | 2-002681 | Monitor Multiparámetros | Traumatología | Traumatología | Pasillo | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01036. | 2009 | Invasivo
490 | 144 | 2-111918 | Monitor Multiparámetros | Hemato Oncología Adulto | Hemato Oncología Adulto | EPB-P5-SA11 | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01039 | 2009 | Invasivo
491 | 145 | 2-111913 | Monitor Multiparámetros | Hemato Oncología Adulto | Hemato Oncología Adulto | EPB-P5-SA12 | Adquirido | Criticare | 8100E-S | 212726171 | 2012 | No Invasivo
492 | 146 | 2-002869 | Monitor Multiparámetros | Hemato Oncología Adulto | Hemato Oncología Adulto | EPB-P5-SA08 | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01074 | 2009 | Invasivo
493 | 147 | 2-111945 | Monitor Multiparámetros | Hemato Oncología Adulto | Hemato Oncología Adulto | EPB-P5-SA10 | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01063 | 2009 | Invasivo
494 | 148 | 2-002849 | Monitor Multiparámetros | Hemato Oncología Adulto | Hemato Oncología Adulto | EPB-P5-SA13 | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01043 | 2009 | Invasivo
495 | 149 | 2-111950 | Monitor Multiparámetros | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | QMT Ambulatoria Adulto | Sala de Procedimientos | Adquirido | Criticare | 8100E-S | 212726117 | 2012 | No Invasivo
496 | 150 | 2-013337 | Monitor Multiparámetros | Neurocirugía | Neurocirugía | Cama 298-2 | Adquirido | Drager | Infinity Vista XL | 6001128079 | 2009 | Invasivo
497 | 151 | 2-013336 | Monitor Multiparámetros | Neurocirugía | Neurocirugía | Cama 298-1 | Adquirido | Drager | Infinity Vista XL | 6001029471 | 2009 | Invasivo
498 | 152 | 2-013338 | Monitor Multiparámetros | Neurocirugía | Neurocirugía | Cama 298-3 | Adquirido | Drager | Infinity Vista XL | 6001111685 | 2009 | Invasivo
499 | 153 | 2-135920 | Monitor Multiparámetros | TROI |  |  | Adquirido | Drager | Vista 300 | VSSUM0046 | 2025
500 | 154 | 2-013334 | Monitor Multiparámetros | Neurocirugía | Neurocirugía | Cama 299-2 | Adquirido | Drager | Infinity Vista | 6001123877 | 2009 | Invasivo
501 | 155 | 2-116509 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | UTI Pediátrica | Cama 8 | Arriendo | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109300 | 2018 | Invasivo
502 | 156 | 2-007695 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | Cirugia Adulto - Piso 3 | EPC | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01041 | 2009 | Invasivo
503 | 157 | 2-003579 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | Cirugia Adulto - Piso 3 | EPC | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01049 | 2009 | Invasivo
504 | 158 | 2-003577 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | Cirugia Adulto - Piso 7 | EPC | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01055 | 2009 | Invasivo
505 | 159 | 2-007631 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | Cirugia Adulto - Piso 3 | EPB | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01057 | 2009 | Invasivo
506 | 160 | 2-007632 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | Cirugia Adulto - Piso 3 | EPB | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01065 | 2009 | Invasivo
507 | 161 | 2-003601 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | Cirugia Adulto - Piso 7 | TNB 705 | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01032 | 2009 | Invasivo
508 | 162 | 2-112423 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | Cirugia Adulto - Piso 7 | TNB 709 | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01053 | 2009 | Invasivo
509 | 163 | 2-007992 | Monitor Multiparámetros | Ginecología | Ginecología |  | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01034 | 2009 | Invasivo
510 | 164 | 2-007991 | Monitor Multiparámetros | Ginecología | Ginecología |  | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01050 | 2009 | Invasivo
511 | 165 | 2-007993 | Monitor Multiparámetros | Ginecología | Ginecología |  | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01038 | 2009 | Invasivo
512 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
513 | 167 | 2-022179 | Monitor Multiparámetros | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | QMT Ambulatoria Adulto | EPC-P2 | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01072 | 2009 | Invasivo
514 | 168 | 2-004857 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Lactantes | Segunda infancia | Adquirido | Criticare | 8100E-S | 212726139 | 2012 | No Invasivo
515 | 169 | 2-014911 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Lactantes | Lactantes | Adquirido | Criticare | 8100E-S | 212726134 | 2012 | No Invasivo
516 | 170 | 2-014718 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Segunda Infancia | Segunda infancia | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01062 | 2009 | Invasivo
517 | 171 | 2-004772 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Oncológica | Oncología Pediátrica | Adquirido | Criticare | 8100E-S | 212726126 | 2012 | No Invasivo
518 | 172 | 2-014981 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Infantil | Cirugía Infantil | Cirugía infantil 624-628 | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01030 | 2009 | Invasivo
519 | 173 | 2-004356 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 509-2 | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01064 | 2009 | Invasivo
520 | 174 | 2-008498 | Monitor Multiparámetros | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | QMT Ambulatoria Adulto | EPC-P2 | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01056 | 2009 | Invasivo
521 | 175 | 2-008452 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | Sala 599 | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01073 | 2009 | Invasivo
522 | 176 | 2-008450 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 503-2E | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01061 | 2009 | Invasivo
523 | 177 | 2-008659 | Monitor Multiparámetros | SAMU | SAMU | Base 1 | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01048 | 2009 | Invasivo
524 | 178 | 2-008465 | Monitor Multiparámetros | SAMU | SAMU | Base 13 | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01040 | 2009 | Invasivo
525 | 179 | 2-008497 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Medicina cardiovascular | 514-3 | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01068 | 2009 | Invasivo
526 | 180 | 2-004583 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 514-3 | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01067 | 2009 | Invasivo
527 | 181 | 2-008485 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 526-3 | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01042 | 2009 | Invasivo
528 | 182 | 2-004503 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Medicina cardiovascular | 517-2 | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01058 | 2009 | Invasivo
529 | 183 | 2-004584 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 526-3 | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01045 | 2009 | Invasivo
530 | 184 | 2-116511 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | UTI Pediátrica | Cama 4 | Arriendo | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109309 | 2018 | Invasivo
531 | 185 | 2-008451 | Monitor Multiparámetros | CDT | CDT-P1 | Pabellón Procedimiento | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01029 | 2009 | Invasivo
532 | 186 | 2-116513 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | UTI Pediátrica | Cama 10 | Arriendo | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109310 | 2018 | Invasivo
533 | 187 | 2-008466 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 510-1 | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01069 | 2009 | Invasivo
534 | 188 | 2-121189 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 503-3E | Préstamo MINSAL | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29789 | 2021 | Invasivo
535 | 189 | 2-008660 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 511-2 | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01054 | 2009 | Invasivo
536 | 190 | 2-116512 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | UTI Pediátrica | Cama 11 | Arriendo | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109301 | 2018 | Invasivo
537 | 191 | 2-112424 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | Cirugia Adulto - Piso 3 | EPC (Clinica) | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-2351K | 03643 | 2007 | No Invasivo
538 | 192 | 2-112501 | Monitor Multiparámetros | Traumatología | Traumatología | Cirugía Trauma | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01052. | 2009 | Invasivo
539 | 193 | 2-012781 | Monitor Multiparámetros | Traumatología | Traumatología | Cirugía Trauma | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01046. | 2009 | Invasivo
540 | 194 | 2-003578 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | Cirugia Adulto - Piso 3 | EPB | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01047 | 2009 | Invasivo
541 | 195 | 2-002733 | Monitor Multiparámetros | Traumatología | Traumatología | Cirugía Trauma | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01059. | 2009 | Invasivo
542 | 196 | 2-119372 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Recuperación Pabellón Central | Unidad N° 02 | Adquirido | Drager | Vista 120 | VGSML0069 | 2020 | Invasivo
543 | 197 | 2-116514 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | UTI Pediátrica | Cama 12 | Arriendo | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109325 | 2018 | Invasivo
544 | 198 | 2-116515 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | UTI Pediátrica | Cama 13 | Arriendo | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-109314 | 2018 | Invasivo
545 | 199 | 2-119373 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Endoscopía) | Endoscopía | 1º Piso | Adquirido | Drager | Vista 120 | VGSML0070 | 2020 | Invasivo
546 | 200 | 2-013525 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UPC Cardiovascular | BODEGA | Adquirido | Drager | Infinity Vista XL | 6000874576 | 2009 | Invasivo
547 | 201 | 2-013523 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UPC Cardiovascular | BODEGA | Adquirido | Drager | Infinity Vista XL | 6000907871 | 2009 | Invasivo
548 | 202 | 2-013524 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular (Prestado a UPC Adulto) | UPC Adulto | Armario de equipos UCI Cardio | Adquirido | Drager | Infinity Vista XL | 6000875272 | 2009 | Invasivo
549 | 203 | 2-013521 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 522-3 | Adquirido | Drager | Infinity Vista XL | 6000873372 | 2009 | Invasivo
550 | 204 | 2-112577 | Monitor Multiparámetros | Cardiología | CDT Módulo C | Box 12 - Ecografia | Adquirido | Nellcor | M5600-LA | 23307030152 | 2007 | No Invasivo
551 | 205 | 2-111613 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil (Prestado a Pediatría) | Pediatría |  | Adquirido | Drager | Infinity Vista XL | 5395673564 | 2007 | Invasivo
552 | 206 | 2-021178 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Infantil | Cirugía Infantil | Cirugia infantil 619-623 | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01066 | 2012 | Invasivo
553 | 207 | 2-119374 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Recuperación Pabellón Central | Cama N° 13 | Adquirido | Drager | Vista 120 | VGSML0072 | 2020 | Invasivo
554 | 208 | 2-024353 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central |  | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494305160 | 2011 | Invasivo
555 | 209 | 2-119632 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UPC 3er Piso | Sala de equipos | Adquirido | General Electric | B105 | SQE19510004SA | 2020 | Invasivo
556 | 210 | 2-119633 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UPC 3er Piso | Sala de equipos | Adquirido | General Electric | B105 | SQE19510005SA | 2020 | Invasivo
557 | 211 | 2-135921 | Monitor Multiparámetros | TROI |  |  | Adquirido | Drager | Vista 300 | VSSUM0052 | 2025
558 | 212 | 2-135399 | Monitor Multiparámetros | TROI |  |  | Adquirido | Drager | Vista 300 | VSSTE0190 | 2025
559 | 213 |  | Monitor Multiparámetros
560 | 214 | 2-112536 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Adulto |  | Adquirido | Drager | Infinity Delta | 5395138358 | 2004 | Invasivo
561 | 215 | 2-027413 | Monitor Multiparámetros | Psiquiatría | Psiquiatría Infantil | TN-P2 | Adquirido | Philips | VM6 | US74915951 | 2008 | No Invasivo
562 | 216 | 2-119629 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UPC 3er Piso | Bodega | Adquirido | General Electric | B105 | SQE19510008SA | 2020 | Invasivo
563 | 217 |  | Monitor Multiparámetros
564 | 218 | 2-113428 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 518-3 | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-2351K | 03644. | 2017 | No Invasivo
565 | 219 | 2-016153 | Monitor Multiparámetros | Pabellón CMA | Recuperación CMA |  | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701K | 100646 | 2011 | No Invasivo
566 | 220 | 2-023029 | Monitor Multiparámetros | Pabellón CMA | Recuperación CMA |  | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701K | 100642 | 2011 | No Invasivo
567 | 221 | 2-119650 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UPC 3er Piso | Sala de equipos | Adquirido | General Electric | B105 | SQE19510009SA | 2020 | Invasivo
568 | 222 | 2-023026 | Monitor Multiparámetros | Pabellón CMA (prestado a UPC Adulto) | UPC Adulto |  | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701K | 100656 | 2011 | No Invasivo
569 | 223 | 2-118855 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | Pabellón 10 | Adquirido | Drager | M540 | 5613540865 | 2019 | Invasivo
570 | 224 | 2-027447 | Monitor Multiparámetros | Hospitalización Domiciliaria | Servicio programas ambulatorios | Domicilio | Adquirido | Philips | VM6 | US74915955 | 2008 | No Invasivo
571 | 225 | 2-003463 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UCI Cardiovascular | UCI-CAMA 5 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494308059 | 2010 | Invasivo
572 | 226 | 2-113429 | Monitor Multiparámetros | Hemodiálisis | Hemodiálisis | EPB-P1 | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-2351K | 3647 | 2017 | No Invasivo
573 | 227 | 2-024297 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central |  | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5494528944 | 2011 | Invasivo
574 | 228 | 2-118839 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | Bodega | Adquirido | Drager | M540 | 5613542961 | 2019 | Invasivo
575 | 229 | 2-119652 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 595-1 | Adquirido | General Electric | B105 | SQE19510010SA | 2020 | Invasivo
576 | 230 | 2-007607 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | Cirugia Adulto - Piso 3 | EPA | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01031. | 2009 | Invasivo
577 | 231 | 2-112658 | Monitor Multiparámetros | Imagenología | Imagenología | Angiógrafo | Adquirido | Drager | Infinity Vista XL | 5396140362 | 2008 | Invasivo
578 | 232 | 2-027591 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UCI Adulto | CAMA 1 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495045456 | 2014 | Invasivo
579 | 233 | 2-016363 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UCI Adulto | CAMA 20 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495022766 | 2014 | Invasivo
580 | 234 | 2-027646 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UCI Adulto | CAMA 21 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495046856 | 2014 | Invasivo
581 | 235 | 2-023232 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UCI Adulto | CAMA 19 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495038063 | 2014 | Invasivo
582 | 236 | 2-027618 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UCI Adulto | CAMA 23 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495024960 | 2014 | Invasivo
583 | 237 | 2-027647 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UCI Adulto | CAMA 24 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495046758 | 2014 | Invasivo
584 | 238 | 2-023233 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Médica | CAMA 16 | adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495042762 | 2014 | Invasivo
585 | 239 | 2-016364 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UCI Adulto | CAMA 18 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495036956 | 2014 | Invasivo
586 | 240 | 2-027617 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UCI Adulto | CAMA 13 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495022864 | 2014 | Invasivo
587 | 241 | 2-021531 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Recuperación Pabellón Central | Unidad N° 01 | Adquirido | Drager | Vista 120 | V2SFH0017 | 2015 | Invasivo
588 | 242 | 2-021532 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Recuperación Pabellón Central | Unidad N° 07 | Adquirido | Drager | Vista 120 | V2SFH0032 | 2015 | Invasivo
589 | 243 | 2-021540 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Recuperación Pabellón Central | Cama N° 5 | Adquirido | Drager | Vista 120 | V2SFH0025 | 2015 | Invasivo
590 | 244 | 2-021538 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Recuperación Pabellón Central | Cama N° 18 | Adquirido | Drager | Vista 120 | V2SFH0016 | 2015 | Invasivo
591 | 245 | 2-021537 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Recuperación Pabellón Central | Cama N° 6 | Adquirido | Drager | Vista 120 | V2SFH0031 | 2015 | Invasivo
592 | 246 | 2-021535 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Recuperación Pabellón Central | Cama N° 8 | Adquirido | Drager | Vista 120 | V2SFH0035 | 2015 | Invasivo
593 | 247 | 2-021534 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Recuperación Pabellón Central | Oficina Supervisora | Adquirido | Drager | Vista 120 | V2SFH0038 | 2015 | Invasivo
594 | 248 | 2-021539 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Traumatología) | Traumatología | 1° Piso | Adquirido | Drager | Vista 120 | V2SFH0033 | 2015 | Invasivo
595 | 249 | 2-021533 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Recuperación Pabellón Central | Cama N° 4 | Adquirido | Drager | Vista 120 | V2SFH0019 | 2015 | Invasivo
596 | 250 | 2-021536 | Monitor Multiparámetros | Pabellón (Recuperación) | Recuperación Pabellón Central | Unidad N° 09 | Adquirido | Drager | Vista 120 | V2SFH0026 | 2015 | Invasivo
597 | 251 | 2-112548 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Adulto | BODEGA | Adquirido | Drager | Infinity Delta | 6006239368 | 2015 | Invasivo
598 | 252 |  | Monitor Multiparámetros
599 | 253 |  | Monitor Multiparámetros
600 | 254 | 2-007496 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Adulto | BODEGA | Adquirido | Drager | Infinity Delta | 6006232874 | 2015 | Invasivo
601 | 255 | 2-028015 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Urgencia Infantil |  | Donación | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | 0105413. | 2014 | No Invasivo
602 | 256 | 2-023575 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | OBS. 3 | Donación | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | 105784 | 2014 | No Invasivo
603 | 257 | 2-112508 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Urgencia Infantil | Reanimación SUI | Donación | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | 0105405. | 2014 | No Invasivo
604 | 258 | 2-023536 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Urgencia Infantil | Box 2 SAR | Donación | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | 0105409. | 2014 | No Invasivo
605 | 259 | 2-112510 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Neurocirug√≠a | Donación | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | 105804 | 2014 | No Invasivo
606 | 260 | 2-112511 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Box A-5 | Donación | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | 107080 | 2014 | No Invasivo
607 | 261 | 2-027994 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Box A-3 | Donación | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | 0107075. | 2014 | No Invasivo
608 | 262 | 2-112512 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Urgencia Infantil | SUI Observaci√≥n | Donación | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | 0107083. | 2014 | No Invasivo
609 | 263 |  | Monitor Multiparámetros
610 | 264 | 2-028043 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Urgencia Infantil | SUI Sala IRA | Donación | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | 0107101. | 2014 | No Invasivo
611 | 265 | 2-112514 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Urgencia Infantil | Bodega Equipos SUI | Donación | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | 0107093. | 2014 | No Invasivo
612 | 266 | 2-112515 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Urgencia Infantil | Bodega Equipos SUI | Donación | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | 0107077. | 2014 | No Invasivo
613 | 267 | 2-022372 | Monitor Multiparámetros | Urgencias Gineco-Obstétricas | Urgencia Obstétrica |  | Donación | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | 107076 | 2014 | No Invasivo
614 | 268 | 2-015816 | Monitor Multiparámetros | Urgencias Gineco-Obstétricas | Urgencia Obstétrica | Preparto | Donación | Nihon Kohden | Vismo PVM-2703K | 107110 | 2014 | No Invasivo
615 | 269 | 2-112516 | Monitor Multiparámetros | Peritoneodiálisis Adulto | Peritoneodiálisis Adulto | Sala de equipos | Donación | Philips | G70 | CN23200081 | 2015 | Invasivo
616 | 270 | 2-112517 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Box 0 | Donación | Philips | G70 | CN23200082 | 2015 | Invasivo
617 | 271 | 2-023482 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Sala de equipos | Adquirido | Drager | Vista 120 | VTSHD0109 | 2015 | Invasivo
618 | 272 | 2-016543 | Monitor Multiparámetros | Neurocirugía | Neurocirugía | Portatil | Adquirido | Drager | Vista 120 | VTSHD0102 | 2015 | Invasivo
619 | 273 | 2-027894 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | Cirugia Adulto - Piso 3 | EPA | Adquirido | Drager | Vista 120 | VTSHD0071 | 2015 | Invasivo
620 | 274 | 2-023481 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Segunda Infancia | Segunda infancia | Adquirido | Drager | Vista 120 | VTSHD0101 | 2015 | Invasivo
621 | 275 | 2-016540 | Monitor Multiparámetros | Neurocirugía | Neurocirugía | Cama 299-5 | Adquirido | Drager | Vista 120 | VTSHD0089 | 2015 | Invasivo
622 | 276 | 2-027910 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Lactantes | Lactantes | Adquirido | Drager | Vista 120 | VTSHD0103 | 2015 | Invasivo
623 | 277 | 2-023478 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto (Prestado a Cirugía Adulto) | Cirugía Adulto - Piso 7 | Sala 714 | Adquirido | Drager | Vista 120 | VTSHD0068 | 2015 | Invasivo
624 | 278 | 2-016544 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | Cirugia Adulto - Piso 7 | TNB 701 | Adquirido | Drager | Vista 120 | VTSHD0090 | 2015 | Invasivo
625 | 279 | 2-023479 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 595-4 | Adquirido | Drager | Vista 120 | VTSHD0065 | 2015 | Invasivo
626 | 280 | 2-027909 | Monitor Multiparámetros | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | QMT Ambulatoria Adulto | EPC-P2 | Adquirido | Drager | Vista 120 | VTSHD0051 | 2015 | Invasivo
627 | 281 | 2-023477 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 516-1 | Adquirido | Drager | Vista 120 | VTSHD0072 | 2015 | Invasivo
628 | 282 | 2-016538 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 509-1 | Adquirido | Drager | Vista 120 | VTSHD0070 | 2015 | Invasivo
629 | 283 | 2-016539 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 527-1 | Adquirido | Drager | Vista 120 | VTSHD0106 | 2015 | Invasivo
630 | 284 | 2-016551 | Monitor Multiparámetros | Neurocirugía | Neurocirugía | Portatil | Adquirido | Drager | Vista 120 | VTSHD0107 | 2015 | Invasivo
631 | 285 | 2-023480 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | Cirugia Adulto - Piso 3 | EPB | Adquirido | Drager | Vista 120 | VTSHD0096 | 2015 | Invasivo
632 | 286 | 2-016541 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 529-3 | Adquirido | Drager | Vista 120 | VTSHD0094 | 2015 | Invasivo
633 | 287 | 2-016542 | Monitor Multiparámetros | Neurocirugía | Neurocirugía | Cama 299-4 | Adquirido | Drager | Vista 120 | VTSHD0111 | 2015 | Invasivo
634 | 288 | 2-117050 | Monitor Multiparámetros | Pabellones Gineco-Obstétricos | Pabellones Gineco-Obstétricos |  | adquirido | Philips | MX450 | DE351C1469 | 2018 | Invasivo
635 | 289 | 2-013293 | Monitor Multiparámetros | Neurocirugía | Neurocirugía | Cama 299-3 | Adquirido | Drager | Vista 120 | VTSHD0066 | 2015 | Invasivo
636 | 290 | 2-004769 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Oncológica | Oncología Pediátrica | Adquirido | Drager | Vista 120 | VTSHD0099 | 2015 | Invasivo
637 | 291 | 2-110948 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VQSHD0069 | 2016 | Invasivo
638 | 292 | 2-110843 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VQSHD0088 | 2016 | Invasivo
639 | 293 | 2-110831 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VQSHD0103 | 2016 | Invasivo
640 | 294 | 2-110838 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VQSHD0120 | 2016 | Invasivo
641 | 295 | 2-110834 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VQSHD0122 | 2016 | Invasivo
642 | 296 | 2-110828 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VQSHD0124 | 2016 | Invasivo
643 | 297 | 2-110842 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VQSHD0127 | 2016 | Invasivo
644 | 298 | 2-110945 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VQSHD0130 | 2016 | Invasivo
645 | 299 | 2-110829 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VQSHD0133 | 2016 | Invasivo
646 | 300 | 2-110836 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VQSHD0146 | 2016 | Invasivo
647 | 301 | 2-110942 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VQSHD0152 | 2016 | Invasivo
648 | 302 | 2-110943 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VQSHD0154 | 2016 | Invasivo
649 | 303 | 2-110947 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VQSHD0158 | 2016 | Invasivo
650 | 304 | 2-110837 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VQSHD0160 | 2016 | Invasivo
651 | 305 | 2-110832 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VQSHD0166 | 2016 | Invasivo
652 | 306 | 2-110840 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VQSHD0169 | 2016 | Invasivo
653 | 307 | 2-110833 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VQSHD0170 | 2016 | Invasivo
654 | 308 | 2-110839 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VQSHD0171 | 2016 | Invasivo
655 | 309 | 2-110841 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VQSHD0173 | 2016 | Invasivo
656 | 310 | 2-110835 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VQSHD0174 | 2016 | Invasivo
657 | 311 | 2-110944 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VQSHD0194 | 2016 | Invasivo
658 | 312 | 2-110844 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VQSHD0197 | 2016 | Invasivo
659 | 313 | 2-110830 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VQSHD0226 | 2016 | Invasivo
660 | 314 | 2-110946 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VQSHD0233 | 2016 | Invasivo
661 | 315 | 2-110941 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UTI Neonatología |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VQSHD0234 | 2016 | Invasivo
662 | 316 | 2-013520 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular (Prestado a Medicina) | Medicina interna |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VTSHD0021 | 2015 | Invasivo
663 | 317 | 2-110957 | Monitor Multiparámetros | Pabellones Gineco-Obstétricos | Recuperación Partos | Cama 8 | Adquirido | Drager | Vista 120 | VTSHN0089 | 2015 | Invasivo
664 | 318 | 2-022659 | Monitor Multiparámetros | Pabellones Gineco-Obstétricos | Sala de Procedimientos Partos | Pabellón 1 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495188658 | 2016 | Invasivo
665 | 319 | 2-024122 | Monitor Multiparámetros | SAMU | SAMU | Movil 1301 | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-6301K | 01117. | 2016 | Invasivo
666 | 320 | 2-111142 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UPC Cardiovascular | Bodega | Adquirido | Drager | Infinity Delta | 6007939163 | 2015 | Invasivo
667 | 321 | 2-111140 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UTI Cardiovascular | CAMA 7 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495339950 | 2016 | Invasivo
668 | 322 | 2-111902 | Monitor Multiparámetros | Pabellón CMA | Recuperación CMA |  | Préstamo | Nihon Kohden | PVM-2701 | 111450 | 2016 | No Invasivo
669 | 323 | 2-111901 | Monitor Multiparámetros | Pabellón CMA | Recuperación CMA |  | Préstamo | Nihon Kohden | PVM-2701 | 111456 | 2016 | No Invasivo
670 | 324 | 2-016338 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Adulto | BODEGA | Adquirido | Drager | Infinity Delta | 6006242079 | 2015 | Invasivo
671 | 325 | 2-112541 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto (Prestado a UPC 3er piso) | Prestado a UPC 3er piso | UPC 3er piso | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495318955 | 2016 | Invasivo
672 | 326 | 2-112601 | Monitor Multiparámetros | Cardiología | Recuperación Angiógrafo | Pabellon Hemodinamia 2do piso | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5493736846 | 2015 | Invasivo
673 | 327 |  | Monitor Multiparámetros
674 | 328 | 2-117051 | Monitor Multiparámetros | Pabellones Gineco-Obstétricos | Recuperación pabellón obstétrico | Cama 10 | Adquirido | Philips | MX450 | DE351C1465 | 2018 | Invasivo
675 | 329 | 2-110795 | Oxímetro de Pulso | Neonatología | UCI Neonatología |  | Adquirido | Masimo | R7 | 225548 | 2016 | No Invasivo
676 | 330 | 2-110796 | Oxímetro de Pulso | Neonatología | UCI Neonatología |  | Adquirido | Masimo | R7 | 225507 | 2016 | No Invasivo
677 | 331 | 2-112800 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Adulto | CAMA 4 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495286953 | 2016 | Invasivo
678 | 332 | 2-112838 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UCI Adulto | CAMA 14 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495289950 | 2016 | Invasivo
679 | 333 | 2-112836 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Médica | CAMA 11 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495290066 | 2016 | Invasivo
680 | 334 | 2-112833 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Adulto | CAMA 22 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495302268 | 2016 | Invasivo
681 | 335 | 2-112839 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UCI Adulto | CAMA 16 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495303668 | 2016 | Invasivo
682 | 336 | 2-112812 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Adulto | CAMA 10 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495305167 | 2016 | Invasivo
683 | 337 | 2-112813 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Adulto | CAMA 9 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495307067 | 2016 | Invasivo
684 | 338 | 2-112801 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Adulto | CAMA 3 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495307263 | 2016 | Invasivo
685 | 339 | 2-112834 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Adulto | CAMA 21 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495307762 | 2016 | Invasivo
686 | 340 | 2-112840 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UCI Adulto | CAMA 15 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495310268 | 2016 | Invasivo
687 | 341 | 2-112830 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Adulto | CAMA 13 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495310865 | 2016 | Invasivo
688 | 342 | 2-112827 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Adulto | CAMA 19 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495311962 | 2016 | Invasivo
689 | 343 | 2-112831 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Adulto | CAMA 14 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495313461 | 2016 | Invasivo
690 | 344 | 2-112802 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Adulto | CAMA 6 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495313764 | 2016 | Invasivo
691 | 345 | 2-110634 | Monitor Multiparámetros | Imagenología | Imagenología | Resonancia | Adquirido | Tesla | M3 | TM3M0264 | 2016 | No Invasivo
692 | 346 | 2-112795 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Adulto | CAMA 2 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495319063 | 2016 | Invasivo
693 | 347 |  | Monitor Multiparámetros
694 | 348 | 2-112814 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Adulto | CAMA 8 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495320364 | 2016 | Invasivo
695 | 349 | 2-112828 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UCI Adulto | CAMA 22 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495320569 | 2016 | Invasivo
696 | 350 | 2-112829 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto (Prestado a UPC 3er piso) | Prestado a UPC 3er piso | CAMA 6 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495321363 | 2016 | Invasivo
697 | 351 | 2-112822 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Adulto | CAMA 18 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495322460 | 2016 | Invasivo
698 | 352 | 2-112815 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Adulto | CAMA 7 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495323165 | 2016 | Invasivo
699 | 353 | 2-112796 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Adulto | CAMA 1 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495324164 | 2016 | Invasivo
700 | 354 | 2-112835 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Adulto | CAMA 20 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495324458 | 2016 | Invasivo
701 | 355 | 2-112837 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Médica | CAMA 12 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495324565 | 2016 | Invasivo
702 | 356 | 2-112832 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Adulto | CAMA 15 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495325858 | 2016 | Invasivo
703 | 357 | 2-112824 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Adulto | CAMA 17 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495326064 | 2016 | Invasivo
704 | 358 | 2-112803 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Adulto | CAMA 5 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495326456 | 2016 | Invasivo
705 | 359 | 2-112841 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Adulto | CAMA 22 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495326955 | 2016 | Invasivo
706 | 360 | 2-112943 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | CDT-P2-QF03 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495192163 | 2015 | Invasivo
707 | 361 | 2-024371 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Imagenología) | Imagenología | Scanner Siemens | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495196658 | 2013 | Invasivo
708 | 362 | 2-113299 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Oncológica | Oncología Pediátrica | Donación | EDAN | IM50 | 260123-M15803660005 | 2017
709 | 363 | 2-113430 | Monitor Multiparámetros | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | QMT Ambulatoria Adulto | EPC-P2 | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-2351K | 3648 | 2017 | No Invasivo
710 | 364 | 2-112353 | Monitor Multiparámetros | Cardiología (Prestado a Medicina cardiovascular) | Medicina cardiovascular | Zócalo | Adquirido | Drager | Vista 120 | V2SFF0044 | 2016 | Invasivo
711 | 365 | 2-113189 | Monitor Multiparámetros | Cardiología (Prestado a Medicina cardiovascular) | Medicina cardiovascular | Zócalo | Adquirido | Drager | Vista 120 | V1SHL0116 | 2016 | Invasivo
712 | 366 | 2-113188 | Monitor Multiparámetros | Electrofisiología | Electrofisiología | EPC 5to Piso | Adquirido | Drager | Vista 120 | VQSHF0100 | 2016 | Invasivo
713 | 367 | 2-110576 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UCI Neonatología |  | Adquirido | Philips | MX500 | DE35137548 | 2015
714 | 368 | 2-116713 | Monitor Multiparámetros | UPC Adulto | UTI Adulto | Bodega | Adquirido | Drager | Infinity Delta | 6009179462 | 2018 | Invasivo
715 | 369 | 2-117052 | Monitor Multiparámetros | Pabellones Gineco-Obstétricos | Recuperación pabellón obstétrico | Cama 3 | Adquirido | Philips | MX450 | DE351C1289 | 2018 | Invasivo
716 | 370 | 2-117053 | Monitor Multiparámetros | Pabellones Gineco-Obstétricos | Recuperación pabellón obstétrico | Cama 6 | Adquirido | Philips | MX450 | DE351C1464 | 2018 | Invasivo
717 | 371 | 2-117054 | Monitor Multiparámetros | Pabellones Gineco-Obstétricos | Recuperación pabellón obstétrico | CAMA 4 | Adquirido | Philips | MX450 | DE351C1468 | 2018 | Invasivo
718 | 372 | 2-117055 | Monitor Multiparámetros | Pabellones Gineco-Obstétricos | Recuperación pabellón obstétrico | Cama 7 | Adquirido | Philips | MX450 | DE351C1471 | 2018 | Invasivo
719 | 373 | 2-117056 | Monitor Multiparámetros | Pabellones Gineco-Obstétricos | Recuperación pabellón obstétrico | Cama 1 | Adquirido | Philips | MX450 | DE351C1466 | 2018 | Invasivo
720 | 374 | 2-117057 | Monitor Multiparámetros | Urgencias Gineco-Obstétricas | Urgencia Obstétrica | Pabellón | Adquirido | Philips | MX450 | DE351C1288 | 2018 | Invasivo
721 | 375 | 2-117540 | Monitor Multiparámetros | Pabellones Gineco-Obstétricos | Pabellones Gineco-Obstétricos | Pabellón 2 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495671163 | 2018 | Invasivo
722 | 376 | 2-117733 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0395 | 2019 | Invasivo
723 | 377 | 2-117734 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0396 | 2019 | Invasivo
724 | 378 | 2-117735 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0397 | 2019 | Invasivo
725 | 379 | 2-117736 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0398 | 2019 | Invasivo
726 | 380 | 2-117737 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0399 | 2019 | Invasivo
727 | 381 | 2-117738 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0401 | 2019 | Invasivo
728 | 382 | 2-117739 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0403 | 2019 | Invasivo
729 | 383 | 2-117740 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0404 | 2019 | Invasivo
730 | 384 | 2-117741 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0405 | 2019 | Invasivo
731 | 385 | 2-117742 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0406 | 2019 | Invasivo
732 | 386 | 2-117743 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0407 | 2019 | Invasivo
733 | 387 | 2-117744 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0408 | 2019 | Invasivo
734 | 388 | 2-117745 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0409 | 2019 | Invasivo
735 | 389 | 2-117746 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0410 | 2019 | Invasivo
736 | 390 | 2-117747 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0434 | 2019 | Invasivo
737 | 391 | 2-117748 | Monitor Multiparámetros | Neonatología | UCI Neonatología |  | Arriendo | Philips | Intellivue MX550 | DE671E0435 | 2019 | Invasivo
738 | 392 | 2-117818 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Box 1 Neurología | Arriendo | Drager | Vista 120 | VGSLN0003 | 2019 | Invasivo
739 | 393 | 2-117819 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Observación 1 | Arriendo | Drager | Vista 120 | VGSLN0002 | 2019 | Invasivo
740 | 394 | 2-117820 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Box 5 SAR | Arriendo | Drager | Vista 120 | VGSLN0014 | 2019 | Invasivo
741 | 395 | 2-117821 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Observación 3 | Arriendo | Drager | Vista 120 | VGSLN0017 | 2019 | Invasivo
742 | 396 | 2-117822 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto (Prestado a Pediatría) | Pediatría |  | Arriendo | Drager | Vista 120 | VGSLN0049 | 2019 | Invasivo
743 | 397 | 2-117823 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Observación 2 | Arriendo | Drager | Vista 120 | VGSLN0079 | 2019 | Invasivo
744 | 398 | 2-117814 | Monitor Multiparámetros | Pabellón CMA | Pabellón CMA | Pabellón CMA 1 | Arriendo | Drager | M540 | 5613359963 | 2019 | Invasivo
745 | 399 | 2-117813 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | Bodega | Arriendo | Drager | M540 | 5613354870 | 2019 | Invasivo
746 | 400 | 2-117812 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico (Prestado a Pabellón CMA) | Pabellon CMA | Pabellon CMA 2 | Arriendo | Drager | M540 | 5613360578 | 2019 | Invasivo
747 | 401 | 2-118846 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central |  | Adquirido | Drager | M540 | 5613993759 | 2020 | Invasivo
748 | 402 | 2-118884 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | Bodega | Adquirido | General Electric | B105 | SP318331750WA | 2019 | Invasivo
749 | 403 | 2-118881 | Monitor Multiparámetros | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica | Bodega | Adquirido | General Electric | B105 | SP318443451WA | 2019 | Invasivo
750 | 404 | 2-119653 | Monitor Multiparámetros | Electrofisiología | Electrofisiología | EPC 5to Piso | Adquirido | General Electric | B105 | SQE19510024SA | 2020 | Invasivo
751 | 405 | 2-119634 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | Cirugia Adulto - Piso 3 | EPB | Adquirido | General Electric | B105 | SQE19510025SA | 2020 | Invasivo
752 | 406 | 2-119635 | Monitor Multiparámetros | UPC Cardiovascular | UPC Cardiovascular (Prestado a Medicina Cardiovascular) | Bodega | Adquirido | General Electric | B105 | SQE19510026SA | 2020 | Invasivo
753 | 407 | 2-119637 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Adulto | Cirugia Adulto - Piso 3 | EPA | Adquirido | General Electric | B105 | SQE19510027SA | 2020 | Invasivo
754 | 408 | 2-119631 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 520-3 | Adquirido | General Electric | B105 | SQE19510029SA | 2020 | Invasivo
755 | 409 | 2-119636 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Medicina cardiovascular | Zócalo | Adquirido | General Electric | B105 | SQE19510030SA | 2020 | Invasivo
756 | 410 | 2-119630 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 516-2 | Adquirido | General Electric | B105 | SQE19510031SA | 2020 | Invasivo
757 | 411 | 2-119702 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Medicina cardiovascular | Zócalo | Préstamo MINSAL | Nihon Kohden | PVM-2703 | 0118020. | 2020 | Invasivo
758 | 412 | 2-119703 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | Sala 597 | Préstamo MINSAL | Nihon Kohden | PVM-2703 | 0118042. | 2020 | Invasivo
759 | 413 | 2-119704 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 521-3 | Préstamo MINSAL | Nihon Kohden | PVM-2703 | 0117935. | 2020 | Invasivo
760 | 414 | 2-119705 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 501 | Préstamo MINSAL | Nihon Kohden | PVM-2703 | 0118040. | 2020 | Invasivo
761 | 415 | 2-119706 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 515-3 | Préstamo MINSAL | Nihon Kohden | PVM-2703 | 0118006. | 2020 | Invasivo
762 | 416 | 2-119707 | Monitor Multiparámetros | Urgencia infantil | Urgencia infantil |  | Préstamo MINSAL | Nihon Kohden | PVM-2703 | 0117960. | 2020 | Invasivo
763 | 417 | 2-119708 | Monitor Multiparámetros | Urgencia infantil | Urgencia infantil |  | Préstamo MINSAL | Nihon Kohden | PVM-2703 | 0117934. | 2020 | Invasivo
764 | 418 | 2-119709 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Box A-2 | Préstamo MINSAL | Nihon Kohden | PVM-2703 | 0117925. | 2020 | Invasivo
765 | 419 | 2-119710 | Monitor Multiparámetros | Urgencia infantil | Urgencia infantil | Bodega equipos SUI | Préstamo MINSAL | Nihon Kohden | PVM-2703 | 0117936. | 2020 | Invasivo
766 | 420 | 2-119711 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Priorización | Préstamo MINSAL | Nihon Kohden | PVM-2703 | 117954 | 2020 | Invasivo
767 | 421 | 2-119713 | Monitor Multiparámetros | Servicio Social | Servicio Social | Reanimación box 3 | Adquirido | MATIMED | MN-580 | 1810190910101 | 2020 | No Invasivo
768 | 422 | 2-119741 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UCI 3er Piso | UCI 1 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495679556 | 2020 | Invasivo
769 | 423 | 2-119742 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UCI 3er Piso | UCI 2 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495714162 | 2020 | Invasivo
770 | 424 | 2-119743 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UCI 3er Piso | UCI 3 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495709257 | 2020 | Invasivo
771 | 425 | 2-119744 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UCI 3er Piso | UCI 5 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495706162 | 2020 | Invasivo
772 | 426 | 2-119745 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UCI 3er Piso | UCI 7 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495686254 | 2020 | Invasivo
773 | 427 | 2-120244 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UTI 3er Piso | UTI 9 | Préstamo MINSAL | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-113289 | 2020 | Invasivo
774 | 428 | 2-120245 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UTI 3er Piso | UTI 5 | Préstamo MINSAL | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-113283 | 2020 | Invasivo
775 | 429 | 2-120246 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UTI 3er Piso | UTI 8 | Préstamo MINSAL | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-113290 | 2020 | Invasivo
776 | 430 | 2-120247 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UTI 3er Piso | UTI 10 | Préstamo MINSAL | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-113276 | 2020 | Invasivo
777 | 431 | 2-120248 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UTI 3er Piso | UTI 7 | Préstamo MINSAL | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-113292 | 2020 | Invasivo
778 | 432 | 2-120249 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UTI 3er Piso | UTI 6 | Préstamo MINSAL | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-113279 | 2020 | Invasivo
779 | 433 | 2-124829 | Monitor Multiparámetros | Imagenología | Imagenología Resonancia |  | Adquirido | SCHILLER | MAGELIFE Serenity | 94999001058 | 2020 | No Invasivo
780 | 434 | 2-120428 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Reanimación box 3 | Préstamo MINSAL | Mindray | BeneVision N17 | F2-04008218 | 2020 | Invasivo
781 | 435 | 2-120427 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Box A-1 | Préstamo MINSAL | Mindray | BeneVision N17 | F2-04008204 | 2020 | Invasivo
782 | 436 | 2-120429 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Reanimación box 2 | Préstamo MINSAL | Mindray | BeneVision N17 | F2-04008289 | 2020 | Invasivo
783 | 437 | 2-120430 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Reanimación box 1 | Préstamo MINSAL | Mindray | BeneVision N17 | F2-04008141 | 2020 | Invasivo
784 | 438 | 2-120574 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UTI 3er Piso | UTI 2 | Adquirido | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-114595 | 2020 | Invasivo
785 | 439 | 2-120575 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UTI 3er Piso | Sala medico | Adquirido | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-114598 | 2020 | Invasivo
786 | 440 | 2-120576 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UTI 3er Piso | Sala medico | Adquirido | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-114593 | 2020 | Invasivo
787 | 441 | 2-120572 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UTI 3er Piso | UTI 4 | Adquirido | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-114597 | 2020 | Invasivo
788 | 442 | 2-120573 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UTI 3er Piso | UTI 3 | Adquirido | SPACELABS HEALTHCARE | XPREZZON | 1393-114596 | 2020 | Invasivo
789 | 443 | 2-120776 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | Bodega | Bodega | Préstamo MINSAL | Mindray | UMEC12 | KQ-04036895 | 2020
790 | 444 | 2-120804 | Monitor Multiparámetros | Pabellón CMA | Pabellón CMA |  | Adquirido | General Electric | B125 | SQF20247942WA | 2020 | Invasivo
791 | 445 | 2-120805 | Monitor Multiparámetros | Pabellón CMA | Pabellón CMA |  | Adquirido | General Electric | B125 | SQF20247940WA | 2020 | Invasivo
792 | 446 | 2-120827 | Monitor Multiparámetros | UPC 3er Piso | UCI 3er Piso | UCI 8 | Adquirido | Drager | Infinity Kappa | 5495845056 | 2020 | Invasivo
793 | 447 | 2-120925 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Observación 4 | Adquirido | Drager | Vista 120 | VGSNE3867 | 2020 | Invasivo
794 | 448 | 2-120924 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Observación 6 | Adquirido | Drager | Vista 120 | VGSNE3877 | 2020 | Invasivo
795 | 449 | 2-120923 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Observación 5 | Adquirido | Drager | Vista 120 | VGSNE3864 | 2020 | Invasivo
796 | 450 | 2-120922 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Box 4 SAR | Adquirido | Drager | Vista 120 | VGSNE3830 | 2020 | Invasivo
797 | 451 | 2-120949 | Monitor Multiparámetros | Ginecología | Ginecología |  | Adquirido | Mindray | UMEC12 | KQ-04036808 | 2020
798 | 452 | 2-120996 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Box B-5 | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-4763 | 3319 | 2020 | No Invasivo
799 | 453 | 2-120994 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | Cirug√≠a box 1 | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-4763 | 3326 | 2020 | No Invasivo
800 | 454 | 2-120995 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto | TMT | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-4763 | 3318 | 2020 | No Invasivo
801 | 455 | 2-121004 | Monitor Multiparámetros | Servicio Social | Servicio Social | Domicilio | Adquirido | Creative Medical | UP-7000 | J3300QF04734 | 2021 | No Invasivo
802 | 456 | 2-121002 | Monitor Multiparámetros | Servicio Social | Servicio Social | Domicilio | Adquirido | Sinohero | H5 | PSHH501479 | 2021 | No Invasivo
803 | 457 | 2-121003 | Monitor Multiparámetros | Servicio Social | Servicio Social | Oficina Supervisora | Adquirido | Creative Medical | UP-7000 | J3300QF04724 | 2021 | No Invasivo
804 | 458 | 2-121190 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 511-2E | Préstamo MINSAL | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29791 | 2021 | Invasivo
805 | 459 | 2-121191 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 510-3E | Préstamo MINSAL | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29792 | 2021 | Invasivo
806 | 460 | 2-121192 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 518-1 | Préstamo MINSAL | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29805 | 2021 | Invasivo
807 | 461 | 2-121193 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 512-3E | Préstamo MINSAL | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29811 | 2021 | Invasivo
808 | 462 | 2-121194 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 501-3 | Préstamo MINSAL | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29814 | 2021 | Invasivo
809 | 463 | 2-121195 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 503-2E | Préstamo MINSAL | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29815 | 2021 | Invasivo
810 | 464 | 2-121196 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 503-1E | Préstamo MINSAL | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29816 | 2021 | Invasivo
811 | 465 | 2-121197 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 502-3E | Préstamo MINSAL | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29817 | 2021 | Invasivo
812 | 466 | 2-121198 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 502-1 | Préstamo MINSAL | Nihon Kohden | BSM-3562K | 29800 | 2021 | Invasivo
813 | 467 | 2-121232 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 508-3 | Préstamo MINSAL | EDAN | X12 | 261594-M21407240019 | 2021 | Invasivo
814 | 468 | 2-121233 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 504 | Préstamo MINSAL | EDAN | X12 | 261594-M21407240011 | 2021 | Invasivo
815 | 469 | 2-121234 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 596-1 | Préstamo MINSAL | EDAN | X12 | 261594-M21406070014 | 2021 | Invasivo
816 | 470 | 2-121235 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 527 | Préstamo MINSAL | EDAN | X12 | 261594-M21407000058 | 2021 | Invasivo
817 | 471 | 2-121236 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 596-3 | Préstamo MINSAL | EDAN | X12 | 261594-M21407240059 | 2021 | Invasivo
818 | 472 | 2-121237 | Monitor Multiparámetros | Medicina | 519-3 | 509-2 | Préstamo MINSAL | EDAN | X12 | 261594-M21407240073 | 2021 | Invasivo
819 | 473 | 2-121238 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | Sala 598 | Préstamo MINSAL | EDAN | X12 | 261594-M21407240071 | 2021 | Invasivo
820 | 474 | 2-121239 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Medicina cardiovascular |  | Préstamo MINSAL | EDAN | X12 | 261594-M21407240024 | 2021 | Invasivo
821 | 475 | 2-121240 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | Sala 597 | Préstamo MINSAL | EDAN | X12 | 261594-M21407000083 | 2021 | Invasivo
822 | 476 | 2-121241 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso |  | Préstamo MINSAL | EDAN | X12 | 261594-M21406070011 | 2021 | Invasivo
823 | 477 | 2-121304 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGLC0120 | 2021 | No Invasivo
824 | 478 | 2-121305 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Medicina cardiovascular |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGLC0121 | 2021 | No Invasivo
825 | 479 | 2-121306 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Medicina cardiovascular |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGLC0118 | 2021 | No Invasivo
826 | 480 | 2-121307 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGLC0126 | 2021 | No Invasivo
827 | 481 | 2-121308 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a Cirugía Infantil ) | Cirugía Infantil |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGLC0138 | 2021 | No Invasivo
828 | 482 | 2-121309 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGLC0124 | 2021 | No Invasivo
829 | 483 | 2-121310 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGLC0137 | 2021 | No Invasivo
830 | 484 | 2-121311 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGLC0134 | 2021 | No Invasivo
831 | 485 | 2-121312 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a Pediatría) | Pediatría | EP 696 | Donación | Bistos | BT-770 | DGLC0115 | 2021 | No Invasivo
832 | 486 | 2-121313 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría | Peditría Segunda Infancia | Donación | Bistos | BT-770 | DGLC0136 | 2021 | No Invasivo
833 | 487 | 2-121314 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGLC0133 | 2021 | No Invasivo
834 | 488 | 2-121315 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGL70654 | 2021 | No Invasivo
835 | 489 | 2-121316 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGLC0112 | 2021 | No Invasivo
836 | 490 | 2-121317 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a Pediatría) | Pediatría | EPA-P6 | Donación | Bistos | BT-770 | DGLC0125 | 2021 | No Invasivo
837 | 491 | 2-121318 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Medicina cardiovascular |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGL70658 | 2021 | No Invasivo
838 | 492 | 2-121319 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGLC0128 | 2021 | No Invasivo
839 | 493 | 2-121320 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGL70653 | 2021 | No Invasivo
840 | 494 | 2-121321 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGLC0122 | 2021 | No Invasivo
841 | 495 | 2-121322 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGL70649 | 2021 | No Invasivo
842 | 496 | 2-121323 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | Sala de equipos | Donación | Bistos | BT-770 | DGLC0109 | 2021 | No Invasivo
843 | 497 | 2-121324 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Medicina cardiovascular |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGL70650 | 2021 | No Invasivo
844 | 498 | 2-121325 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGLC0127 | 2021 | No Invasivo
845 | 499 | 2-121326 | Monitor Multiparámetros | Hospitalización Domiciliaria | Servicio programas ambulatorios |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGL70652 | 2021 | No Invasivo
846 | 500 | 2-121327 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGLC0114 | 2021 | No Invasivo
847 | 501 | 2-121328 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | EPA-P6 | Donación | Bistos | BT-770 | DGLC0119 | 2021 | No Invasivo
848 | 502 | 2-121329 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGLC0129 | 2021 | No Invasivo
849 | 503 | 2-121330 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGLC0123 | 2021 | No Invasivo
850 | 504 | 2-121331 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGLC0131 | 2021 | No Invasivo
851 | 505 | 2-121332 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Infantil | Cirugía Infantil | 6to piso | Donación | Bistos | BT-770 | DGLC0111 | 2021 | No Invasivo
852 | 506 | 2-121333 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGLC0113 | 2021 | No Invasivo
853 | 507 | 2-121334 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGLC0110 | 2021 | No Invasivo
854 | 508 | 2-121335 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGL70655 | 2021 | No Invasivo
855 | 509 | 2-121336 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGL80024 | 2021 | No Invasivo
856 | 510 | 2-121337 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGL80022 | 2021 | No Invasivo
857 | 511 | 2-121338 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGL80023 | 2021 | No Invasivo
858 | 512 | 2-121499 | Monitor Multiparámetros | Pabellón Quirúrgico | Pabellón Central | Pabellón 5 | Adquirido | Drager | M540 | 5613165575 | 2021 | Invasivo
859 | 513 | 2-121524 | Monitor Multiparámetros | Endoscopía | Endoscopía | CDT | Donación | Bistos | BT-770 | DGM40020 | 2021 | No Invasivo
860 | 514 | 2-121525 | Monitor Multiparámetros | Endoscopía | Endoscopía | CDT | Donación | Bistos | BT-770 | DGM40018 | 2021 | No Invasivo
861 | 515 | 2-121526 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGM40013 | 2021 | No Invasivo
862 | 516 | 2-121527 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | Sala de equipos EPA | Donación | Bistos | BT-770 | DGM40037 | 2021 | No Invasivo
863 | 517 | 2-121528 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGM40028 | 2021 | No Invasivo
864 | 518 | 2-121529 | Monitor Multiparámetros | Cirugía Infantil | Cirugía Infantil | 6to piso | Donación | Bistos | BT-770 | DGM40016 | 2021 | No Invasivo
865 | 519 | 2-121530 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | Sala de procedimiento TNA | Donación | Bistos | BT-770 | DGM40026 | 2021 | No Invasivo
866 | 520 | 2-121531 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 597-4 | Donación | Bistos | BT-770 | DGM40019 | 2021 | No Invasivo
867 | 521 | 2-121532 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGM40041 | 2021 | No Invasivo
868 | 522 | 2-121533 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Medicina cardiovascular |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGM40042 | 2021 | No Invasivo
869 | 523 | 2-121534 | Monitor Multiparámetros | Medicina (Prestado a medicina cardiovascular) | Medicina cardiovascular |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGM40023 | 2021 | No Invasivo
870 | 524 | 2-121535 | Monitor Multiparámetros | Medicina | Medicina interna - 5to piso | 598-2 | Donación | Bistos | BT-770 | DGM40032 | 2021 | No Invasivo
871 | 525 | 2-121536 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Segunda Infancia | EP 699 | Donación | Bistos | BT-770 | DGM40040 | 2021 | No Invasivo
872 | 526 | 2-121537 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Segunda Infancia | Lactantes | Donación | Bistos | BT-770 | DGM40021 | 2021 | No Invasivo
873 | 527 | 2-121538 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Segunda Infancia | Lactantes | Donación | Bistos | BT-770 | DGM40036 | 2021 | No Invasivo
874 | 528 | 2-121539 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Segunda Infancia | EP 699 | Donación | Bistos | BT-770 | DGM40015 | 2021 | No Invasivo
875 | 529 | 2-121540 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Segunda Infancia |  | Donación | Bistos | BT-770 | DGM40031 | 2021 | No Invasivo
876 | 530 | 2-121541 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Segunda Infancia | EP 696 | Donación | Bistos | BT-770 | DGM40038 | 2021 | No Invasivo
877 | 531 | 2-121542 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Segunda Infancia | TB 605 | Donación | Bistos | BT-770 | DGM40030 | 2021 | No Invasivo
878 | 532 | 2-121543 | Monitor Multiparámetros | Pediatría | Pediatría Segunda Infancia | EP 695 | Donación | Bistos | BT-770 | DGM40029 | 2021 | No Invasivo
879 | 533 | 2-121564 | Monitor Multiparámetros | Urgencias Gineco-Obstétricas | Urgencia Obstétrica | Preparto | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701 | 132816 | 2021 | No Invasivo
880 | 534 | 2-121565 | Monitor Multiparámetros | Urgencias Gineco-Obstétricas | Urgencia Obstétrica | Preparto | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701 | 132818 | 2021 | No Invasivo
881 | 535 | 2-121566 | Monitor Multiparámetros | Urgencias Gineco-Obstétricas | Urgencia Obstétrica | Preparto | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701 | 132819 | 2021 | No Invasivo
882 | 536 | 2-121691 | Monitor Multiparámetros | Hemato Oncología Adulto | Hemato Oncología Adulto |  | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-4763K | 2943 | 2021 | Invasivo
883 | 537 | 2-121692 | Monitor Multiparámetros | Hemato Oncología Adulto | Hemato Oncología Adulto |  | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-4763K | 2731 | 2021 | Invasivo
884 | 538 | 2-121693 | Monitor Multiparámetros | Hemato Oncología Adulto | Hemato Oncología Adulto |  | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-4763K | 2915 | 2021 | Invasivo
885 | 539 | 2-121694 | Monitor Multiparámetros | Hemato Oncología Adulto | Hemato Oncología Adulto |  | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-4763K | 02922. | 2021 | Invasivo
886 | 540 | 2-118718 | Monitor Multiparámetros | Servicio Social | Servicio Social | Domicilio | Adquirido | General Meditech | G3H | G3HQ40045 | 2021 | No Invasivo
887 | 541 | 2-117350 | Monitor Multiparámetros | Servicio Social | Servicio Social | Domicilio | Adquirido | General Meditech | G3F | G3FPB0029 | 2021 | No Invasivo
888 | 542 | 2-121711 | Monitor Multiparámetros | CDT | CDT Módulo A | Box 6 | Adquirido | Philips | CM100 | CN92392265 | 2021 | No Invasivo
889 | 543 | 2-121712 | Monitor Multiparámetros | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | QMT Ambulatoria Adulto | EPC-P2 | Adquirido | Philips | CM100 | CN92373992 | 2021 | No Invasivo
890 | 544 | 2-121714 | Monitor Multiparámetros | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | QMT Ambulatoria Adulto | EPC-P2 | Adquirido | Philips | CM100 | CN92392228 | 2021 | No Invasivo
891 | 545 | 2-121715 | Monitor Multiparámetros | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | QMT Ambulatoria Adulto | EPC-P2 | Adquirido | Philips | CM100 | CN92392229 | 2021 | No Invasivo
892 | 546 | 2-121716 | Monitor Multiparámetros | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | QMT Ambulatoria Adulto | EPC-P2 | Adquirido | Philips | CM100 | CN92392230 | 2021 | No Invasivo
893 | 547 | 2-121717 | Monitor Multiparámetros | Quimioterapia Ambulatoria Adulto | QMT Ambulatoria Adulto | EPC-P2 | Adquirido | Philips | CM100 | CN92392264 | 2021 | No Invasivo
894 | 548 | 2-121791 | Monitor Multiparámetros | Endoscopía | Endoscopía |  | Adquirido | Philips | CM120 | CN92395201 | 2021 | Invasivo
895 | 549 | 2-121792 | Monitor Multiparámetros | Endoscopía | Endoscopía |  | Adquirido | Philips | CM120 | CN92395203 | 2021 | Invasivo
896 | 550 | 2-121554 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Urgencia Infantil | SUI Box 2 | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701 | 0132821. | 2021 | No Invasivo
897 | 551 | 2-121555 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Urgencia Infantil | SUI Box 3 | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701 | 0132822. | 2021 | No Invasivo
898 | 552 | 2-121556 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Urgencia Infantil | SUI IRA | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701 | 0132823. | 2021 | No Invasivo
899 | 553 | 2-121557 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Urgencia Infantil | SUI Observaci√≥n | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701 | 0132824. | 2021 | No Invasivo
900 | 554 | 2-121558 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Urgencia Infantil | SUI Box 4 | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701 | 0132825. | 2021 | No Invasivo
901 | 555 | 2-121559 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Urgencia Infantil | SUI Box 1 | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701 | 0132826. | 2021 | No Invasivo
902 | 556 | 2-121560 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Urgencia Infantil | SUI TMT | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701 | 0132829. | 2021 | No Invasivo
903 | 557 | 2-121561 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Urgencia Infantil | Priorización SUI | Adquirido | Nihon Kohden | PVM-2701 | 0132834. | 2021 | No Invasivo
904 | 558 | 2-121562 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Urgencia Infantil | SUI Observaci√≥n | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-3763 | 19109. | 2021 | Invasivo
905 | 559 | 2-121563 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Infantil | Urgencia Infantil | Reanimación SUI | Adquirido | Nihon Kohden | BSM-1763 | 08813. | 2021 | Invasivo
906 | 560 | 2-121798 | Monitor Multiparámetros | Pabellón CMA | Pabellón CMA |  | Adquirido | Mindray | BeneVision N1 | AA3-14033891 | 2021 | Invasivo
907 | 561 | 2-122346 | Monitor Multiparámetros | Ginecología | Ginecología |  | Adquirido | Philips | CM100 | CN92392254 | 2022 | No Invasivo
908 | 562 | 2-124761 | Monitor Multiparámetros | Servicio Social | Servicio Social |  | Adquirido | Sinohero | H5 | 22060100008 | 2023 | No Invasivo
909 | 563 | 2-124762 | Monitor Multiparámetros | Servicio Social | Servicio Social |  | Adquirido | Sinohero | H5 | 22060100003 | 2023 | No Invasivo
910 | 564 | 2-124831 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto |  | Adquirido | Drager | Vista 120 S | S2SRC0509 | 2023
911 | 565 | 2-124832 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto |  | Adquirido | Drager | Vista 120 S | S2SNE1555 | 2023
912 | 566 | 2-124842 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VGSRC0520 | 2023 | Invasivo
913 | 567 | 2-124843 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VGSRC0467 | 2023 | Invasivo
914 | 568 | 2-124844 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VGSRC0512 | 2023 | Invasivo
915 | 569 | 2-124845 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VGSRC0472 | 2023 | Invasivo
916 | 570 | 2-124846 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VGSRC0490 | 2023 | Invasivo
917 | 571 | 2-124847 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VGSRC0495 | 2023 | Invasivo
918 | 572 | 2-124848 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VGSRC0521 | 2023 | Invasivo
919 | 573 | 2-124849 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VGSRC0543 | 2023 | Invasivo
920 | 574 | 2-124850 | Monitor Multiparámetros | Urgencia Adulto | Urgencia Adulto |  | Adquirido | Drager | Vista 120 | VGSRC0538 | 2023 | Invasivo
921 | 575 | 2-133676 | Monitor Multiparámetros | CDT | CDT-P1 | CDT Administracion / CEM 3ER PISO | Adquirido | Northern | Aquarius ECG | JH01B910008 | 2024 | Invasivo
922 | 576 | 2-133677 | Monitor Multiparámetros | CDT | CDT-P1 | CDT Administracion / Seran reubicados | Adquirido | Northern | Aquarius ECG | JH01B910020 | 2024 | Invasivo
923 | 577 | 2-133678 | Monitor Multiparámetros | CDT | CDT-P1 | CDT Administracion / CEM 3ER PISO | Adquirido | Northern | Aquarius ECG | JH01B910011 | 2024 | Invasivo
924 | 578 | 2-133679 | Monitor Multiparámetros | CDT | CDT-P1 | CDT Administracion / Seran reubicados | Adquirido | Northern | Aquarius ECG | JH01B910002 | 2024 | Invasivo
925 | 1 |  | Máquina Diálisis
926 | 2 |  | Máquina Diálisis
927 | 3 |  | Máquina Diálisis
928 | 4 |  | Máquina Diálisis
929 | 5 | 2-006455 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | Hemodiálisis | EPB-P1 | Adquirido | Fresenius | 4008B(s) | 8VCAJN47 | 2008
930 | 6 | 2-006460 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | Hemodiálisis | EPB-P1 | Adquirido | Fresenius | 4008B(s) | 9VCAPR03 | 2009
931 | 7 |  | Máquina Diálisis
932 | 8 | 2-113999 | Máquina Diálisis | UPC Adulto |  |  | Adquirido | Fresenius | 4008B(s) | 8VCAJN39 | 2005
933 | 9 |  | Máquina Diálisis
934 | 10 |  | Máquina Diálisis
935 | 11 |  | Máquina Diálisis
936 | 12 | 2-133198 | Máquina Diálisis | UPC Adulto |  |  | Arriendo | Fresenius | MultiFiltrate PRO | 2FTG6886 | 2024
937 | 13 | 2-133199 | Máquina Diálisis | UPC Adulto |  |  | Arriendo | Fresenius | MultiFiltrate PRO | 2FTG6885 | 2024
938 | 14 | 2-133200 | Máquina Diálisis | UPC Adulto |  |  | Arriendo | Fresenius | MultiFiltrate PRO | 2FTG6884 | 2024
939 | 15 |  | Máquina Diálisis
940 | 16 |  | Máquina Diálisis
941 | 17 |  | Máquina Diálisis
942 | 18 |  | Máquina Diálisis
943 | 19 | 2-006456 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | Hemodiálisis | EPB-P1 | Adquirido | Fresenius | 4008B | OV5APR17 | 2012
944 | 20 | 2-016016 | Máquina Diálisis | UPC Pediátrica | UCI Pediátrica |  | Adquirido | Gambro | Prismaflex | PA10283 | 2013
945 | 21 | 2-013586 | Máquina Diálisis | UPC Adulto |  |  | Adquirido | Fresenius | 4008S | 5SXAEL56 | 2016
946 | 22 | 2-111213 | Máquina Diálisis | UPC Adulto |  |  | Adquirido | Fresenius | 4008S | 5SXAEL57 | 2016
947 | 23 | 2-027619 | Máquina Diálisis | UPC Adulto |  |  | Adquirido | Fresenius | 4008S | 5SXAEL58 | 2016
948 | 24 |  | Máquina Diálisis
949 | 25 |  | Máquina Diálisis
950 | 26 |  | Máquina Diálisis
951 | 27 |  | Máquina Diálisis
952 | 28 |  | Máquina Diálisis
953 | 29 |  | Máquina Diálisis
954 | 30 | 2-128041 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | Hemodiálisis |  | Adquirido | Fresenius | 4008S | 3SXA4HC6 | 2023
955 | 31 | 2-128043 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | Hemodiálisis |  | Adquirido | Fresenius | 4008S | 3SXA4HC2 | 2023
956 | 32 | 2-128044 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | Hemodiálisis |  | Adquirido | Fresenius | 4008S | 3SXA4HDK | 2023
957 | 33 | 2-128045 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | Hemodiálisis |  | Adquirido | Fresenius | 4008S | 3SXA4HDJ | 2023
958 | 34 | 2-128046 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | Hemodiálisis |  | Adquirido | Fresenius | 4008S | 3SXA4HD0 | 2023
959 | 35 | 2-128047 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | Hemodiálisis |  | Adquirido | Fresenius | 4008S | 3SXA4HD1 | 2023
960 | 36 | 2-128048 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | Hemodiálisis |  | Adquirido | Fresenius | 4008S | 3SXA4HCJ | 2023
961 | 37 | 2-128050 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | Hemodiálisis |  | Adquirido | Fresenius | 4008S | 3SXA4HC9 | 2023
962 | 38 | 2-128060 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | Hemodiálisis |  | Adquirido | Fresenius | 4008S | 3SXA4HC0 | 2023
963 | 39 | 2-128062 | Máquina Diálisis | UPC Adulto | Sala diálisis infantil |  | Adquirido | Fresenius | 4008S | 3SXA4HCP | 2023
964 | 40 | 2-130653 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | Hemodiálisis |  | Adquirido | Fresenius | 5008S | 0VSANY78 | 2023
965 | 41 | 2-130654 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | Hemodiálisis |  | Adquirido | Fresenius | 5008S | 9VSAMM17 | 2023
966 | 42 | 2-130655 | Máquina Diálisis | Hemodiálisis | Hemodiálisis |  | Adquirido | Fresenius | 5008S | 9VSAMM15 | 2023

## 1. Órdenes de Trabajo
Folio SIGEM | Fecha OT | Técnico asignado | Requerimiento | Equipo (auto) | N° Inventario | N° Serie (auto) | Estado inicial | Servicio (auto) | Estado del evento | Fecha cierre OT
2025-121109-19-10024 | 02-06-2025 | Ricardo Matus Aroca | REVISAR VENTIDOR, PANTALLA EN BLANCO. | Ventilador Mecánico | 2-110571 | ASHK-0151 | No Operativo | UPC Adulto | Cerrado | 05-06-2026
2025-121109-19-18809 | 24-10-2025 | Ricardo Matus Aroca | SOLICITO REVISION Y ARREGLO DE VM, NO PASA PRUEBAS DE TRANSDUCTOR DE PRESION SOLICITA EU CATALINA CELEDON | Ventilador Mecánico | 2-112301 | 27406 | No Operativo | UPC Pediátrica | Abierto
2026-121109-19-997 | 16-01-2026 | Cristián Beltrán Oviedo | FAVOR REPONER TAPA DEL CAZA BURBUJAS, DADO QUE SE QUEBRÒ LA ORIGINAL. GRACIAS | Máquina Diálisis | 2-013586 | 5SXAEL56 | Operativo | UPC Adulto | Cerrado | 31-03-2026
2026-121109-19-5563 | 25-03-2026 | Cristián Beltrán Oviedo | SOLICITO URGENTE REPARACION DE MAQUINA DE HEMODIALISIS 4008, POR ROMPIMIENTO DEL CABEZAL DEL BIBAG. NOS ENCONTRAMOS SIN RESPALDO PARA PODER CONTINUAR LA ATENCION | Máquina Diálisis | 2-128044 | 3SXA4HDK | No Operativo | Hemodiálisis | Cerrado | 31-03-2026
2026-121109-19-6215 | 06-04-2026 | Cristián Beltrán Oviedo | SOLICITO URGENTE REPARACION DE MAQUINA, CON FALLA HIDRAULICA Y TEST DE PRESION POSITIVA SIN RESPALDO | Máquina Diálisis | 2-130654 | 9VSAMM17 | No Operativo | Hemodiálisis | Abierto
2026-121109-19-6271 | 07-04-2026 | Ricardo Matus Aroca | ESTIMADOS, SE GENERA ORDEN DE TRABAJO DEBIDO A QUE, AL REALIZAR LA MANTENCIÓN PREVENTIVA, EL EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO POR NO LOGRAR SU CALIBRACIÓN, ENCONTRÁNDOSE FUERA DE RANGO. SALUDOS | Ventilador Mecánico | 2-119890 | 40966N0134 | No Operativo | UPC 3er Piso | Abierto
2026-121109-19-6374 | 08-04-2026 | Ricardo Matus Aroca | ESTIMADOS, SE GENERA ORDEN DE TRABAJO DEBIDO A QUE, AL REALIZAR LA MANTENCIÓN PREVENTIVA, EL EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO POR NO LOGRAR SU CALIBRACIÓN, ENCONTRÁNDOSE FUERA DE RANGO. SALUDOS | Ventilador Mecánico | 2-119891 | 40966N0118 | No Operativo | UPC 3er Piso | Abierto
2026-121109-19-6709 | 13-04-2026 | Ricardo Matus Aroca | VENTILADOR DRAGER CARINA. ALARMA DE FALLO SE SISTEMA, POR FAVOR REVISAR | Ventilador Mecánico | 2-013590 | ASFN-0008 | No Operativo | UPC Adulto | Cerrado | 05-06-2026
2026-121109-19-7762 | 27-04-2026 | Carlos Bahamondes Seguel | SE SOLICITA FAVOR REPARACION DE MONITOR CON FUGA DE AIRE EN MANGUITO DE PRESION. GRACIAS | Monitor Multiparámetros | 2-121236 | 261594-M21407240059 | No Operativo | Medicina | Abierto
2026-121109-19-9046 | 14-05-2026 | Carlos Bahamondes Seguel | SE SOLICITA FAVOR REPARACION DE MONITOR QUE AL INSUFLAR MANGUITO SE DETIENE MEDICION Y MUESTRA FALLA SISTEMA NIBP. GRACIAS | Monitor Multiparámetros | 2-121235 | 261594-M21407000058 | No Operativo | Medicina | Abierto
2026-121109-19-9887 | 28-05-2026 | Cristina Rozas Urrutia | ESTIMADOS, SOLICITO CALIBRAR P/A | Monitor Multiparámetros | 2-117056 | DE351C1466 | No Operativo | Pabellones Gineco-Obstétricos | Abierto
2026-121109-19-10081 | 01-06-2026 | Cristián Beltrán Oviedo | SENSOR DE FUGA DE SANGRE. URGENTE REVISAR Y SOLUCIONAR. GRACIAS | Máquina Diálisis | 2-013586 | 5SXAEL56 | No Operativo | UPC Adulto | Abierto
2026-121109-19-10464 | 05-06-2026 | Ricardo Matus Aroca | REVISAR EQUIPO, CON FALLA TECNICA | Ventilador Mecánico | 2-013590 | ASFN-0008 | No Operativo | UPC Adulto | Abierto
2026-121109-19-10641 | 09-06-2026 | Ricardo Matus Aroca | ESTIMADOS, BUEN DIA, SE NECESITA POR FAVOR REVISAR EL VENTILADOR, NO CARCA VT. SALUDOS | Ventilador Mecánico | 2-121203 | ASJL-0081 | No Operativo | UPC 3er Piso | Abierto
2026-121109-19-10869 | 2026-06-11 | Cristina Rozas Urrutia | MONITOR MULTIPARÁMETROS PRESENTA TRIZADURA EN LA CARCASA DE SU BATERÍA, SE SOLICITA REPARAR. | Monitor Multiparámetros | 2-118732 | 5613543568 | No Operativo | Pabellón Quirúrgico | Abierto

## 2. Línea de Compra
Folio SIGEM | Ruta asociada | Fecha cotización | Proveedor cotizado | N° cotización | Monto cotizado | Tipo de compra | N° Informe Técnico | Fecha informe | Responsable informe | N° OC | Fecha emisión OC | Descripción OC | Fecha envío a proveedor
2025-121109-19-18809 |  | 2026-03-25
2026-121109-19-997 | Visita técnica |  | PENTAFARMA S.A. |  |  | Trato Directo | 107 | 2026-02-13 | Cristián Beltrán Oviedo | 1488-466-TD26 | 2026-03-27 | Visita técnica para 4 Máquinas de Diálisis marca Fresenius, modelo 4008B, series OV5APR17, 3SXA4HC9, 5SXAEL56, 5SXAEL57 y la Reposición de la Tapa de Cámara Venosa de equipo serie 5SXAEL58, ST 19-2584, 19-1962, 19-997, 19-996 y 19-14102 del Servicio UCI Adulto y Hemodiálisis. Cotizaciones N°0109 y N°0066.
2026-121109-19-6215 | Visita técnica | 2026-06-12 |  |  |  | Trato Directo |  |  |  | 1488-648-TD26 | 2026-05-07 | Reparación de Máquina de Diálisis, marca Fresenius, modelo 5008S, serie 9VSAMM17, N° de inventario 2-130654, ST 19-6215 del Servicio de Hemodiálisis. Cotización N°0148. Equipo presenta falla hidráulica y test de presión positiva sin respaldo. *Favor considerar al momento de la visita que el establecimiento no cuenta con espacio de estacionamiento.*
2026-121109-19-10081 |  | 2026-06-12

## 3. Repuestos
Folio SIGEM | Fecha reparación | Descripción tarea | Estado final equipo

## 4. Visitas Técnicas
Folio SIGEM | Fecha visita | Proveedor / empresa | Ingeniero externo | N° Reporte Servicio | Fecha reporte | Archivado carpeta (Cristián) | ¿Reparó? | Descripción tarea | Estado final | Fecha cierre | ¿Reporte recibido? | Responsable de conseguir reporte | Responsable administrativo
2025-121109-19-10024 | 2025-08-06 | DRAGER CHILE LIMITADA |  | SR.140.861 |  | Sí | No reparó (necesita repuestos) |  | No Operativo |  | No | Ricardo Matus Aroca | Cristián Beltrán Oviedo
2026-121109-19-997 | 2026-03-31 | PENTAFARMA S.A. |  |  |  |  | Reparó | Se remplaza tapa camara venosa, repuesto comprado por cliente con orden de compra N° 1488-466-TD26. Test T1 OK | Operativo | 2026-03-31 |  | Cristián Beltrán Oviedo | Cristián Beltrán Oviedo
2026-121109-19-6215 | 2026-05-12 | [5 empty] | Reparó | Visita correctiva, equipo liberado y en condiciones para su uso | Operativo | 2026-05-12 |  | Cristián Beltrán Oviedo | Cristián Beltrán Oviedo
2026-121109-19-6215 | 2026-05-15 | [5 empty] | No reparó (necesita repuestos) | Equipo vuelve a fallar y se detecta falla en los sensores de presion. Se deben cotizar. | No Operativo |  |  | Cristián Beltrán Oviedo | Cristián Beltrán Oviedo

## 5. Servicio Técnico (Envíos)
Folio SIGEM | N° Hoja de Envío | Responsable que envía | Fecha envío | Empresa destino | N° Reporte Servicio | Fecha reporte | Archivado carpeta (Cristián) | Fecha retorno | Folio guía despacho | Estado al retorno | Decisión si No Operativo | ¿Reporte recibido? | Responsable de conseguir reporte | Responsable administrativo
2025-121109-19-10024 | 98 | Ricardo Matus Aroca | 2026-03-25 | DRAGER CHILE LIMITADA |  |  |  | 2026-04-24 | 119703 | Operativo |  | No | Ricardo Matus Aroca | Cristián Beltrán Oviedo
2026-121109-19-6271 | 112 | Ricardo Matus Aroca | 2026-04-08 | MEDTRONICS | [8 empty] | Ricardo Matus Aroca | Cristián Beltrán Oviedo
2026-121109-19-6374 | 113 | Ricardo Matus Aroca | 2026-04-13 | MEDTRONICS | [8 empty] | Ricardo Matus Aroca | Cristián Beltrán Oviedo
2026-121109-19-7762 | 133 | Carlos Bahamondes Seguel | 2026-04-29 | HEMISUR | [8 empty] | Carlos Bahamondes Seguel | Cristián Beltrán Oviedo
2026-121109-19-9046 | 143 | Carlos Bahamondes Seguel | 2026-05-18 | HEMISUR | [8 empty] | Carlos Bahamondes Seguel | Cristián Beltrán Oviedo
2026-121109-19-9887 | 153 | Cristina Rozas Urrutia | 2026-06-03 | ANDOVER ALIANZA MEDICA S.A. | [8 empty] | Cristina Rozas Urrutia | Cristián Beltrán Oviedo
2026-121109-19-10464 | 154 | Ricardo Matus Aroca | 2026-06-08 | DRAGER CHILE LIMITADA | [8 empty] | Ricardo Matus Aroca | Cristián Beltrán Oviedo
2026-121109-19-10641 | 161 | Ricardo Matus Aroca | 2026-06-15 | DRAGER CHILE LIMITADA | [8 empty] | Ricardo Matus Aroca | Cristián Beltrán Oviedo
2026-121109-19-10869 | 166 | Cristina Rozas Urrutia | 2026-06-16 | DRAGER CHILE LIMITADA

## 6. Bajas
Folio SIGEM | Folio documento de baja | Responsable interno | Fecha baja | Motivo

## 7. Reparación en Terreno
Folio SIGEM | Fecha reparación / cierre | Descripción tarea | Estado final equipo
2026-121109-19-5563 | 2026-03-31 | Se reemplaza modulo de bibag comprado por cliente correspondiente a la orden de compra COT0139, se ajustan flujos (300-500-800), se ajustan presiones (A-B-C-D). Test T1 OK, Desinfection realizada Maquina liberada y en condiciones para su uso. Informe de servicio TAM CL26AC5PFBL | Operativo